Том 2 «Техническая часть»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям Заказчика | Страна произво-дитель | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Устройство детектирования гамма излучений (УДЕГ 10190) | - НАЗНАЧЕНИЕ Устройство детектирования гамма-излучения с электромашинным охлаждением ППД на основе ОЧГ (далее УД) предназначено для преобразования энергии квантов гамма -излучения в пропорциональные по амплитуде электрические сигналы и их усиления для последующей регистрации ядерно-физической аппаратурой. УД должно соответствовать параметрам, изложенным в ГОСТ 27172-86 УД относится к классу безопасности №3Н в соответствии с ОПБ-88\97. Категория обеспечения качества QA2. - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ В состав изделия должны входить: - блок детектирования (БД), состоящий из криостата (с фланцем заданной конфигурации для закрепления к блоку измерения и контроля (БИК) или блоку измерения и коллимации (БИКК); полупроводникового детектора (ППД) гамма-излучения на основе кристалла из особо чистого германия (ОЧГ); спектрометрического предусилителя; охлаждаемого входного каскада предусилителя; датчика температуры и теплообменника; комплекта соединительных сигнальных и электрических кабелей (стандартная длина 3м) для подключения к технологическому анализатору (СТА); - газовая компрессорная система охлаждения со встроенным криоконтроллером для обеспечения автоматического контроля и управления режимами работы ОЧГ детектора и криогенной системы; - газовые шланги высокого давления для подключения системы охлаждения к теплообменнику блока детектирования; - комплект ЗИП; - комплект необходимой технической и эксплуатационной документации; - упаковка. - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ Диапазон энергий измеряемого гамма-излучения 45-3000 кэВ Относительная эффективность регистрации для энергии 1.33Мэв к NaI(Tl) 3x3 10% Значение энергетического разрешения, kэВ для энергий: 122 кэВ 0.95 1332 кэВ 1.9 Максимальная частотная загрузка для энергии 1332 кэВ 100 000имп/сек Время установления рабочего режима, после включения криогенератора 10 час Оптимальное напряжение питания детектора, плюс 4000 В Потребление криогенератора от источника переменного тока (220 В; 50 Гц): - в нормальных условиях 600 Вт; - в стартовых условиях 800 Вт. Питание предусилитель (ПУ) блока детектирования осуществляется от источника питания напряжением +12 В и –12 В, с потреблением тока до 50 мA. Блок детектирования подаёт сигнал вкл./выкл. высокого напряжения подаваемого на полупроводниковый детектор: +5 – разрешено; 0- запрещается. БД обеспечивает работоспособность при прекращении подачи питания на компрессор до 15 минут при сохранении напряжения на предусилителе и детекторе. Температура окружающей среды при работе: от +1C до +38 C, кратковременно не более 20 часов до 40 C; влажность: среднегодовое значение – 70% при 22C; верхнее значение – 98% при 25C и более низкие температуре без конденсации влаги. Общие размеры блока детектирования - 250х460 мм. Общие размеры криогенератора - 454х375х315 мм. Вес: - Блок детектирования (без шлангов высокого давления и кабелей) 6,2 кг - Криогенератор – 36,2 кг УД должно быть рассчитано на длительную непрерывную работу и удовлетворять следующим показателям надежности: - средняя наработка на отказ 40000 часов; - средний срок службы 5 лет; - среднее время восстановления: - при замене компрессора на запасной (при его наличии) – 3.5 часа - при замене БД (при наличии запасного) – 2.0 часа - при нарушениях в работе, повлекших необходимость полного термоцикла, - не более 30 часов. УД должно быть рассчитано на электропитание от сети переменного тока (частота 50 Гц) напряжением 220 В и сохранять работоспособность: - при отклонениях сетевого напряжения на +10% , –15% ; - при изменении частоты переменного тока на ±5% ; - при перерывах питания в сети на время до 200 мс. УД должно сохранять работоспособность при пропадании электропитания (220 В, 50 Гц) компрессора до 15 минут, при наличии напряжения питания предусилителя +/- 12 В и напряжения питания детектора до 4000 В. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха УД должно соответствовать группе исполнения В3 по ГОСТ12997: - диапазон температур от +5 оС до +40 oС; - влажность до 95% при температуре +30 оС и более низких температурах, без конденсации влаги. По устойчивости к воздействию атмосферного давления УД должно соответствовать группе Р1 по ГОСТ 12997 (давление от 84 до 106.7 кПа) на высоте размещения до 1000 м над уровнем моря. По защищенности от воздействия окружающей среды (пылебрызгозащищенность), БД должно относиться к классу не ниже IP44S по ГОСТ 14254. По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций УД должно соответствовать группе V4 по ГОСТ12997 – диапазон частот 5-120 Гц (для частоты ниже частоты перехода – смещение 0.15 мм, выше частоты перехода – ускорение 19.6 м/с2). По устойчивости к механическим воздействиям УД должно соответствовать сейсмостойкому исполнению по категории IIб согласно «Нормам проектирования сейсмостойких АЭС» ПН АЭ Г-5-006-87. По способу монтажа УД должно соответствовать группе А и исполнению 3, по функциональному назначению в соответствии с РД 25818-87 «Общие требования и методы испытания на сейсмостойкость приборов и средств автоматизации, поставляемых на АЭС» (проектное землетрясение – 7 баллов по шкале MSK-64, высота установки - отм. + 20 м). УД должно обладать стойкостью к радиационным воздействиям. по ГОСТ 25.804.3-83, исходя из предполагаемых условий эксплуатации, – максимальное проектное значение мощности дозы =1.2 мР/ч. По ОТТ 08042462 для группы размещения 3 (периодически обслуживаемые помещения зоны строгого режима) – мощность дозы до 50 мР/ч, а доза за 10 лет до 600 Р. Внешние поверхности УД должны быть устойчивы к дезактивирующим растворам следующего состава: - едкий натр (NaOH) 50-60 г/л плюс перманганат калия (KMnO4) 5-10 г/л; - щавелевая кислота (H2C2O4) 20-40 г/л. Алюминиевая крышка БД дезактивируется протиркой - тампоном, смоченным в спирте. УД должно быть испытано на электромагнитную совместимость в соответствии с ГОСТ Р 50746-95 (испытания по пунктам 4.1.1.5, 4.1.2.1 не проводятся). УД должно быть устойчиво к воздействию электрических и магнитных полей (ориентиры 5 кВ/м и 400 А/м, соответственно). УД в транспортной таре при транспортировании должно быть устойчиво к воздействию: - температуры в диапазоне от - 40 до +50 С; - влажности (95 3)%; - пониженному давлению до 70 кПа; Требования к хранению Оборудование должно храниться в упаковке в складских помещениях у Поставщика и Заказчика, соответствующих условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Оборудование, имеющее в своем составе электронные блоки – условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе помещения для хранения содержание коррозионных агентов аналогично условиям транспортирования. Не допускается наличие паров кислот и щелочей. Ящики для транспортировки Оборудования должны быть плотными, изготавливаться по ГОСТ 10198 с учётом требований ГОСТ 24834.Ящики дощатые типа vi-1 по ГОСТ 10198 должны быть обиты по торцам стальной упаковочной лентой. Наличие коры и следов поверхностной червоточины не допускается. Деревянная тара должна быть антисептирована. На торцевой стене ящиков должен быть карман для упаковочного листа и технической документации. Запасные и уязвимые части, расходные материалы и специальные инструменты, поставляемые весте с Оборудованием, должны быть упакованы отдельно и маркированы как таковые. | Латвия | к-т | 4 |
|  | Адсорбер Т4102-14 | QNC |  | шт. | 4 |
|  | ЗИП | вакуумный пост откачки РТ-70F– 1 шт. запасные адсорберы ТА 4102-14 – 4 шт. вакуумный ключ – 1 шт. |  | к-т | 1 |

Закупка аналога не предусмотрена в соответствии с п. 12.2.2 г ЕОСЗ (закупка продукции конкретных товарных знаков,  места происхождения товара или изготовителя предусмотрена требованиями внешнего заказчика).

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2015 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).