«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка двухканального измерителя скорости счета импульсов УИМ2-2Д с блоками детектирования для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д; 2. Блок детектирования БДЗА-100; 3. Блок детектирования БДЗБ-11Д; 4. Блок детектирования БДВГ-100; 5. Блок детектирования БДМН-100.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, должно быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

436210

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стационарный прибор, обеспечивает решение разных задач радиационного контроля в зависимости от типа подключаемых блоков детектирования: непрерывный дозиметрический контроль помещений и установок по гамма- и нейтронному излучению, контроль альфа-, бета-загрязненности.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию при температуре от 0 до +50 0С, относительная влажность воздуха до 80% при +30 0С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Двухканальный измеритель скорости счета импульсов УИМ2-2Д: 1. Диапазон измерения скорости счета – 0,3÷30000 имп/с 2. Режимы измерений: измерение средней скорости счета импульсов в обоих каналах; измерение разности скоростей счета импульсов, поступающих по двум каналам. 3. Входные импульсы любой полярности длительностью 0,5 ÷ 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой 2 ÷ 12 В 4. Объем энергонезависимой памяти – 40320 показаний (за 14 суток работы) 5. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений счета импульсов ±10% 6. Время установления рабочего режима 1 мин 7. Время установления показаний не более 20 c 8. Режим работы непрерывный 9. Габаритные размеры не более 295 x 170 x 92 мм 10. Масса, не более 2 кг Блок детектирования БДЗА-100: 1. Детектор – ZnS(Ag) на подложке из оргстекла 2. Диапазон измерения – 0,1 - 104 мин-1·см-2 3. Чувствительность к излучению Pu-239 – 0,5 с-1 на 1 мин-1·см-2 4. Эффективность регистрации – Pu-239 - 42 %, U-234 - 25 %, U-238 - 15 % 5. Площадь детектора – 70 см2 6. Собственный фон, не более – 0,3 мин-1·см2 7. Устойчивость блока к гамма-излучению – до 1 мЗв/ч 8. Диапазон рабочих температур – -40 ÷ +50 °С 9. Габаритные размеры, не более – Ø120 x 270 мм 10. Масса, не более 2 кг 11. Длина кабеля связи, не более 20 м Блок детектирования БДЗБ-11Д: 1. Детектор – газоразрядные счетчики 2. Диапазон энергий – 0,2 – 3,0 МэВ 3. Диапазон измерения – 5 – 1,5·104 мин-1·см-2 4. Чувствительность (Sr-90+Y-90) – 0,6 с-1 на 1 мин-1·см-2 5. Эффективность регистрации (Sr-90+Y-90) - 25 % 6. Чувствительность к гамма-фону – 9-11,5 имп/с на 1 мкЗв/ч 7. Площадь детектора – 100 см2 8. Диапазон рабочих температур – -5 ÷ +50 °С 9. Габаритные размеры, не более – 100 x 187 x 54 мм 10. Масса, не более 1,5 кг 11. Длина кабеля связи, не более 20 м Блок детектирования БДВГ-100: 1. Диапазон энергий – 0,02 – 3,0 МэВ 2. Диапазон измерения мощности дозы – 0,03 – 15 мкЗв/ч 3. Диапазон измерения плотности потока гамма-квантов для источников с радионуклидами Cs-137 – 4 – 2000 с-1 ·см-2 4. Чувствительность к гамма-излучению источника с изотопом Cs-137 – 3000 имп/с на 1 мкЗв/ч 5. Диапазон рабочих температур – -40 ÷ +50 °С 6. Габаритные размеры, не более – Ø88 x 322 мм 7. Масса, не более 3 кг 8. Длина кабеля связи, не более 20 м Блок детектирования БДМН-100: 1. Детектор – сцинтиляционный 2. Диапазон регистрируемых энергий – 0,025 эВ ÷ 10,0 МэВ 3. Диапазон измерения – 0,1 ÷ 105 мкЗв/ч 4. Чувствительность – 0,5 с-1 на 1 мкЗв 5. Диапазон рабочих температур – -45 ÷ +50°С 6. Габаритные размеры, не более – 428 х 258 х 347 мм 7. Масса, не более 11,5 кг 8. Длина кабеля связи, не более 20 м. |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| 1. Входные питающие напряжения: -12 В, +12 В, +5 В, +6 В, +400 В 2. Сеть 220 (-15%, +10%) В, 50 Гц ±5% 3. Режим работы непрерывный Требования к цепям управления подключаемых устройств: 1. Переменное напряжение 220 В, 50 Гц, до 1,5 А 2. Постоянное напряжение 30 В, до 1,5 А |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусматриваются. |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| - Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д – 3 шт - Блок детектирования БДЗА-100 – 3 шт - Блок детектирования БДЗБ-11Д – 3 шт - Блок детектирования БДВГ-100 – 2 шт - Блок детектирования БДМН-100 – 1 к-т. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| - Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828, конструкторской документации предприятия-изготовителя - На корпуса компонентов должны наноситься следующие маркировочные обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; - условное обозначение изделия; порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка устройств производится согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-78. Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от +15 до +40 °С и относительной влажностью воздуха до 80 % при +20 °С и содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Контроль соответствия поставляемого оборудования.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику передаются руководства по эксплуатации на каждое изделие с принципиальными схемами, свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- При транспортировке оборудование должно быть защищено от механических повреждений

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

После транспортирования перед включением изделия в упаковке должны быть выдержаны в климатических условиях эксплуатации не менее 8 часов. Размещение упакованных изделий рядом с источником тепла запрещается;

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия 1 год, с момента поставки заказчику

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д и блоки детектирования относятся к неремонтируемому оборудованию. Восстановление работоспособности изделий и их компонентов должно осуществляется только специалистами изготовителя с применением соответствующих материалов и технологий.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание изделий заказчик проводит самостоятельно в соответствии с руководством по эксплуатации

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д и блоки детектирования БДЗА-100, БДЗБ-11Д, БДВГ-100, БДМН-100 при испытаниях, хранении, монтаже, эксплуатации не являются опасными в экологическом отношении; Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д и блоки детектирования БДЗА-100, БДЗБ-11Д, БДВГ-100, БДМН-100 в процессе монтажа, демонтажа и эксплуатации не создают опасных радиоактивных излучений, шумов или вибраций, не выделяют токсичных веществ. В составе измерителя скорости счета импульсов двухканального УИМ2-2Д и блоков детектирования БДЗА-100, БДЗБ-11Д, БДВГ-100, БДМН-100 не должны использоваться материалы из резины, содержащей серу

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При изготовлении оборудования должны соблюдаться все требования предусмотренные в нормативных документах, используемых Ростехнадзором России при государственном регулировании безопасности

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Комплектация поставки в соответствии с разделом 4.9.настоящего технического задания. Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 20 октября 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации должно содержать информацию об основных параметрах оборудования.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.