«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«26» апреля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

циркуляционного термостата для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Циркуляционный термостат

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Оборудование должно удовлетворять перечисленным в Таблице 1 требованиям, включая функциональные и качественные характеристики, требования к комплектации, необходимые для проведения вышеуказанных исследований.

Таблица 1. Требования к комплектации оборудования

| №, п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Циркуляционный термостат - 1 шт. | Должен иметь характеристики: - Диапазон рабочих температур без подключения проточного охладителя: минимальная – не более 30 ºС, максимальная – не менее 230 ºС; - Диапазон рабочих температур при подключении проточного охладителя (рабочая жидкость – вода): минимальная – не более 5 ºС, максимальная – не менее 230 ºС; - Стабильность поддержания температуры: не хуже ±0,01 ºС (отклонение температуры от заданной – не более 0,01 ºС); - Мощность нагревания: не менее 3,5 кВт; - Тип насоса: нагнетательный с не менее, чем 8 уровнями мощности; - Максимальное давление нагнетания: не менее 0,8 бар; - Максимальный поток при нагнетании: не менее 25 л/мин; - Штуцеры для подключения контура теплоносителя должны быть стальными, с внешним диаметром 13 мм и располагаться сбоку и сзади - Рабочий объем ванны: минимальный – не более 11 литров, максимальный – не менее 15 литров; - Кран для слива теплоносителя должен быть расположен сбоку - Глубина ванны: не менее 320 мм; - Габаритные размеры термостата (ШхГхВ): не более 506х282х590 мм; - Масса: не более 26 кг; - Должен подключаться к однофазной электросети с напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц. - Потребляемая мощность: не более 3,6 кВт. - Класс безопасности согласно DIN 21876: III, FL - Тип исполнения – настольное; - Материал ванны – нержавеющая сталь с двухслойным изоляционным стеклом; - Размеры окон (ШхВ): не менее 149х230 мм; - Графический микропроцессорный блок управления с подсветкой; - Возможность подключения съемной консоли для дистанционного управления; - Принцип конструкции – двухкамерный; - Поддержание заданной температуры во время измерения; - Крышка термостата должна быть из нержавеющей стали, иметь 3 отверстия для установки вискозиметров и 2 дополнительных отверстия для размещения платинового термометра сопротивления и контрольного ртутного термометра для калибровки термостата. Вискозиметры должны устанавливаться в эти отверстия при помощи держателей, выполненных из фторопласта. - Для визуального контроля за ходом процесса измерения на заднюю стенку термостата должна быть установлена атермальная лампа-экран. |
| 3 | Комплект принадлежностей – 1 комп. | - Крышка термостата, нерж.сталь, 3 места для установки вискозиметров – 1 шт. - Держатель вискозиметров (нерж. сталь, тефлон) – 3 шт. - Термометр электронный -50...+300С с датчиком из нержавеющей стали 250 мм – 1 шт. |