Техническая часть

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки  Газоанализатор переносной для автоматического

измерения концентраций вредных веществ

Снежинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Газоанализатор переносной для автоматического измерения концентраций вредных веществ - ГАНК-4(АР) или эквивалент.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

Подраздел 1.3. Код ОКП

42 1510 3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для автоматического непрерывного контроля концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, а также в технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических процессов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: от минус 50 °С до плюс 50 °С; атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа; относительная влажность до 80% при температуре плюс 35 °С; максимальная температура анализируемого воздуха на входе газоанализатора не менее плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Масса газоанализатора без сумки-кофр не более 3,5 кг; габаритные размеры газоанализатора без сумки-кофр не более 250х200х150 мм. |  |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |
| Газоанализатор должен выполнять измерения концентраций для следующих веществ в диапазонах не менее указанных: |  |  |
| № | Наименование вещества | Диапазон измерений, мг/м3 |
| 1 | Углерод оксид (угарный газ) | 1,5 - 400 |
| 2 | Этанол (этиловый спирт) | 2,5 - 20000 |
| 3 | Азота диоксид | 0,02 - 40 |
| 4 | Азотная кислота | 0,075 - 40 |
| 5 | Аммиак | 0,02 - 400 |
| 6 | Гидрофторид (в пересчете на фтор) | 0,0025 - 10 |
| 7 | Марганец в сварочных аэрозолях | 0,1 - 4,0 |
| 8 | Медь | 0,25 - 10 |
| 9 | Никель (никель и его соединения) | 0,0005 - 1,0 |
| 10 | Озон | 0,015 - 2,0 |
| 11 | Оксиды железа (в сварочном аэрозоле) | 3,0 - 120 |
| 12 | Оксиды марганца (в сварочном аэрозоле) | 0,15 - 6,0 |
| 13 | Оксид меди (в сварочном аэрозоле) | 0,25 - 10 |
| 14 | Оксиды хрома (в сварочном аэрозоле) | 0,5 - 20 |
| 15 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,00015 - 1,0 |
| Газоанализатор должен выполнять измерения метеопараметров (температуры, давления, влажности) и проводить автоматическую корректировку измеренных концентраций вредных веществ по температуре и давлению. Газоанализатор должен выполнять измерения в следующих режимах: - непрерывный - для выполнения измерений от момента включения до момента остановки пользователем; - фиксированное время усреднения - для выполнения измерений с временем усреднения результатов, заданным пользователем: 15 минут, 20 минут, 30 минут. Газоанализатор должен иметь звуковую и световую сигнализацию, срабатывающую при превышении измеряемой концентрации установленного порога. Время выхода газоанализатора на рабочий режим не более 20 минут с момента включения. Время однократного измерения концентрации не более 60 секунд. |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |
| Срок службы газоанализатора не менее 8 лет. Межповерочный интервал не менее 1 года. Срок эксплуатации встроенных заменяемых датчиков не менее 3 лет. |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |
| Газоанализатор должен быть оборудован: - встроенным насосом для непрерывной прокачки анализируемого воздуха через штуцер газоанализатора; - цифровым дисплеем для отображения измеренных концентраций в мг/м3; - встроенным аккумулятором, обеспечивающим автономную работу, и зарядным устройством к нему; - встроенной энергонезависимой памятью для записи результатов измерений объемом не менее 1000 записей; - портом для подключения к ПК; - датчиками, необходимыми для выполнения измерений, указанных в подразделе 4.2, в случае, когда руководством по эксплуатации предусмотрена их установка и подготовка к работе производителем. |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |
| Датчики, кассеты и т.п., необходимые для выполнения измерений, указанных в подразделе 4.2, в случае, когда руководством по эксплуатации предусмотрена их установка и подготовка к работе пользователем, должны: - быть совместимыми с поставляемым газоанализатором, устанавливаться внутрь корпуса прибора без дополнительных переходников; - иметь срок эксплуатации не менее 1 года; - поставляться в индивидуальной упаковке, пригодной для хранения в соответствии с руководством по эксплуатации; - обеспечивать не менее 1000 разовых измерений концентрации. Все комплектующие должны быть совместимы без использования дополнительных переходников. |  |  |
| Подраздел 4.6 Требования к электропитанию |  |  |
| Питание от встроенного аккумулятора 12 В: - минимальное время непрерывной автономной работы 7 часов; - время зарядки аккумулятора не более 8 часов. Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |
| Предел допускаемой основной погрешности (для веществ и диапазонов измерения, указанных в подразделе 4.2) не более ± 20 %. Наличие методики проверки. |  |  |
| Подраздел 4.8. Требования к комплектности |  |  |
| Газоанализатор - 1 шт. Сумка-кофр - 1 шт. Кабель питания сетевой - 1 шт. Аккумулятор - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Пробоотборный зонд - 1 шт. Комплект датчиков, кассет и т.п., необходимых для выполнения измерений, указанных в подразделе 4.2 - 1 комплект. Комплект ЗИП согласно паспорту и руководству по эксплуатации, включающий все необходимые фильтры, трубки и штуцера для подключения пробоотборного зонда к газоанализатору - 1 комплект. Термостат (если необходим для выполнения требований раздела 3) - 1 шт. Кабель интерфейсный для подключения к ПК - 1 шт. Программное обеспечение на электронном носителе информации - 1 шт. Документы согласно подразделу 5.2 - 1 комплект. |  |  |
| Подраздел 4.9. Требования к маркировке |  |  |
| На корпус газоанализатора должно быть нанесено наименование прибора и заводской номер. |  |  |
| Подраздел 4.10. Требования к упаковке |  |  |
| Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке. Упаковка должна предохранять поставляемые товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. Транспортирование и упаковка осуществляются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого оборудования. Ответственность за достаточность и надежность упаковки несет Поставщик. |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно проекту договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт. Руководство по эксплуатации. Методика поверки. Свидетельство о поверке. Свидетельство об утверждении типа, со всеми приложениями (копии). Официальные издания методик выполнения измерений массовой концентрации нижеперечисленных вредных веществ поставляемым газоанализатором, аттестованных в соответствии с ГОСТ 8.563, для следующих объектов контроля: - атмосферный воздух: углерод оксид, азота диоксид, гидрофторид, озон, свинец и его неорганические соединения, этанол, азотная кислота, аммиак; - воздух рабочей зоны: углерод оксид, азота диоксид, гидрофторид, никель и его соединения, озон, свинец и его неорганические соединения, этанол, азотная кислота, аммиак, медь; - сварочный аэрозоль в воздухе рабочей зоны: марганец, оксиды железа, оксиды марганца, оксид меди, оксиды хрома.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка оборудования производится Поставщиком до места поставки (склад Поставщика в г.Екатеринбург или г.Челябинск). Транспортировка осуществляется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования производится в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция газоанализатора должна предусматривать возможность замены составных частей ограниченного срока службы таких как: датчики, кассеты и т.п.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Осуществление производителем или его представителями поверки, обслуживания и ремонта оборудования на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: 1 комплект оборудования и документации согласно подразделам 4.9 и 5.2. Срок поставки: не позднее 30.04.2014 г.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы подраздела 5.2 на русском языке, в бумажном виде. Программный продукт для чтения и обработки информации при подключении прибора к ПК на электронном носителе.