ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА

	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Единой закупочной комиссии

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

_________________________ Чумаков Д.В.

«____» ___________ 2014 г.
	


Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  манометров грузопоршневых (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу предложений опубликованы «31» марта  2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка №31401025242, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка №140331/0476/067) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z030209), в соответствии с решением Заказчика, сообщает о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
1. В Томе 2 «Техническая часть»:

1.1  Пункт 3 читать в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна 
Производитель


	Ед. изм
	Количество

	3
	Манометр грузопоршневой 
Типа МП-600 

(ООО «Альфапаскаль» г.Челябинск) или  эквивалентный комплект
	      Назначение средства измерений:
 Манометр грузопоршневой предназначен для поверки и калибровки средств измерения избыточного давления (датчиков), образцовых и технических манометров в диапазоне 2…600 кгс/см2.

      Описание средства измерений:
 Устройство для создания давления имеет два посадочных места для установки поверяемых приборов и два насоса для создания давления – ручной насос предварительного заполнения системы (предварительного создания давления) без необходимости ручной отсечки (без отсечки ручного вентиля, с обратным клапаном) и винтовой ручной пресс для повышения производительности.

Измерительная поршневая система из карбида вольфрама с грузоприемным устройством из нержавеющей стали.

Комплект грузов из нержавеющей стали под номинальное значение давления в составе:

Груз на давление 1 кгс/см2
1 шт.

Груз на давление 2 кгс/см2
2 шт.

Груз на давление 5 кгс/см2
1 шт.

Груз на давление 10 кгс/см2
4 шт.

Груз на давление 50 кгс/см2
11 шт.

                  Рабочая жидкость  - трансформаторное масло.
    Метрологические и технические характеристики:
Таблица 1 

Диапазон, кгс/см2
2…600

Предел основной допускаемой погрешности измерения в основном диапазоне измерения

± 0.05 % от измеряемой величины

Скорость опускания поршня, не более

0.5 мм/мин

Время свободного вращения поршня, не менее

8 мин.

Порог реагирования, не более

300 Па

Ускорение свободного падения, м/с2
9.8191

Таблица 2: Дополнительные технические характеристики грузопоршневого манометра
Параметр
Значение параметра

Масса (без грузов), не более
         25 кг

Номинальная площадь поршня

  0.05 см2

Габаритные размеры, мм

400 × 500 × 300
Рабочие условия эксплуатации:

· температура окружающего воздуха, (С

· относительная влажность, %

18…28

60

Таблица 3: Комплектность калибратора

Наименование

Количество

Устройство для создания давления 

1

Измерительная поршневая система в футляре

1

Набор грузов в выбранных единицах измерения, изготовленный для местного ускорения свободного падения, в ящике для хранения

1

Комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами М20*1.5 (2 шт.); М12*1.5 (2 шт.); G1/2 (2 шт.); G1/4 (2 шт.)

1

Комплект уплотнений с затяжкой «от руки» (без использования ключей)

лец

1

Комплект ЗИП
1

Уровень

1

Свидетельство о первичной поверке

1

Свидетельство об утверждении типа средства измерений

1

Описание типа средств измерений

1

Паспорт и техническое описание на русском языке
1

Методика поверки

1

Форма заказа: МП-600/0.05/кгс/см2/9.8191 – 

Манометр грузопоршневой серии МП, верхний предел измерения 

6 кгс/см2, предел основной погрешности измерения 0.05, комплект грузов в «кгс/см2», ускорение свободного падения в районе эксплуатации 9.8191 м/с2.
	Россия
	Комплект
	1


2. В Извещении о проведении запроса цен:

2.1 Пункты 11-14  изложить в следующей редакции: 

11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен:
не позднее 11-00 (время московское) «14» апреля 2014 года.

12.  Дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен:

«14» апреля 2014 года, 11-00 (время московское).

13.  Дата проведения отборочной стадии: «15» апреля 2014 года.

14. Дата подведения итогов запроса цен: не позднее «21» апреля 2014 года.

3. В документации по запросу цен:

3.1 Пункты 16-17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» изложить в следующей редакции: 
	16.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом», адрес в сети «Интернет» www.a-k-d.ru
11-00 (время московское) «14» апреля 2014 года.


	17.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «15» апреля 2014 года. 
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «21» апреля 2014 года.


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
