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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 50.02-08/19эа/13
на поставку  комплекта оборудования для выделения ДНК, проведения ПЦР реакции и ПЦР реал тайм для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий Ботанического сада  Южного федерального университета
г. Ростов-на-Дону

2013 г.

	Условия проведения аукциона в электронной форме (далее – процедура закупки):

	1.


	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» 
(Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: ведущий инженер отдела организации закупок Потапова Карина Юрьевна, к. 519/8.
Электронная почта: kypotapova@sfedu.ru.  
Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru 

	2.
	Правовой статус процедуры.

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (новая редакция) (далее – Положение о закупке), опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), Правилами работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

	3. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, на Официальном сайте или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки.

	4. 
	Предмет закупки: поставка  комплекта оборудования для выделения ДНК, проведения ПЦР реакции и ПЦР реал тайм для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий Ботанического сада Южного федерального университета

	5. 
	Источник финансирования закупки: средства субсидий на иные цели О-01. 

	6. 
	Начальная (максимальная) цена закупки: 5 757 932 (Пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать два) рубля  69 копеек.

	7. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

	8. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах: 

стоимость товара, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки, сборка и установка в помещениях, проведения пуско-наладочных работ, техническое обслуживание, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	9. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара:

расчет с поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного товара (цены договора), предусмотренной договором следующим образом:
- первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора заказчик перечисляет на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления поставщиком счета.

· окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены договора перечисляет на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами товарной накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приёмки обязательств по договору (далее – Акт) и предоставленного поставщиком счета.

	10. 
	Участники закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,  выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на  стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или  несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного  участника закупки. 
Для участия в процедуре закупки участники закупки обязаны пройти процедуру аккредитации на сайте оператора ЭТП, на которой проводится процедура закупки.

	11. 
	Требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) участник должен иметь для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, специальные разрешения (лицензии); 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
7) Соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».

	12. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в процедуре закупки:
Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в процедуре закупки в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении процедуры закупки до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки направляется участником процедуры закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭЦП, в соответствии с п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU»
Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать следующие сведения:

1. Cогласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);
2. Предложение участников о товаре, его марке, производителе, технических характеристиках, комплектности и иных сведениях о предлагаемых к поставке товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. (Форма 2);
3. Cведения и документы (скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов) об участнике:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 
7) соглашение между юридическими (физическими) лицами, определяющее права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя по договору (в случае если на стороне участника закупки выступает несколько юридических лиц).
8) копии лицензий (свидетельств, сертификатов и иных документов), заверенные нотариально или печатью органа, выдавшего лицензию (свидетельство, сертификат и иные документы), или подписью руководителя и печатью участника закупки, иные документы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление  деятельности, предусмотренной предметом договора, необходимо получение лицензии (свидетельств, сертификатов и иных документов).
Заявка имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия.
Подача альтернативных предложений не допускается.
Подача участником заявки означает, в случае признания аукциона несостоявшимся, его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

	13. 
	Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: 

в соответствии с технической частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 
В случаях, когда в технической части настоящей документации нет указания на конкретные торговые марки и наименования, техническое описание предлагаемых товаров, работ, услуг должно содержать информацию о товарном знаке (марке) товара и официальные характеристики товара (услуг, работ), предлагаемых к поставке; (в объеме не менее того количества параметров, которое указано в технической части документации), позволяющую сделать вывод об объемах поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их качественных характеристиках и об их соответствии требованиям документации об  электронном аукционе. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по предмету аукциона. 

Не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный вывод о качественных, количественных и иных характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг кроме случаев, когда эти параметры в соответствии с действующим законодательством, техническими или физическими условиями, либо в соответствии с данными производителей товаров (работ, услуг) указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	14. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров: 344090, г. Ростов-на-Дону,           пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ, цокольный этаж. 
Не более 95 дней с момента подписания договора.

	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: заказчик, разместивший на Официальном сайте и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком на Официальном сайте в день принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	17. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки: 

участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

	18. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется

	19. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки: 
до 10 час. 00 мин. (время московское) «15» мая 2013 года.

	20. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки: до 15:00 (время московское) «21» мая 2013 года. 
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Положением о закупке.
1. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 11. настоящей документации, заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, об открытии в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя аукционного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

2. Заявка признается отвечающей требованиям документации об аукционе в случае, если она соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

3. Существенным отклонением или оговоркой являются те:


а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг;


б) которые ограничивают любым образом права заказчика или обязательства поставщика по договору, как они предусмотрены в документации об аукционе;


в) исправление которых может повлиять на определение победителя аукциона.

4. Закупочная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU».

	21. 
	Условия допуска к участию в закупке:
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку в соответствии с п. 12 настоящей документации об аукционе, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с п. 12 настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;
- несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с п. 11 настоящей документации;
- несоответствия требованиям, указанным в п. 13 настоящей документации об аукционе, представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, согласно требованиям, установленным в технической части документации, если в аукционной документации установлены требования о предоставлении этих сведений;


- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе изменения состава или номенклатуры закупаемой продукции, изменение требований к закупаемой продукции, установленных заказчиком;

- наличия сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.

	22. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:
в 11 час. 00 мин. (время московское) «27» мая 2013 года. 

	23. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»): 
в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

	24. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: применение иностранной валюты при проведении процедуры закупки не предусмотрено.

	25. 
	Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

	26. 
	Порядок заключения и исполнения Договора:
1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями заключенного договора, локальными актами заказчика. 

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения аукциона должен быть заключен заказчиком не позднее двадцати дней с момента подписания протокола аукциона, или в случае если аукцион признан несостоявшимся, с момента подписания протокола рассмотрения заявок поданных на участие в аукционе.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.
4. В случае если в аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в аукционе комиссией допущена только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка на участие в аукционе соответствует извещению о проведении аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если данное обеспечение установлено в п. 18 документации об аукционе. договор заключается на условиях, которые указаны в заявке такого участника и документации об аукционе, и по цене договора согласованной сторонами, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. 

5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок,  подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке).

Заказчик подает сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

6. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

8. В случае, если аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам аукциона заключается с победителем по каждому лоту аукциона отдельно.

9. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

9.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

9.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

9.3. Цену договора:

9.3.1. в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
9.3.2. в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;
9.3.3. в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
9.3.4. в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.


(Форма-1)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 50.02-08/19эа/13
 «___________________________________________________________________».

(наименование аукциона)
1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника размещения заказа) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары, являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технического задания, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров по предмету Аукциона, поставка товаров будет в любом случае осуществлена в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений, в течение ______ дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения Аукциона. 
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника размещения заказа) будут включены 
в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа).
Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна:

	4. 
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна:

	5. 
	Адрес:

	6. 
	Телефон:

	7. 
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

13.  К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

ФОРМА 2

Предложение о качественных и функциональных характеристиках товара

по Аукциону № 50.02-08/____/13
 «__________________________________________________________________»

(наименование аукциона)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа)

в случае присуждения нам договора способны поставить надлежащего качества товар, являющийся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

(При заполнении Таблиц, изложенных ниже, не допускается использование слов «не более»,  «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных параметров и других выражений, не позволяющих сделать однозначный  вывод о том, товар с какими характеристиками предлагается к поставке!!!)

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

	№п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


          Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	

	.....
	


Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку  комплекта оборудования для выделения ДНК, проведения ПЦР реакции и ПЦР реал тайм для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий Ботанического сада  Южного федерального университета
1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
	№ п\п
	Наименование товара
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измер-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Биокабинет ручной манипуляции биоматериалом с искусственно-индуцированными газовыми потоками
	HEPA-фильтры класса 
	H14
	шт
	2

	
	
	Соответствие HEPA-фильтров стандартам
	EN-1822, ГОСТ Р 51251-99
	
	

	
	
	Количество ступеней фильтрации, не менее
	2
	
	

	
	
	Класс чистоты получаемой во внутреннем пространстве биокабинета газовой смеси по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2004 (по частицам 0,5 мкм)
	5 ИСО
	
	

	
	
	Класс чистоты нисходящего газового потока в рабочей зоне не ниже ИСО 3
	не ниже ИСО 3
	
	

	
	
	Относительное содержание мелкодисперсных элементов размером не менее 200 нм в выбрасываемом во внешнюю среду газовом потоке на выходе фильтрующего блока, %, не более
	0,0005%
	
	

	
	
	Класс защиты биокабинета (согласно классификации ВОЗ)
	II A
	
	

	
	
	Массово-объемное соотношение рециркулируемого - нерециркулироемого газа в рабочем объеме
	7 к 3
	
	

	
	
	Скорость нисходящего газового потока, не менее
	0,40±10% м/с
	
	

	
	
	Скорость входящего газового потока, не менее
	0,45 м/с
	
	

	
	
	Уровень звуковой мощности биокабинета, не более
	54 дБ(А)
	
	

	
	
	Освещенность в рабочей зоне, не менее
	1200 Люкс
	
	

	
	
	Интенсивность вибрации, не более
	0,004 мм RMS
	
	

	
	
	Наклонное переднее стекло под углом, не менее
	7 градусов
	
	

	
	
	Двойное каленое стекло с антибликовым покрытием
	Наличие
	
	

	
	
	Электронное управление подъема переднего стекла
	Наличие
	
	

	
	
	Тканевая обшивка внутреннего пленума
	Наличие
	
	

	
	
	Боковые стенки из двойного каленого стекла с антибликовым покрытием
	Наличие
	
	

	
	
	Рабочая поверхность из нержавеющей стали класса не ниже
	ГОСТ - 03Х17Н14М3 (AISI 316L)
	
	

	
	
	Рабочая поверхность составная из не менее 4 элементов
	Наличие
	
	

	
	
	Ширина рабочей поверхности, не менее 
	1195 мм
	
	

	
	
	Глубина рабочей камеры, не менее 
	580 мм
	
	

	
	
	Высота рабочей камеры, не менее
	740 мм
	
	

	
	
	Задняя стенка рабочей камеры параллельна плоскости наклонного переднего стекла
	Наличие
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей с отображением функций управления на  передней панели
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность полного открытия передней панели для обработки всей площади внутренней поверхности стекла
	Наличие
	
	

	
	
	Передвижная система коротковолнового деконтаминационного облучения
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее 2х электрических розеток в рабочей зоне
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее 2-х сервисных кранов подачи/отвода газов
	Наличие
	
	

	
	
	Подставка биокабинета, с регулируемой высотой от 800 до 900 мм, подстраиваемая под горизонтальный уровень 
	Наличие
	
	

	
	
	Порошковое покрытие металлических поверхностей экстерьера
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальный подъем переднего стекла, не менее 
	450 мм
	
	

	
	
	Высота рабочей апертуры, не более
	200 мм
	
	

	
	
	Возможность  прохождения в дверные проемы шириной от 800 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры в собранном виде, без подставки, не более
	1380х1500х900 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	210 кг
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Класс энергопотребления А
	А
	
	

	
	
	Тепловыделение, не более
	240 Вт
	
	

	2
	Бокс микробиологической безопасности класс IIА для защиты оператора, продукта и окружающей среды
	Соответствия требованиям класса частоты воздуха рабочей камеры 

по ГОСТ Р 52249-2010

По ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002
	А

5 ИСО
	шт
	1

	
	
	Класс биологической безопасности  согласно классификации ВОЗ 
	II A
	
	

	
	
	Класс биологической безопасности по ГОСТ Р ЕН 12469-2010
	II
	
	

	
	
	Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм, %
	99,9995
	
	

	
	
	Класс установленных НЕРА- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2009
	Н14
	
	

	
	
	Габариты ламинарного бокса (ШхГхВ), не более
	1500х800х1370 мм
	
	

	
	
	Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ), не менее 
	1400х605х670
	
	

	
	
	Габаритные размеры бокса с подставкой (ШхГхВ), не более
	1500х800х2000 мм
	
	

	
	
	Режимы работы бокса:

Режим I
Режим II
	«Основной»

«Хранение»
	
	

	
	
	Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, диапазон:

Режим I

Режим II
	0,25-0,45 м/с

0,1-0,25 м/с
	
	

	
	
	Отклонение скорости воздушного потока в рабочей камере в «основном» режиме от средней в каждой из установленных точек, не более
	23%
	
	

	
	
	Степень рециркуляции воздуха  в боксе, %
	70 
	
	

	
	
	Работа от сети переменного тока 

частотой

номинальным напряжением
	50 Гц

220+10% В
	
	

	
	
	Потребляемая мощность не более
	530Вт 
	
	

	
	
	Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, не более
	500 ВТ
	
	

	
	
	Масса ламинарного бокса (нетто) с подставкой, не более
	260 кг
	
	

	
	
	Количество фильтров  для удаления  воздуха  из бокса, не менее
	1 
	
	

	
	
	Количество фильтров на входе в рабочую камеру, не менее 
	1
	
	

	
	
	Блок УФО во время работы бокса (рабочий режим) находится  за пределами рабочей камеры и не нарушает воздушные потоки внутри рабочей камеры (выдвижная система, либо выносная конструкция)
	Наличие
	
	

	
	
	Выдвижной блок УФО рабочей камеры, во время работы бокса задвигается под столешницу
	Наличие 
	
	

	
	
	Механизм подъема стекла  лифт-шарниры, не допускается механизм подъема стекла – на противовесах
	Наличие
	
	

	
	
	Полный доступ ко всем внутренним участкам фронтального стекла и рабочей камеры. Переднее стекло, полностью поднимающееся для обработки и дезинфекции с обратной стороны
	наличие
	
	

	
	
	Подсветка рабочей камеры
	Наличие
	
	

	
	
	На верхней крышке бокса – металлический кожух для защиты перекрытия предварительного фильтра
	Наличие
	
	

	
	
	Плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемая по высоте подставка со стационарными и роликовыми опорами
	Наличие
	
	

	
	
	2 розетки в рабочей камере ламинарного бокса
	Наличие 
	
	

	
	
	Бактерицидная лампа мощностью 30 Вт.
	Наличие
	
	

	
	
	Лампа освещения рабочей камеры мощностью 39 Вт
	Наличие
	
	

	
	
	ЖК-дисплей, индицирующий включение систем изделия на русском языке
	Наличие
	
	

	
	
	Индикация включения бокса
	Включение/выключение
	
	

	
	
	Индикация включения освещения
	Включение/выключение
	
	

	
	
	Индикация включения вентилятора
	Включение/выключение
	
	

	
	
	Индикация включения УФО
	Наличие 
	
	

	
	
	Установка интервала работы лампы УФО отображением оставшегося интервала времени
	Наличие
	
	

	
	
	Индикация текущего времени, установка текущего времени, вспомогательный таймер
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность просмотра общих данных
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическое поддержание потока воздуха внутри рабочей камеры и в рабочем проеме, вне зависимости от степени загрязненности фильтра
	Наличие
	
	

	
	
	Визуальная и звуковая сигнализация при полном или частичном нарушении ламинарных потоков воздуха в окне оператора по ГОСТ Р ЕН 12469-2010 
	Наличие
	
	

	
	
	Сетевой выключатель с оригинальным электромагнитным ключом, предотвращающий не санкционированный запуск бокса(по ГОСТ Р ЕН 12469-2010)
	Наличие
	
	

	
	
	Режим деконтаминации внутренних поверхностей бокса при использовании испарителя формалина (по ГОСТ Р ЕН 12469-2010)
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	24 месяца
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации
	Наличие
	
	

	3
	Дозатор автоматический одноканальный переменного объема, 0,1-2,5 мкл
	Дозатор предназначен для использования со сменными одноразовыми наконечниками с фильтром и без фильтра
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Переменный объем дозирования жидкостей в диапазоне
	0,1-2,5 мкл
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 0,1 мкл
	не более ±48%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 0,25 мкл
	не более ±12%
	
	

	
	
	Допустимая систематическая ошибка при дозировании объема 2,5 мкл
	не более ±1,4%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема 0,1 мкл
	не более ±12%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема 0,25 мкл
	не более ±6%
	
	

	
	
	Допустимая случайная ошибка при дозировании объема 2,5 мкл
	не более ±0,7%
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников расположен отдельно от поршня
	Наличие
	
	

	
	
	Съемный конус
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность автоклавирования дозатора без разбора
	Наличие
	
	

	
	
	Индикатор объема
	4-х разрядный
	
	

	
	
	Материал исполнения поршня дозатора
	Ванадиевая сталь
	
	

	
	
	Устойчивость материала корпуса дозатора и комплектующих к воздействию химически-агрессивных веществ и ультрафиолетового излучения
	Наличие
	
	

	
	
	Набор для самостоятельной калибровки пользователем дозируемого объема в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Цвет операционной кнопки дозатора
	Темно-серый
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации
	Наличие
	
	

	4
	Дозатор механический одноканальный переменного объема, 0,5-5 мкл
	Дозатор предназначен для использования со сменными одноразовыми наконечниками
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Переменный объем дозирования жидкостей в диапазоне 
	0,5-5 мкл
	
	

	
	
	Шаг регулирования дозируемого объема
	0,01 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 0,5 мкл, не хуже
	±0,030 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 10 мкл, не хуже
	±0,075 мкл
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников
	Наличие
	
	

	
	
	Автоклавируемый конус дозатора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность самостоятельной калибровки дозатора при помощи весов по правилам GLP
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Конус не содержит металлических элементов
	Соответствие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Дозатор внесен в реестр средств измерения
	Наличие
	
	

	5
	Дозатор механический одноканальный переменного объема, 2-20 мкл
	Дозатор предназначен для использования со сменными одноразовыми наконечниками
	Наличие
	шт
	3

	
	
	Переменный объем дозирования жидкостей в диапазоне 
	2-20 мкл
	
	

	
	
	Шаг регулирования дозируемого объема
	Не более  0,02 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 2 мкл
	не хуже ± 0,06 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 20 мкл
	не хуже ±0,2 мкл
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников
	Наличие
	
	

	
	
	Место для размещения ярлыка с дополнительной информацией для пользователя
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность автоклавировать дозатор без разбора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность самостоятельной калибровки дозатора при помощи весов по правилам GLP
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Цвет кодировки
	Жёлтый
	
	

	
	
	Конус не содержит металлических элементов
	Соответствие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания,
	не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Дозатор внесен в реестр средств измерения
	Наличие
	
	

	6
	Дозатор механический одноканальный переменного объема, 10-100 мкл
	Дозатор предназначен для использования со сменными одноразовыми наконечниками
	Наличие
	шт
	4

	
	
	Переменный объем дозирования жидкостей в диапазоне 
	10-100 мкл
	
	

	
	
	Шаг регулирования дозируемого объема
	Не более  0,2 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 10 мкл
	не хуже ± 0,25 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 100 мкл
	не хуже ±0,8 мкл
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников
	Наличие
	
	

	
	
	Место для размещения ярлыка с дополнительной информацией для пользователя
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность автоклавировать дозатор без разбора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность самостоятельной калибровки дозатора при помощи весов по правилам GLP
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Цвет кодировки
	Жёлтый
	
	

	
	
	Конус не содержит металлических элементов
	Соответствие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания
	не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Дозатор внесен в реестр средств измерения
	Наличие
	
	

	7
	Дозатор механический одноканальный переменного объема, 100-1000 мкл
	Дозатор предназначен для использования со сменными одноразовыми наконечниками
	Наличие
	шт
	4

	
	
	Переменный объем дозирования жидкостей в диапазоне 
	100-1000 мкл
	
	

	
	
	Шаг регулирования дозируемого объема
	Не более 1,0 мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 100 мкл
	не хуже ±1,0мкл
	
	

	
	
	Точность дозирования 1000 мкл
	не хуже ± 6,0 мкл
	
	

	
	
	Сбрасыватель наконечников
	Наличие
	
	

	
	
	Место для размещения ярлыка с дополнительной информацией для пользователя
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность автоклавировать дозатор без разбора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность самостоятельной калибровки дозатора при помощи весов по правилам GLP
	Наличие
	
	

	
	
	Цветовая кодировка дозатора в соответствии с объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Цвет кодировки
	Синий
	
	

	
	
	Конус не содержит металлических элементов
	Соответствие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания,
	не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Дозатор внесен с реестр средств измерения
	Наличие
	
	

	8
	Штатив-подставка для дозаторов
	Предназначен для дозаторов широкого круга производителей
	Наличие
	шт
	4

	
	
	Материал
	Оргстекло
	
	

	
	
	Универсальные вырезы-держатели для пипеток с  рукоятками различных форм и размеров
	Наличие
	
	

	
	
	Поддерживающая планка
	Наличие
	
	

	
	
	Количество одновременно вмещаемых дозаторов
	не менее 5
	
	

	9
	Штатив типа «рабочее место» для пробирок объемом 1,5 мл
	Мест для установки пробирок объемом до 1,5 мл
	не менее 72
	шт
	3

	
	
	Материал
	Оргстекло
	
	

	
	
	Коническая форма лунок для пробирок
	Наличие
	
	

	
	
	Резиновые нескользящие ножки
	Наличие
	
	

	10
	Штатив типа «рабочее место» для пробирок объемом 0,5 мл
	Мест для пробирок до 0,5 мл 
	не менее 200
	шт
	1

	
	
	Материал исполнения
	Оргстекло
	
	

	
	
	Коническая форма лунок для пробирок
	Наличие
	
	

	
	
	Резиновые нескользящие ножки
	Наличие
	
	

	11
	Штатив типа «рабочее место» для пробирок объемом 0,2 мл
	Мест для пробирок до 0,2 мл 
	не менее 200
	шт
	1

	
	
	Материал исполнения
	Оргстекло
	
	

	
	
	Коническая форма лунок для пробирок
	Наличие
	
	

	
	
	Резиновые нескользящие ножки
	Наличие
	
	

	12
	Штатив четырехсторонний для емкостей объемом 0,5-50 мл
	Возможность установки пробирок разного объема
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Мест для пробирок диаметром до 30 мм 
	не менее 4
	
	

	
	
	Мест для пробирок диаметром до 17 мм 
	не менее 12
	
	

	
	
	Мест для пробирок диаметром до 12 мм 
	не менее 32
	
	

	
	
	Мест для пробирок диаметром до 8 мм 
	не менее 32
	
	

	
	
	Размеры 
	не более 175х95х55 мм
	
	

	13
	Камера термодинамического депонирования образцов с модулем индуцированно-константного поддержания физических параметров
	Эффективный объем рабочей полости, не менее
	0,48 м3
	шт
	1

	
	
	Микропроцессорный контроль системы
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность оснащения цифровым электронным блоком с контролем температуры и питающего напряжения с звуковой и световой сигнализацией
	Наличие
	
	

	
	
	Дверной замок с ключом
	Наличие 
	
	

	
	
	Термоизоляция толщиной 127 мм из вспененного полиуретана
	Наличие
	
	

	
	
	Герметично перекрываемое окно доступа во внутрь рабочей полости для технических манипуляций 25 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Материал наружного корпуса и корпуса камеры
	Сталь с ударопрочным порошковым лакокрасочным  покрытием
	
	

	
	
	Возможность горизонтальной загрузки камеры
	Наличие
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	230В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Выставление и поддержание температур во внутренней полости камеры в диапазоне, не менее
	От 187К до 224К
	
	

	
	
	Размеры внешние, не более
	100 x 90 x 200 cм
	
	

	
	
	Вес, не более 
	350 кг
	
	

	
	
	Размеры камеры, не менее
	60 x 55 x 130 cм
	
	

	
	
	Возможность оснащения системой резервного поддержания константных термических показателей на угольном ангидриде или азоте в жидкостной фазе
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки водяного охлаждения конденсора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки самописца для круговых диаграмм на 7 суток 
	Наличие 
	
	

	
	
	Количество внешних дверей, не менее
	2
	
	

	
	
	Количество внутренних дверей, не менее
	4
	
	

	
	
	Штатив для 20 коробок с выдвижными ящиками, не менее
	4
	
	

	
	
	Коробка с разделителями, не менее
	80
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания,
	не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	14
	Электропоратор универсальный кюветный
	Комплектация:
	Основной блок- 1 шт

Модуль для эукариотов – 1 шт

Модуль для электрослияния -  1 шт

Модуль для бактерий и дрожжей  - 1 шт
	шт
	1

	
	
	Формат исполнения – модульная система
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность вывода данных на принтер или на компьютер.
	Наличие
	
	

	
	
	Модуль для эукариотических клеток
	
	
	

	
	
	Форма сигнала
	Экспоненциальное затухание с электронным контролем
	
	


	
	
	Напряжение не менее
	20-1200 В
	
	

	
	
	Встроенный кюветный блок
	Наличие
	
	

	
	
	Длительность импульса, не менее
	15-500 мкс с шагом 5 мкс
	
	

	
	
	Режим многократного импульса с параметрами не менее
	1-99 раз с интервалом 1 мин
	
	

	
	
	Применение
	Электропорация клеток человека и животных, первичных клеток и эмбриональных стволовых клеток
	
	

	
	
	Модуль клеток бактерий и дрожжей
	
	
	

	
	
	Форма сигнала
	Экспоненциальное затухание 
	
	

	
	
	Напряжение не менее
	200-2500 В
	
	

	
	
	Встроенный кюветный блок
	Наличие
	
	

	
	
	Длительность импульса, не менее
	5 мкс
	
	

	
	
	Электронная защита против короткого замыкания
	Наличие
	
	

	
	
	Сопротивление не более
	600 Ом
	
	

	
	
	Применение
	Электропорация бактерий дрожжей и других микроорганизмов
	
	

	
	
	Модуль слияния
	
	
	

	
	
	Форма сигнала
	Прямоугольный импульс 
	
	

	
	
	Напряжение не менее
	5-300 В
	
	

	
	
	Встроенный кюветный блок
	Наличие
	
	

	
	
	Длительность импульса, не менее
	15-300 мкс с шагом 5 мкс
	
	

	
	
	Синусоидальное напряжение не менее
	1-10 Vp, симметрично к 0В
	
	

	
	
	Частота не менее
	2 МГц
	
	

	
	
	Камера для микрослияния с возможностью контроля под микроскопом
	Наличие
	
	

	
	
	Режим многократного импульса с параметрами не менее
	1-99 раз с интервалом 1 мин
	
	

	
	
	Применение
	Получение тетраплоидных бластоцистов, клонирование млекопитающих, слияние растительных протопластов, слияние липидных визикул, получение гибридомы для производства моноклональных антител.
	
	

	
	
	Габариты, не более 
	260 × 350 × 120 мм
	
	

	
	
	Вес, не более 
	5,5 кг
	
	

	
	
	Возможность работы с прокариотическими типами клеток и клетками дрожжей
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	15
	Камера накопления и хранения биологических объектов, реактивов и материалов в условиях ниже комнатной и постоянной температуры. 
	Общий объем, не менее 
	0,390 м3
	шт
	2

	
	
	Объем отделения для  хранения в условиях выше 0°С, не менее
	0,270 м3
	
	

	
	
	Объем отделения для хранения в условиях ниже 0°С, не менее
	0,111м3
	
	

	
	
	Расположение отделения для хранения в условиях ниже 0°С нижнее
	Соответствие
	
	

	
	
	Тип управления
	Механический
	
	

	
	
	Класс энергопотребления, не ниже
	А
	
	

	
	
	Количество компрессоров, не менее
	2
	
	

	
	
	Количество полок в камере для хранения в условиях выше 0°С, не менее
	4
	
	

	
	
	Количество полок в камере для хранения в условиях ниже 0°С, не менее
	3
	
	

	
	
	Время сохранения холодав камере для хранения при температуре ниже 0°С при отключении электроэнергии, не менее
	17ч
	
	

	
	
	Перенавешиваемые двери
	Наличие
	
	

	
	
	Звуковая сигнализация при незакрытой двери
	Наличие
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, не более 
	210 Вт
	
	

	
	
	Номинальное напряжение и частота
	230/50 В / Гц
	
	

	
	
	Уровень шума, не более 
	42 дБ
	
	

	
	
	Вес, не более
	90 кг
	
	

	
	
	Габариты, не более
	2050х600х650мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	16
	Центрифуга
	Регулируемая скорость вращения ротора в диапазоне от 100 до 2900 об./мин. 
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Шаг установки скорости центрифугирования, не более
	100 об./мин
	
	

	
	
	Тип
	Настольная
	
	

	
	
	Таймер, не менее  
	99 минут
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей с одновременный отображением установленных и рабочих параметров
	Наличие
	
	

	
	
	Время полной остановки вращения ротора, не более
	30 секунд
	
	

	
	
	Плавный пуск и остановка ротора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки роторов не менее чем четырех типов с возможностью центрифугирования пробирок объемом 10-50 мл, а также 96-луночных планшетов 
	Наличие
	
	

	
	
	Диаметр камеры для центрифугирования, не менее
	330 мм
	
	

	
	
	Время полной остановки ротора после достижения максимальной скорости, не более
	30 секунд
	
	

	
	
	Автоматическое распознавание дисбаланса ротора
	Наличие
	
	

	
	
	Металлические защитный кожух и крышка корпуса
	Наличие
	
	

	
	
	Масса (без ротора), не более 
	14,3 кг
	
	

	
	
	Размеры, не более 
	510х425х250 мм
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	230 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Бакетный ротор с адаптерами, для одновременного центрифугирования не менее чем 12 пробирок объемом не менее чем 10 мл, в комплекте
	1 шт.
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	17
	Вортекс-миницентрифуга
	Модуль перемешивания
	Наличие
	шт
	4

	
	
	Модуль центрифугирования
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность одновременного центрифугирования и перемешивания
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки сменных роторов различных типов
	Наличие
	
	

	
	
	Ротор для не менее чем 12 пробирок объемом 1,5 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Ротор для не менее чем 12 пробирок объемом 0,5 мл и 12 пробирок объемом 0,2 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Непрерывный и импульсный режимы работы
	Наличие
	
	

	
	
	Постоянная скорость вращения не менее
	2800 об/мин
	
	

	
	
	Ускорение от центра пробирки
	до 300 g
	
	

	
	
	Ускорение от дна пробирки
	до 700 g
	
	

	
	
	Защитная крышка ротора
	Наличие
	
	

	
	
	Центрифуга имеет защитный механизм, останавливающий вращение ротора при открытой крышке
	Наличие
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность не более
	30 Вт
	
	

	
	
	Размеры не более
	120x170x120 мм
	
	

	
	
	Масса не более
	1,7 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	18
	Центрифуга
	Максимальная скорость центрифугирования не менее 
	14150 об/мин
	шт
	2

	
	
	Максимальное ускорение не менее
	13600 g
	
	

	
	
	Автоматический пересчет скорости вращения (об/мин) на ускорение (g)
	Наличие
	
	

	
	
	Вместимость углового ротор не менее 
	12 пробирок объемом до 2,0 мл
	
	

	
	
	Время достижения максимальной скорости не более
	13 с
	
	

	
	
	Время торможения ротора не более 
	12 с
	
	

	
	
	Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования
	Наличие
	
	

	
	
	Цифровой дисплей с показаниями параметров центрифугирования
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическое открытие крышки по окончанию центрифугирования
	Наличие
	
	

	
	
	Ротор из анодированного алюминия
	Наличие
	
	

	
	
	Крышка ротора из нержавеющей стали
	Наличие
	
	

	
	
	Утановка таймера не менее
	99 минут
	
	

	
	
	Режим непрерывного центрифугирования
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальный нагрев образцов при центрифугировании не более 
	12 оС от начальной температуры после 20 мин центрифугирования на максимальной скорости
	
	

	
	
	Возможность доукомплектации центрифуги ротором для не менее двух ПЦР-стрипов (8 пробирок объемом 0,2 мл)
	Наличие
	
	


	
	
	Возможность доукомплектации центрифуги адаптерами для работы с пробирками объемом 0,2; 0,4; 0,6 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Автоклавируемость ротора и адаптеров  к центрифуге 
	При не менее 121оС в течение 20 мин
	
	

	
	
	Уровень создаваемого шума не более
	52 дБ
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность не более 
	85 Вт
	
	

	
	
	Размеры не более
	230х240х130 мм
	
	

	
	
	Масса с ротором не более
	5 кг
	
	

	
	
	Сертификат Соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	19
	Прибор для индуцированного повышения кинетической энергии молекул рабочих образцов
	Возможность размещения емкостей суммарным объемом  60 мл.
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Возможность размещения емкостей суммарным объемом 14 мл.
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон значений устанавливаемой термодинамической функции в рабочей полости системы относительно ненормируемой термодинамической функции внешней среды
	от комнатной температуры до 372 К
	
	

	
	
	Минимальное значение дискретности задаваемой термодинамической функции, не более
	1 К
	
	

	
	
	Допустимое отклонение заданной термодинамической функции от фактической во всем диапазоне задаваемых значений, не более
	± 0,5 К
	
	

	
	
	Охлаждение термоблока индуцированным воздушным потоком
	Наличие
	
	

	
	
	Отображение графической информации о технических рабочих параметрах системы осуществляется посредством интегрированной системы визуализации данных
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность работы системы в режиме автоматического контроля по встроенному таймеру в диапазоне 2-5940 минут
	Наличие
	
	

	
	
	Термоизолирующая прижимная крышка
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры, не более 
	220×200×175 мм
	
	

	
	
	Масса, не более 
	2,5 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность при активном нагревании, не более
	200 Вт
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность при поддержании температуры, не более
	40 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	20
	Бокс абактериальной воздушной среды
	Внутренние размеры рабочей камеры, не менее 
	1015x530x535 мм
	шт
	2

	
	
	Материал рабочего стола
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	
	Цельнометаллический корпус
	Наличие
	
	

	
	
	Покрытие корпуса из порошковой эмали, стойкой к обработке дезинфекционными растворами
	Наличие
	
	

	
	
	Подъемное наклонное переднее стекло
	Наличие
	
	

	
	
	Закаленное переднее стекло
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность фиксировать стекло не менее, чем в двух положениях
	Наличие
	
	

	
	
	Мощность лампы УФ-света, не менее 
	30 Вт
	
	

	
	
	Таймер для установки времени работы лампы УФ-света, с возможностью установки времени в диапазоне 
	1-599 минут
	
	

	
	
	Счетчик времени наработки лампы УФ-света
	Наличие
	
	

	
	
	ЖК-дисплей с отображением параметров работы бокса
	Наличие
	
	

	
	
	Блок УФ-облучения задвигается под рабочую столешницу
	Наличие
	
	

	
	
	Блок освещения дневного света за пределами рабочей камеры
	Наличие
	
	

	
	
	Освещение рабочей поверхности, не менее 
	1000 Лк
	
	

	
	
	Количество встроенных розеток электропитания, не менее
	2
	
	

	
	
	Встроенный рециркуляционный УФ-облучатель воздуха
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность работы при включенном рециркуляционном УФ-облучателе воздуха без облучения оператора
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки на рабочий стол
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность установки на подставку
	Наличие
	
	

	
	
	Подставка
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры бокса, не более
	1020x600x800 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	50 кг
	
	

	
	
	Требования к электропитанию
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более 
	70 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	21
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции с детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени»
	Термоциклер с оптическим модулем с возможностью автоматической детекции накопления продуктов амплификации непосредственно в пробирке во время протекания реакции 
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Цветной графический дисплей размером не менее 12х9 см 
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность подключения внешних USB-устройств: сменных flash-накопителей, мыши, сканера штрих-кодов
	Наличие
	
	

	
	
	Подключение к компьютеру через порт USB
	Наличие
	
	

	
	
	Количество протоколов в собственной памяти термоциклера, не менее
	1000
	
	

	
	
	Возможность осуществлять управление до 4 подчиненных термоциклеров с прибора
	Наличие
	
	

	
	
	Реакционный модуль с одним термоблоком 
	Наличие 
	
	

	
	
	Программируемый нагрев и охлаждение термоблока элементами Пелтье
	Наличие
	
	

	
	
	Термоблок выполнен в форме металлического планшета с 96 местами для установки стандартных реакционных пробирок объемом 0,2 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность использования стандартных реакционных микропланшетов формата 8х12 лунок объемом 0,2 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон изменения температуры
	От 0 до 100 гр. С
	
	

	
	
	Точность поддержания температуры при 90 гр. С
	±0,2 гр. С
	
	

	
	
	Максимальная скорость нагрева и охлаждения, не менее
	5,0 гр. С/сек
	
	

	
	
	Средняя скорость нагрева и охлаждения  
	3,0 гр. С/сек
	
	

	
	
	Возможность создания температурного градиента 
	Наличие
	
	

	
	
	Температурный градиент устанавливается в диапазоне 
	30-100 гр. С
	
	

	
	
	Максимальная разница температур при использовании температурного градиента, не менее
	24 гр. С
	
	

	
	
	Точность поддержания температуры при использовании температурного градиента
	±0,2 гр. С
	
	

	
	
	Однородность температуры между соседними лунками в одной температурной зоне при использовании температурного градиента
	±0,4 гр. С
	
	

	
	
	Автоматизированная крышка реакционного модуля
	Наличие
	
	

	
	
	Нагрев крышки реакционного модуля до температуры не менее
	105 гр. С 
	
	

	
	
	Число оптических каналов возбуждения/детекции
	6
	
	

	
	
	Оптическая система выполнена в форме подвижной каретки с последовательной детекцией каждой позиции реакционного блока при сохранении размера оптического пути
	Наличие
	
	

	
	
	Источник возбуждающего света
	6 светодиодов
	
	

	
	
	Система детекции
	6 фотодиодов
	
	

	
	
	Длины волн возбуждения в соответствии с нумерацией каналов
	450-490, 515-535, 560-590, 620-650, 672-684, 450-490 нм
	
	

	
	
	Длины волн детектируемого излучения в соответствии с нумерацией каналов
	515-530, 560-580, 610-650, 675-690, 705-730, 560-580 нм
	
	

	
	
	Возможности программного обеспечения прибора:

автоматическое создание и отправка электронного письма с протоколом и результатами эксперимента;

отображение кривых накопления продукта реакции; установка базовой линии и начала амплификации; автоматическая идентификация образцов, содержащих ингибиторы ПЦР при выполнении качественных анализов с внутренним контролем; 

возможность анализа относительной экспрессии генов с использованием нескольких референсных генов; 

наличие модуля для дискриминации аллелей;

возможность независимого анализа групп образцов в одном эксперименте
	Наличие
	
	

	
	
	Русифицированное программное обеспечение в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность количественного определения ДНК
	Наличие
	
	

	
	
	Функция FRET
	Наличие
	
	

	
	
	Функция HRM
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры с установленным реакционным модулем, не более
	330х457х356 мм
	
	

	
	
	Масса с установленным реакционным модулем, не более
	21,4 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более
	400 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	22
	Термоциклер
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции 
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Графический сенсорный дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Диагональ графического дисплея  не менее
	14 см
	
	

	
	
	Реализация всех функций программирования и отображения рабочих и запрограммированных параметров с использованием сенсорного дисплея
	Наличие
	
	

	
	
	USB-порт (или эквивалентный)
	Наличие
	
	

	
	
	Графическое представление термального протокола
	Наличие
	
	

	
	
	Количество протоколов в собственной памяти термоциклера не менее
	500
	
	

	
	
	Термоблок выполнен в форме металлического планшета с 96 местами для установки стандартных реакционных пробирок объемом 0,2 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Программируемый нагрев и охлаждение термоблока элементами Пелтье
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность использования стандартных реакционных микропланшетов формата 8х12 лунок объемом 0,2 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон изменения температуры не уже
	От 4 до 100°С
	
	

	
	
	Максимальное допустимое отклонение рабочей температуры термоблока от запрограммированной (точность поддержания температуры) не более
	±0,5°С
	
	

	
	
	Максимальная допустимая разница температур в опорных точках термоблока в установившемся температурном режиме (однородность температуры по термоблоку) не более
	±0,5°С
	
	

	
	
	Максимальная скорость нагрева и охлаждения не менее
	4°С/сек
	
	

	
	
	Средняя скорость нагрева и охлаждения не менее
	2,5°С/сек
	
	

	
	
	Контроль температуры на основе алгоритма расчета температуры образца с заданным индивидуальным объемом
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль температуры на основе измерения реальной температуры термоблока
	Наличие
	
	

	
	
	Функция температурного градиента 
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон использования температурного градиента  не уже
	От 30 до 100°С
	
	

	
	
	Максимальная разница температур при использовании температурного градиента не менее
	25°С
	
	

	
	
	Максимальное допустимое отклонение рабочей температуры термоблока от запрограммированной (точность поддержания температуры) в режиме температурного градиента не более
	±0,5°С
	
	

	
	
	Максимальная допустимая разница температур между соседними лунками в одной температурной зоне (однородность температуры) при использовании температурного градиента не более
	±0,5°С
	
	

	
	
	Поддержка стандартных протоколов: полимеразная цепная реакция, совмещенная с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), ПЦР протяженных фрагментов (long PCR), вложенно-гнездовая ПЦР (nested PCR), ПЦР с запрограммированным изменением параметров на каждом цикле (tochdown PCR) 
	Наличие
	
	

	
	
	Нагрев крышки
	Наличие
	
	

	
	
	Прижимное устройство для реакционных пробирок на крышке
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры не более
	260х470х230 мм
	
	

	
	
	Масса не более
	9 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 Гц
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность
	Не более 670 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	23
	Термоциклер
	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции 
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Графический дисплей 
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность управления с компьютера через интерфейс RS-232
	Наличие
	
	

	
	
	Собственный микропроцессор
	Наличие
	
	

	
	
	Программирование без использования компьютера
	Наличие
	
	

	
	
	Количество протоколов в собственной памяти термоциклера, не менее
	До 28
	
	

	
	
	Количество термоблоков
	4
	
	

	
	
	Каждый термоблок управляется независимо
	Наличие
	
	

	
	
	Каждый термоблок выполнен в форме металлической платы с не менее чем 10 местами для установки стандартных реакционных пробирок объемом 0,5 мл
	Наличие
	
	

	
	
	Программируемый нагрев и охлаждение термоблока элементами Пелтье
	Наличие
	
	

	
	
	Диапазон изменения температуры термоблоков, не уже
	4-99 гр. С
	
	

	
	
	Дискретность установки температур, не более
	1 гр. С
	
	

	
	
	Точность поддержания температуры , не хуже
	±0,3 гр. С
	
	

	
	
	Максимальная допустимая разница температур между лунками одного термоблока, не более
	±0,2 гр. С
	
	

	
	
	Максимальная скорость нагрева и охлаждения, не менее
	2,0 гр. С/сек
	
	

	
	
	Контроль температуры на основе двух различных алгоритмов расчета температуры образца с заданным индивидуальным объемом 
	Наличие
	
	

	
	
	Контроль температуры на основе измерения реальной температуры термоблока
	Наличие
	
	

	
	
	Завинчивающиеся прижимные крышки для каждого термоблока 
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры, не более 
	240×210×80 мм
	
	

	
	
	Масса, не более 
	4,0 кг
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность, не более
	95 Вт
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	24
	Аппаратный комплекс управления термоциклером
	
	
	комплект
	1

	24.1
	Управляющая ПЭВМ
	
	1 шт.
	
	

	
	
	Процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц
	Наличие
	
	

	
	
	Оперативная память не менее 2 Гб
	Наличие
	
	

	
	
	Жесткий диск с характеристиками не ниже: емкость 80 Гб, 7200 RPM, 3,0 Гб/сек., кэш 8 Мб
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее чем 16x CD/DVD-ROM
	Наличие
	
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Наличие
	
	

	
	
	Жидкокристаллический монитор с диагональю  не менее 17 дюймов
	Наличие
	
	

	24.2
	Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания
	1 шт.
	
	

	
	
	Полностью русифицированное программное обеспечение   
	Наличие
	
	

	
	
	Холодный старт (запуск оборудования при отсутствии напряжения в сети)
	Наличие
	
	

	
	
	Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
	Наличие
	
	

	
	
	Звуковая и светодиодная индикация состояния батареи 
	Наличие
	
	

	
	
	Цифровое микропроцессорное управление
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматический регулятор напряжения
	Наличие
	
	

	
	
	Порты RS-232 и USB для связи с компьютером
	Наличие
	
	

	
	
	Тип аккумуляторной батареи
	Герметичная, необслуживаемая
	
	

	
	
	Время заряда до 90%, не более
	3 часа
	
	

	
	
	Время работы от батарей при 100% нагрузке, не менее
	5 минут
	
	

	
	
	Постоянный подзаряд батареи при подключении ИБП в сеть
	Наличие
	
	

	
	
	Аварийное отключение питания нагрузки
	Наличие
	
	

	
	
	Форма сигнала выходного напряжения повторяет форму сигнала входного напряжения
	Наличие
	
	

	
	
	Форма выходного напряжения
	Чистая синусоидальная
	
	

	
	
	Требования к номинальному входному напряжению
	220/230/240 В ± 30%
	
	

	
	
	Диапазон напряжений, не уже
	154-288 В
	
	

	
	
	Частота питающей сети
	50/60 Гц ± 3 Гц
	
	

	
	
	Номинальное регулируемое выходное напряжение
	220/230/240 В ± 5%
	
	

	
	
	Допустимый диапазон напряжения в сети 
	0-300 В
	
	

	
	
	Точность поддержания частоты выходного тока в режиме работы от батарей 
	±0,1Гц
	
	

	
	
	Время переключения батареи, не более 
	2-4 мс (стандартное), 6 мс (минимальное), 13 мс (максимальное)
	
	

	
	
	Нижний порог перехода на батареи (выбирается пользователем), не более
	154/161/168 В ± 4%
	
	

	
	
	Верхний порог перехода на батареи (выбирается пользователем), не более
	264/276/288 В ± 4%
	
	

	
	
	Защита от короткого замыкания и перегрузки при работе от сети или от батарей, защита входной цепи
	Наличие
	
	

	
	
	Количество розеток для подключения оборудования, не менее
	8
	
	

	
	
	Максимальная выходная мощность, не менее 
	2100 Вт
	
	

	
	
	Размеры блока питания, не более
	440×90×590 мм
	
	

	
	
	Размеры внешнего блока батарей, не более
	440×90×590 мм
	
	

	
	
	Масса блока питания, не более
	32 кг
	
	

	
	
	Масса внешнего блока батарей, не более
	41 кг
	
	

	25
	Прибор для разделения биополимеров и их фрагментов
	Камера с защитной крышкой и комплектом проводов
	Наличие
	шт
	2

	
	
	Заливочный столик в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Гелевая рамка в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Заслонки для заливки геля в комплекте, не менее 
	2 шт.
	
	

	
	
	Гребенка на 15 лунок в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Гребенка на 20 лунок в комплекте
	Наличие
	
	

	
	
	Площадь подготовленного разделяющего молекулярного субстрата, не менее
	22500 мм2
	
	

	
	
	Возможность установки гребенок в несколько рядов в различных частях геля по выбору пользователя
	Наличие
	
	

	
	
	Количество одновременно анализируемых образцов в диапазоне 
	От 1 до 120
	
	

	
	
	Объем среды для разделения, не более
	1150 мл
	
	

	
	
	Размеры камеры, не более
	420х200х100 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	26
	Прибор для восходящего разделения биомолекул и их фрагментов с источником питания и модулем для иммуноблотинга в составе:
	шт
	1

	26.1
	
	Прибор для восходящего разделения биолмолекул и их фрагментов
	1шт.
	
	

	
	
	Защитная крышка
	Наличие
	
	

	
	
	Комплект соединительных проводов
	Наличие
	
	

	
	
	Комплектность стёкол с вклеенными спейсерами, не менее
	5 шт.
	
	

	
	
	Комплектность стёкол коротких, не менее
	5 шт.
	
	

	
	
	Толщина спейсеров, не менее
	1 мм
	
	

	
	
	Гребенки для гелей, не менее
	5 шт.
	
	

	
	
	Толщина гребенок, не менее
	1 мм
	
	

	
	
	Количество лунок на гребенку, не менее
	10 
	
	

	
	
	Вертикальный заливочный столик
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность одновременной прогонки 2-х гелей
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность использования готовых гелей
	Наличие
	
	

	
	
	Устройство для нанесения образцов на гель
	Наличие
	
	

	
	
	Направляющие в камере для правильной установки адаптера с гелями
	Наличие
	
	

	
	
	Метки-индикаторы уровня буфера
	Наличие
	
	

	
	
	Размер стекол со спейсерами, не менее
	10,1х8,2 см
	
	

	
	
	Размер коротких стекол, не менее
	10,1х7,3 см
	
	

	
	
	Размер готового геля,  не менее 
	8,3х7,3 см
	
	

	
	
	Верхний объем буфера для 2 гелей не более 
	160 мл
	
	

	
	
	Верхний объем буфера для 4 гелей не более 
	320 мл
	
	

	
	
	Нижний объем буфера для 2 гелей не более 
	550 мл
	
	

	
	
	Нижний объем буфера для 4 гелей не более 
	680 мл
	
	

	
	
	Модуль для проведения иммуноблоттинга в комплекте
	Наличие.
	
	

	
	
	Размер зоны переноса, не менее
	 10х7 см
	
	

	
	
	Объем необходимого буфера для переноса, не более
	450 мл
	
	

	
	
	Кассеты для гелей в комплекте, не менее
	2 шт
	
	

	
	
	Электродный держатель гелевых кассет
	Наличие
	
	

	
	
	Тканевые прокладки для гелей, не менее
	4 шт
	
	

	
	
	Охлаждающий модуль
	Наличие
	
	

	
	
	Размер камеры, не более
	12х16х18 см
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	26.2
	
	Источник питания постоянного тока для электрофореза
	1 шт.
	
	

	
	
	Одновременное подключение до четырех электрофоретических камер
	Наличие
	
	

	
	
	Режимы стабилизации по силе тока и по напряжению
	Наличие
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей для отображения параметров работы
	Наличие
	
	

	
	
	Таймер
	0-999 мин.
	
	

	
	
	Регулируемое выходное напряжение в диапазоне
	10-300 В
	
	

	
	
	Регулируемая выходная сила тока в диапазоне
	4-400 мА
	
	

	
	
	Максимальная выходная мощность, не менее
	75 Вт
	
	

	
	
	Размеры, не более
	250х210х70 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	1 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	27
	Прибор для разделения биомолекул и их фрагментов
	Размеры геля не менее
	750x120 мм
	шт
	2

	
	
	Количество анализируемых образцов
	До 40
	
	

	
	
	Объем буфера не более
	250 мл
	
	

	
	
	Защитная крышка с комплектом проводов
	Наличие
	
	

	
	
	Заливочный столик с резьбовым зажимом
	Наличие
	
	

	
	
	Гелевая рамка
	Наличие
	
	

	
	
	Гребенка на десять лунок
	2 шт.
	
	

	
	
	Держатель для гребенки
	2 шт.
	
	

	
	
	Возможность регулировать глубину лунок
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры не более
	265х145х95 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации
	Наличие
	
	

	28
	Прибор для разделения биомолекул и их фрагментов с принаджлежностями
	Размеры геля не менее
	115x170 мм
	комплект
	1

	
	
	Количество анализируемых образцов
	До 90
	
	

	
	
	Количество одновременно устанавливаемых гребенок
	От 1 до 5
	
	

	
	
	Объем буфера не более
	250 мл
	
	

	
	
	Защитная крышка с комплектом проводов
	Наличие
	
	

	
	
	Заливочный столик с резьбовым зажимом
	Наличие
	
	

	
	
	Устройство преобразования и подготовки разделяющего молекулярного субстрата
	Наличие
	
	

	
	
	УФ-прозрачная гелевая рамка
	Наличие
	
	

	
	
	Гребенка на не менее чем 18 лунок
	5шт.
	
	

	
	
	Гребенка на не менее чем 24 лунок
	1 шт.
	
	

	
	
	Гребенка на не менее чем 10 лунок
	3 шт.
	
	

	
	
	Гребенка на не менее чем 15 лунок
	2 шт.
	
	

	
	
	Гребенка на не менее чем 20 лунок
	1 шт.
	
	

	
	
	Держатель для гребенки
	5 шт.
	
	

	
	
	Стекла со спейсерами (5 шт. в уп)
	Наличие
	
	

	
	
	Стеклка короткие (5 шт. в уп.)
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность регулировать глубину лунок
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры не более
	265х145х95 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации
	Наличие
	
	

	29
	Прибор для разделения биомолекул и их фрагментов
	Размеры геля не менее
	110x160 мм
	1
	шт

	
	
	Количество анализируемых образцов
	До 90
	
	

	
	
	Количество одновременно устанавливаемых гребенок
	От 1 до 5
	
	

	
	
	Объем буфера не более
	250 мл
	
	

	
	
	Защитная крышка с комплектом проводов
	Наличие
	
	

	
	
	Заливочный столик с резьбовым зажимом
	Наличие
	
	

	
	
	УФ-прозрачная гелевая рамка
	Наличие
	
	

	
	
	Гребенка на не менее чем 18 лунок
	2 шт.
	
	

	
	
	Держатель для гребенки
	2 шт.
	
	

	
	
	Возможность регулировать глубину лунок
	Наличие
	
	

	
	
	Внешние размеры не более
	270х150х100 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации
	Наличие
	
	

	30
	Источник постоянного тока для электрофореза
	Регулируемое выходное напряжение в диапазоне
	От 5 до 400 В
	шт
	2

	
	
	Выходной ток в диапазоне
	От 5 до 400 мА
	
	

	
	
	Выходная мощность в диапазоне
	От 0,5 до 80 Вт
	
	

	
	
	Диапазон работы таймера
	От 1 мин до 16 часов
	
	

	
	
	Блокировки работы источника в случае: короткого замыкания, разрыва цепи, утечки на землю, внезапного изменения нагрузки
	Наличие
	
	

	
	
	Внутреннее автоматическое тестирование
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	31
	Система видеодокументирования электрофоретических гелей
	Комплектация системы: компактный темный бокс, УФ-трансиллюминатор с размером экрана не менее 250х260 мм, конвертор трансиллюминатора, видео камера для захвата изображений с автоматизированной настройкой фокуса, программное обеспечение для обработки изображения и анализа электрофореграмм
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Источник света тренсиллюминатора с минимальным требуемым набором длин волн 
	302нм, белый свет
	
	

	
	
	Детектор – CCD-камера с возможностью накопления сигнала
	Наличие
	
	

	
	
	Разрешающая способность камеры, не менее 
	1360х1024 точек
	
	

	
	
	Динамический диапазон сигнала, не менее
	3 порядка
	
	

	
	
	Интегратор для накопления сигнала с экспозицией в диапазоне, не уже
	0,1 – 3000 секунд
	
	

	
	
	Создание изображений с разрешением не менее 
	1,4 млн. точек
	
	

	
	
	Допустимое искажение изображения, не более
	3% при максимальном масштабе изображения
	
	

	
	
	Захват и обработка изображений: не менее 12 бит, не менее 4096 оттенков серого
	Наличие
	
	

	
	
	Количество позиций для сменных фильтров для детекции флуоресцентного сигнала, не менее
	2
	
	

	
	
	Возможность доукомплектации системы для измерения хемилюминисценции 
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность получения изображений окрашенных препаратов нуклеиновых кислот и белков
	Наличие
	
	

	
	
	Чувствительность системы: возможность обнаружения 0,1 нг и более двухцепочного фрагмента ДНК, при светимости не менее 400 мкЛюкс без накопления сигнала
	Наличие
	
	

	
	
	Допустимый максимальный размер исследуемого геля, не менее
	250х260 мм
	
	

	
	
	Минимальный требуемый набор функций программного обеспечения: возможность работы с цветными изображениями, автоматическое накопление сигнала от слабого образца, количественный анализ МВ и длины фрагмента, интеграция во внутрилабораторную сеть, архивирование результатов
	Наличие
	
	

	
	
	Интерфейс FireWire
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность работы от электросети 220 В, 50-60 Гц.
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры, не более
	600х360х960 мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	32 кг
	
	

	
	
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	32
	Конвертор Conversion SCREEN UV/WT IT
	Предназначен для визуализации окрашивания серебром, Coomassi и другими колориметрическими красителями
	Соответствие
	шт
	1

	
	
	Совместим с гельдокументирующей системой имеющейся у Заказчика
	Соответствие
	
	

	33
	Аппаратный комплекс визуализации и управления гель-документирующей системой
	шт
	1

	33.1
	
	Управляющая ПЭВМ с принтером
	1 шт.
	
	

	
	
	Процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц
	Наличие
	
	

	
	
	Оперативная память не менее 2 Гб
	Наличие
	
	

	
	
	Жесткий диск с характеристиками не ниже: емкость 80 Гб, 7200 RPM, 3,0 Гб/сек., кэш 8 Мб
	Наличие
	
	

	
	
	Не менее чем 16x CD/DVD-ROM
	Наличие
	
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Наличие
	
	

	
	
	Принтер
	Наличие
	
	

	
	
	Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 17 дюймов
	Наличие
	
	

	33.2
	
	Источник бесперебойного питания
	1 шт.
	
	

	
	
	Полностью русифицированное программное обеспечение   
	Наличие
	
	

	
	
	Холодный старт (запуск оборудования при отсутствии напряжения в сети)
	Наличие
	
	

	
	
	Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии
	Наличие
	
	

	
	
	Звуковая и светодиодная индикация состояния батареи 
	Наличие
	
	

	
	
	Цифровое микропроцессорное управление
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматический регулятор напряжения
	Наличие
	
	

	
	
	Порты RS-232 и USB для связи с компьютером
	Наличие
	
	

	
	
	Тип аккумуляторной батареи
	Герметичная, необслуживаемая
	
	

	
	
	Время заряда до 90%, не более
	3 часа
	
	

	
	
	Время работы от батарей при 100% нагрузке, не менее
	5 минут
	
	

	
	
	Постоянный подзаряд батареи при подключении ИБП в сеть
	Наличие
	
	

	
	
	Аварийное отключение питания нагрузки
	Наличие
	
	

	
	
	Форма сигнала выходного напряжения повторяет форму сигнала входного напряжения
	Наличие
	
	

	
	
	Форма выходного напряжения
	Чистая синусоидальная
	
	

	
	
	Требования к номинальному входному напряжению
	220/230/240 В ± 30%
	
	

	
	
	Диапазон напряжений, не уже
	154-288 В
	
	

	
	
	Частота питающей сети
	50/60 Гц ± 3 Гц
	
	

	
	
	Номинальное регулируемое выходное напряжение
	220/230/240 В ± 5%
	
	

	
	
	Допустимый диапазон напряжения в сети 
	0-300 В
	
	

	
	
	Точность поддержания частоты выходного тока в режиме работы от батарей 
	±0,1Гц
	
	

	
	
	Время переключения батареи, не более 
	2-4 мс (стандартное), 6 мс (минимальное), 13 мс (максимальное)
	
	

	
	
	Нижний порог перехода на батареи (выбирается пользователем), не более
	154/161/168 В ± 4%
	
	

	
	
	Верхний порог перехода на батареи (выбирается пользователем), не более
	264/276/288 В ± 4%
	
	

	
	
	Защита от короткого замыкания и перегрузки при работе от сети или от батарей, защита входной цепи
	Наличие
	
	

	
	
	Количество розеток для подключения оборудования, не менее
	8
	
	

	
	
	Максимальная выходная мощность, не менее 
	2100 Вт
	
	

	
	
	Размеры блока питания, не более
	440×90×590 мм
	
	

	
	
	Размеры внешнего блока батарей, не более
	440×90×590 мм
	
	

	
	
	Масса блока питания, не более
	32 кг
	
	

	
	
	Масса внешнего блока батарей, не более
	41 кг
	
	

	34
	Магнитная мешалка
	Диапазон регулирования скорости не уже
	250-1250 об/мин
	шт
	1

	
	
	Максимальный объём перемешиваемой жидкости не менее
	20 л
	
	

	
	
	Диапазон регулирования температуры не уже
	от +300C до +3300C 
	
	

	
	
	Точность измерения в плитке не менее
	±30C
	
	

	
	
	Материал рабочей поверхности 
	Cплав алюминия
	
	

	
	
	Скорость нагревания рабочей поверхности до 3300C не более
	11 мин
	
	

	
	
	Съемный штатив
	Наличие
	
	

	
	
	Высота штатива не менее
	320 мм
	
	

	
	
	Возможность работы от сети 220 В, 50 Гц
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность в режиме перемешивания, не более
	8,5 Вт
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрев, не более
	550 Вт
	
	

	
	
	Масса не более
	3,3 кг
	
	

	
	
	Размеры, не более
	190x275x100 мм
	
	

	
	
	Диаметр рабочей поверхности 
	160 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	35
	Весы
	Максимальный предел взвешивания, не менее
	110 г
	шт
	1

	
	
	Точность (дискретность) взвешивания, не более
	0,0001 г
	
	

	
	
	Воспроизводимость (стандартное отклонение) измерений, не более
	0,000 г
	
	

	
	
	Линейность измерений, не хуже
	±0,002 г
	
	

	
	
	Класс точности по ГОСТ 24104-2001 не хуже
	I
	
	

	
	
	Диаметр чаши весов, не менее
	90 мм
	
	

	
	
	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
	Наличие
	
	

	
	
	Монолитная весоизмерительная ячейка
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная калибровочная гиря
	Наличие
	
	

	
	
	Порт RS232 для связи с компьютером
	Наличие
	
	

	
	
	Герметизированная передняя панель и защитный кольцевой бортик
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые опоры
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность взвешивания под весами
	Наличие
	
	

	
	
	Безрамный защитный кожух для свободного доступа к чашке весов
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность протоколирования результатов измерений в соответствии со стандартами ISO 
	Наличие
	
	

	
	
	Внутренняя калибровка
	Наличие
	
	

	
	
	Счет штук, взвешивание брутто/нетто, взвешивание в процентах, автоматическое обнуление и тарирование, динамическое взвешивание, суммирование результатов
	Наличие
	
	

	
	
	Фильтр вибраций
	Наличие
	
	

	
	
	Питание от батареек или от сети
	Наличие
	
	

	
	
	Размеры весов, не более
	196x287x320 мм
	
	

	
	
	Масса весов, не более
	1,6 кг.
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	36
	Бактерицидный УФ-рециркулятор воздуха
	Предназначен для дезинфекции воздуха различных помещений
	Соотвествие
	шт
	3

	
	
	Эффективность очистки воздуха (при непрерывной работе), не менее
	90% на цикл
	
	

	
	
	Полная защита от воздействия прямого   ультрафиолетового излучения
	Наличие
	
	

	
	
	УФ безозонная бактерицидная лампа  мощностью не менее 15 Вт
	Наличие
	
	

	
	
	Производительность по воздуху  не менее 
	25 м3/ч
	
	

	
	
	Размещение
	Настенное
	
	

	
	
	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 ГЦ
	
	

	
	
	Масса, не более 
	4 кг
	
	

	
	
	Размеры, не более 
	82x92x600 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	37
	Отсасыватель медицинский
	Вакуумный насос
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Регулировка давления с контролем по стрелочному индикатору
	Наличие
	
	

	
	
	Дистанционное включение ножной педалью
	Наличие
	
	

	
	
	Регулировка величины потока отсасываемой жидкости
	Наличие
	
	

	
	
	Поплавковое устройство
	Наличие
	
	

	
	
	Бактериальный фильтр
	Наличие
	
	

	
	
	Стеклянные емкости в комплекте не менее
	2 шт.
	
	

	
	
	Объем каждой стеклянной емкости не менее 
	3 л
	
	

	
	
	Соединительная трубка в комплекте, длиной не менее 
	5 м
	
	

	
	
	Наконечник для отсасывания
	Наличие
	
	

	
	
	Не требует смазки жидким маслом
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальная производительность по жидкости не менее 
	6 л/мин
	
	

	
	
	Минимальное остаточное давление в банке-сборнике не более 
	16 кПа (0,17 кгс/см3)
	
	

	
	
	Ручки для переноса
	Наличие
	
	

	
	
	Максимальная потребляемая мощность не более
	60 Вт
	
	

	
	
	Масса не более 
	11 кг
	
	

	
	
	Размеры не более
	500х250х360 мм
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	38
	Устройство очистки воды и преобразования её физико-химических показателей.
	Cистема защиты от перегрева
	Наличие
	шт
	1

	
	
	Корпус с особо прочным эпоксидным покрытием
	Наличие
	
	

	
	
	Удельная проводимость воды на выходе, не более 
	2,3 мкСименс/см
	
	

	
	
	Испаритель, конденсор и нагревательный элемент из нержавеющей стали
	Наличие
	
	

	
	
	Производительность, не менее
	2 л/ч
	
	

	
	
	Объем бака-накопителя, не менее
	4 л
	
	

	
	
	Потребление охлаждающей воды, не более
	30 л/ч
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, не более
	1500 Вт
	
	

	
	
	Размеры, не более 
	550х300х420мм
	
	

	
	
	Масса, не более
	15 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	
	
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	Наличие
	
	

	39
	Стол-мойка
	Размеры не менее
	800х630х900 мм
	шт
	3

	
	
	Столешница – единый модуль из н/ж стали
	Наличие
	
	

	
	
	Внутренний размер чаши не менее
	340х400х150 мм
	
	

	
	
	Материал корпуса тумбы
	Меламин
	
	

	
	
	Материал фасадов
	Влагостойкая ламинированная фанера
	
	

	
	
	Каркас стола цельносваренный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Сушильный стеллаж
	Наличие
	
	

	
	
	Количество колбодержателей на стеллаже не менее
	32
	
	

	
	
	Сифон
	Наличие
	
	

	
	
	Гофрошланг
	Наличие
	
	

	
	
	Две гибкие подводки длинной не менее 1200 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые опоры в диапазоне 0-35 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	40
	Стол лабораторный
	Размеры (ДхГхВ), не менее
	1200х600х760 мм.
	шт
	6

	
	
	Столешница и боковые панели с химически-стойким покрытием толщиной не менее 16 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые по высоте (в пределах 0-35 мм) опоры
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	41
	Стол лабораторный
	Размеры (ДхГхВ), не менее
	1500х600х760 мм.
	шт
	2

	
	
	Столешница и боковые панели с химически-стойким покрытием толщиной не менее 16 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Цельносваренный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые по высоте (в пределах 0-35 мм) опоры
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	42
	Стол лабораторный
	Размеры (ДхГхВ), не менее
	900х650х900 мм
	шт
	1

	
	
	Материал исполнения столешницы влагостойкая фанера покрытая ламинатом
	Наличие
	
	

	
	
	Сборно-разборный каркас
	Наличие
	
	

	
	
	Каркас выполнен из металлического профиля прямоугольного сечения
	Наличие
	
	

	
	
	Каркас покрыт порошковой краской
	Соответствие
	
	

	
	
	Задняя панель – металлический короб 
	Наличие
	
	

	
	
	Предусмотрена установка задней панели в двух положениях – для размещения тумб глубиной 400мм и 500мм
	Наличие
	
	

	
	
	Регулируемые по высоте (в приделах 0-60 мм)
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	43
	Тумба подкатная
	Размеры (ДхГхВ) 400х580х680 мм
	Соответствие
	шт
	6

	
	
	Внутренний размер ящика – 310х470х120мм
	Соответствие
	
	

	
	
	Материал корпуса тумбы
	меламин
	
	

	
	
	Роликовые опоры высотой 60 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	44
	Тумба подкатная
	Размеры (ДхГхВ) 500х500х810
	Соответствие
	шт
	1

	
	
	Материал исполнения корпуса меламин
	Наличие
	
	

	
	
	Количество дверец, не менее
	1
	
	

	
	
	Внутренняя полка, не менее
	1
	
	

	
	
	Роликовые опоры высотой 60 мм
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	45
	Шкаф для хранения реактивов
	Размеры не менее
	800х580х1810 мм
	шт
	1

	
	
	Материал корпуса
	Меламин
	
	

	
	
	Каркас стола цельносвареный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Количество дверок не менее
	2
	
	

	
	
	Количество полок не менее
	5
	
	

	
	
	Фланец диаметром не менее
	100 мм
	
	

	
	
	Опоры регулируемые в диапазоне не уже
	0-35 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	46
	Шкаф для одежды
	Размеры не менее
	800х580х1810 мм
	шт
	1

	
	
	Каркас стола цельносваренный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской
	Наличие
	
	

	
	
	Количество дверок не менее
	2
	
	

	
	
	Замок в правой дверки
	Наличие
	
	

	
	
	Одно отделение
	Наличие
	
	

	
	
	Встроенная полка д/головных уборов
	Наличие
	
	

	
	
	Штанга для вешалок
	Наличие
	
	

	
	
	Опоры регулируемые в диапазоне не уже
	0-35 мм
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	47
	Стул лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	шт
	6

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка  стула - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролик 
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье и спинка
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки
	Винил черный
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	48
	Табурет лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	Шт
	4

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка табурета - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролики
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья
	Полиуретан черный
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	49
	Стул лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	Шт
	3

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка  стула - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролик 
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинк
	Пластик черный
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	50
	Стул лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	Шт
	2

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка  стула - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролик 
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье и спинка
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки
	Винил черный
	
	

	
	
	Металлическое кольцо – подставка для ног
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	51
	Стал лабораторный
	Регулируемая высота
	Наличие
	Шт
	1

	
	
	Пневмоподъем газ-лифт
	Наличие
	
	

	
	
	Ножка  стула - пластиковое пятилучие
	Наличие
	
	

	
	
	Ролик 
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье и спинка
	Наличие
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки
	Винил черный
	
	

	
	
	Подлокотники
	Наличие
	
	

	
	
	Металлическое кольцо – подставка для ног
	Наличие
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	52
	Кресло рабочее
	Регулируемая высота (газпатрон)
	Наличие
	шт
	4

	
	
	Механизмом качания на газпатроне, позволяющий фиксировать кресло в любом удобном положении
	Наличие
	
	

	
	
	Мягкое сиденье и спинка
	Наличие
	
	

	
	
	Материал обивки
	Искусственная кожа
	
	

	
	
	Ножка с пятью лучами
	Наличие
	
	

	
	
	Ролики
	Наличие
	
	

	
	
	Подлокотники
	Наличие
	
	

	
	
	Ограничение по весу, не менее
	120 кг
	
	

	
	
	Срок гарантийного обслуживания, не менее
	12 месяцев
	
	

	53
	Источник бесперебойного питания
	Тип аккумуляторных батарей
	12 V, 7АН герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые
	шт
	1

	
	
	Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, не уже
	180-276 В
	
	

	
	
	Частота входного напряжения в диапазоне, не уже
	40-70Гц
	
	

	
	
	Входной коэффициент мощности, не менее
	0,95
	
	

	
	
	Входной ток
	8,7 А
	
	

	
	
	Выходная мощность
	2000/1800 Вт
	
	

	
	
	Автоматическое переключение ИБП на байпас при перегрузке и внутреннем повреждение и ручной переключатель
	Наличие
	
	

	
	
	Автоматическое переключение ИБП на байпас при выходе параметров входного напряжения за пределы допустимого (при активации функции оптимизации КПД) и при внутренних повреждения ИБП.
	Наличие
	
	

	
	
	Переход ИБП на байпас разрешен при напряжении
	Регулируется (по умолчанию при +10%, -15% от номинального напряжения)
	
	

	
	
	Выходное напряжение синусоидальной формы
	Соответствие
	
	

	
	
	Выходное напряжение 200,208,220, 230, 240 В (устанавливается пользователем)
	Наличие
	
	

	
	
	Выходная частота
	50 или 60Гц
	
	

	
	
	Варисторная защита от высоковольтных импульсов
	Наличие
	
	

	
	
	КПД (ИБП в режиме энергосохранения), не менее
	95%
	
	

	
	
	КПД (ИБП в обычном режиме), не менее
	84%
	
	

	
	
	Время работы при 100%, не менее
	6 мин
	
	

	
	
	Схема работы
	Оn-line, двойное преобразование
	
	

	
	
	Время заряда до 90% не более
	5 ч
	
	

	
	
	Двухстрочный светодиодный дисплей
	Наличие
	
	

	
	
	Светодиодная и звуковая сигнализация
	Наличие
	
	

	
	
	Информационные порты RS232 и USB
	Наличие
	
	

	
	
	BD-слот
	Наличие
	
	

	
	
	Полное самотестирование при включении питания
	Наличие
	
	

	
	
	Выходные розетки IEC 320-10A, не менее
	6
	
	

	
	
	Выходная розетка IEC 320-16 1 1 шт.
	Наличие
	
	

	
	
	Уровень шума, не более
	50 дБ
	
	

	
	
	Рабочая температура в диапазоне не уже
	0…40°С
	
	

	
	
	Возможность подключения дополнительного блока аккумуляторных батарей
	Наличие
	
	

	
	
	Возможность замены аккумуляторных батарей в «горячем» режиме
	Наличие
	
	


2. Требования к качеству, характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1. 
	Товар должен быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно.

	2. 
	Товар должен быть упакован в специализированную упаковочную тару и доставлен к месту требования заказчика. 

	3. 
	Гарантия на весь объём поставляемого товара не менее 1 года. (кроме товара, на который в таблице 1 технического задания настоящей документации установлен иной минимальный срок гарантии) После проведения пуско-наладочных работ Поставщик обязан бесплатно осуществлять техническое обслуживание товара в течение 36 месяцев со дня отгрузки (передачи) товара. Техническое обслуживание товара включает в себя работы по устранению недостатков (дефектов, отказов) товара, возникших вследствие недостатков либо выработки ресурса отдельных узлов, блоков деталей товара.

	4. 
	Проведение пуско-наладочных работ должно быть осуществлено в течение месяца после уведомления лаборатории о готовности к проведению работ.

	5. 
	Поставщик должен быть авторизован производителем для проведения пуско-наладочных работ, если поставщик не является производителем. Ввод оборудования в эксплуатацию должен быть проведен сервис-инженером, прошедшим обучение о чём поставщик предоставляет подтверждающие документы. Поставщик должен иметь сервис-инженера, сертифицированного производителем товара на обслуживание товаров в г. Ростов-на-Дону.


Контактное лицо по условиям технического задания: Вардуни Татьяна Викторовна, заведующая лабораторией геномных и клеточных технологий Ботанического сада ЮФУ, рабочий телефон (863) 297-50-70,  электронный адрес: Varduny@yandex.ru.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор поставки №__________

 г. Ростов-на-Дону                                                                                              «___»_________2013 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» (далее – «Заказчик»), в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и победитель аукциона в электронной форме № 50.02-08/19эа/13 (протокол № _______ от _________) _____________(далее – «Поставщик»), зарегистрированное (ный, ная) в _____________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером ___________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №______ от ____________) в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.  Поставщик обязуется осуществить поставку комплекта оборудования для выделения ДНК, проведения ПЦР реакции и ПЦР реал тайм для нужд лаборатории геномных и клеточных технологий Ботанического сада Южного федерального университета (далее – оборудование) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленное оборудование.

1.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, характеристики оборудования, виды (содержание), количество определяются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена Договора

2.1. Оплата осуществляется за счет средств субсидий на иные цели (код 074-О-01, к. 310).

2.2. Цена Договора составляет: ______ (______) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС в сумме: ______ (_____) рублей 00 копеек.

2.3. Валютой Договора является Российский рубль.

2.4. Расчет с Поставщиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости поставленного оборудования (цены Договора), предусмотренной Договором следующим образом:

-
первый платеж - аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора, на основании подписанного Поставщиком счета;

-
окончательный платеж - 70% (семьдесят процентов) от цены Договора перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приёмки обязательств по договору (далее – Акт) и предоставленного Поставщиком счета.

2.5. Цена Договора включает в себя: стоимость оборудования, все затраты поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость доставки и установки оборудования, проведения пуско-наладочных работ, техническое обслуживание, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.6. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.  Условия поставки

3.1. Оборудование  должно быть поставлено в срок и в полном объеме.

3.2. Поставка Оборудования по Договору осуществляется Поставщиком по адресу: 344090,         Ростов-на-Дону, пер. Ботанический спуск, 7, Ботанический сад ЮФУ, цокольный этаж.
3.3.  Доставка Оборудования по адресу, указанному в п.3.2. настоящего Договора осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика.
3.4.  Поставка Оборудования осуществляется в неповрежденной упаковке изготовителя. Упаковка Оборудования должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

3.5. Поставщик должен передать одновременно с поставкой Оборудования, все относящиеся к поставляемому оборудованию документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, если  иное не предусмотрено настоящим Договором.

3.6. При обнаружении брака какого-либо товара, товар меняется Поставщиком на новый в течение 10 рабочих дней. 

3.7. Срок поставки Оборудования: в течение 95 дней с момента подписания договора.
3.8.  Досрочная поставка Оборудования допускается.
4.  Гарантии качества

4.1. Гарантийный срок на поставленное по Договору оборудования составляет:

4.1.1. на _____________________ _____ (__________) месяцев. 
4.1.2. на _____________________ _____ (__________) месяцев.
4.1.3. на _____________________ _____ (__________) месяцев.
4.1.4. на _____________________ _____ (__________) месяцев.

4.2.  Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами и передаваемые Заказчику после подписания товарной накладной и Акта.

4.3. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, безупречное качество изготовления оборудования и его сборки и полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора.

4.4. Началом гарантийного срока оборудования является дата подписания Акта. Поставщик обязан за свой счет по требованию Заказчика устранить недостатки, выявленные в процессе приемки или использования оборудования и заменить его, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком условий хранения или использования. Устранение недостатков или замена оборудования производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Поставщику письменного сообщения о выявленных недостатках.

4.5. Поставщик настоящим гарантирует, что оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования. 

4.6. Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. 

4.7. В случае замены или исправления дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается.

4.8. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и имели бы не худшие функциональные характеристики.

4.9. Гарантия распространяется на все поставляемые комплектующие к оборудованию.

4.10. Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты ("горячая линия") сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.

4.11. Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного оборудования.

4.12. Поставщик гарантирует, что оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.13. При поставке импортного оборудования Поставщик предоставляет нижеследующую документацию по оборудованию на русском языке:


- копию сертификата соответствия на оборудование;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование.
5. Порядок приемки оборудования

5.1. В случае выявления при приемке оборудования несоответствия оборудования условиям договора Заказчик обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для продолжения приемки оборудования и составления двустороннего Акта, который подписывается обеими сторонами с указанием перечня недостатков, подлежащих исправлению, и сроков их исправления, но не более 7 (семи) календарных дней с момента подписания данного Акта. Вызов Поставщика осуществляется телеграммой в адрес Поставщика или по факсу, и должен содержать: наименование оборудования, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, пломб, дату и место приемки.

5.2. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Заказчика, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.

5.3. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами (или их представителями) товарной накладной.

5.4. Некачественное (некомплектное) оборудования считается не поставленным.

5.5. Заказчик, обнаруживший после сдачи-приемки обязательств по Договору отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан за свой счет произвести необходимые исправления в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения этого уведомления.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков исполнения обязательств по Договору или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а, если она назначена по соглашению между Сторонами, то обе Стороны поровну. Во всех случаях (независимо от наличия или отсутствия вины Поставщика), если экспертиза подтвердила, что ненадлежащее качество выполненных работ возникло по вине производителя материалов и/или оборудования, расходы на экспертизу несет Поставщик. 
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.2. В случае несоответствия Оборудования количеству (объему), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости оборудования, поставленного  ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7.   Права и обязанности Сторон

7.1.    Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. В случае поставки Поставщиком товаров, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от оплаты таких товаров и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

7.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки и/или участвующих в сдаче-приемке Оборудования.
7.1. 7.2.  Заказчик обязуется:

7.2.1.
Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки или приемки Оборудования. 

7.2.2.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленные Оборудования  в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Поставщик вправе:

7.2.1. Требовать оплаты поставленного Оборудования.

7.3. Поставщик обязуется:

7.3.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.

7.3.2. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков. 
8. Порядок разрешения споров

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2.  Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при  исполнении Договора  нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются  стоимостная оценка  ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1.  Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным и включает такие явления, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности/сфере услуг находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

9.2.  Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей/субпоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должной внимательности и осмотрительности, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1.  Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.

10.2. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.3. Изменение положений Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и/или банковских   реквизитов, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, отражающее произошедшие изменения, при этом такое дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Сторона, претерпевшая изменение юридического адреса и/или банковских реквизитов, обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить об этом факте другую Сторону. 

10.5. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
11.  Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из которых находится у Поставщика, и 2 (два) у Заказчика.

12.  Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
	

	344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001

УФК по Ростовской области (федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»)

Р/с 4050 1810 26015 2 00000 1

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 046015001,  л/сч 31586433970

	

	__________________ (_______________)

М.П.


	__________________ (____________)
М.П.


Контактное лицо по Договору от Заказчика: 

Контактное лицо по договору от Подрядчика:

Приложение № 1

к Договору

от «___» __________2013 г.

 № _____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование товара,  торговая марка,
производитель
	Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик
	Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)
	Ед. измерения 
	Кол-во
	Цена за ед.

(тыс. руб.)
	Общая стоимость

(тыс. руб.)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Поставщик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

	 

	____________________(_______________)

М.П.
	____________________(_______________)

М.П.
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