Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Врио заместителя начальника Управления

организации закупок

______________ А.М. Тишин

«___» _______________ 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку комплекса спектрометрического «Прогресс» для нужд филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «08» Сентября 2014 года № 31401494120

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «08» Сентября 2014 года № 140908/0494/469

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «08» Сентября 2014 года № Z033837

2014 г.

Заказчиком, в соответствии с пунктом 20.5.2 статьи 20.5 Главы 7 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» принято решение о внесении изменений в Извещение о проведении запроса цен, Информационную карту, Том 2 «Техническая часть» о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку комплекса спектрометрического «Прогресс» для нужд филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО", а именно:

- Пункт 5 Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг «Извещения о проведении запроса цен» изложить в следующей редакции:

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

Дата начала поставки товара: с даты подписания договора;

Дата окончания поставки товара: не позднее 15 декабря 2014 г.

- Пункт 3 Раздела 5 Условия договора «Информационной карты запроса цен» изложить в следующей редакции:

| 3. | Условия договора: Сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг Условия оплаты | Дата начала: – с момента подписания договора. Дата окончания: – не позднее 15 декабря 2014г. Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, 54.; - Безналичный расчет. Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата поступления денежных средств на счет Поставщика. - Оплата за Товар (оборудование) в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке: в течение 10-х дней с момента подписания акта приема – передачи товара (оборудования). |
| --- | --- | --- |

- Раздел 3 Условия эксплуатации  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения длительной и надежной эксплуатации необходимо правильно выполнить установку комплекса. - диапазон рабочих температур .......................................... от 10 до +35°С; - относительная влажность.......................................................................75%; - атмосферное давление в диапазоне....................................... от 84,0 до 106,7 кПа.

- п.4.2 Раздела 4 Технические требования  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

Альфа-радиометр: - диапазон регистрируемых энергий……….1,5÷8МэВ; - диапазон измерений активности: в «тонких» пробах …………………………...9х10-3÷10х10-3 Бк; в «толстых» пробах …………………………..108 Бк/г; - геометрии измерения: «толстый» слой под пленкой; «толстый» слой без пленки; Бета-спектрометр: - диапазон энергии……………………………200-3000 кэВ; - энергетическое разрешение по линии 624 кэВ не более 20%; - интегральная нелинейность не более 0,5 %; - геометрии измерения: штатная кювета; Гамма-спектрометр: - диапазон энергии ……………………………200-2800 кэВ; - энергетическое разрешение по линии 662 кэВ (цезий-137) в пределах 7-9 %; - интегральная нелинейность не более 1 % для всего диапазона энергии; - геометрии измерения: сосуд Маринелли 1л; ½ Маринелли; чашка Петри; точка на Петри.

- п.4.5 и 4.6 Раздела 4 Технические требования  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

4.6 Требования к стабильности

Не требуется

- п.4.9 Раздела 4 Технические требования  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

4.9 Требование к комплектности

Комплект поставки: - альфа-радиометр; - бета-спектрометр; - сцинтилляционный гамма-спектрометр; - свинцовая защита для бета- и гамма-спектрометров; - контрольный гамма-источник Cs-137 + K-40; - контрольный бета-источник Sr-90+Y-90; - сосуды Маринелли объемом 1 л – 4 шт; - измерительные кюветы для бета-измерений – 10 шт; - ПЭВМ с установленными программами «Прогресс»; - методики выполнения измерений; - методическое обеспечение радиационного контроля питьевой воды.

- п.п. а) п.5.2 Раздела 5 Требования по правилам сдачи-приемки  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

- При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; - б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийногпериода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). - е) свидетельство о поверке спектрометрического комплекса.

- Раздела 12 Требования по безопасности  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током спектрометр должен соответствовать классу I (один) ГОСТ 12.2.007.0-75. При эксплуатации и техническом обслуживании спектрометра необходимо выполнение требований, изложенных в СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и инструкций по безопасности, действующих на предприятии

- Раздела 16  Требования к количеству и сроки (периодичности) поставки  Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

Срок поставки не позднее 15 декабря 2014 года.

- Раздела 18 Требования к техническому обучению персонала Заказчика Тома 2 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется