ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования БДБГ-200ПД 

(или эквивалент)
	1.1. Требования назначения

1.1. Блоки детектирования предназначены для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Н*(10) .

1.2. Блоки представляют собой моноблочные, функционально и конструктивно законченные устройства. В состав каждого блока входят: детекторы излучения, усилитель, формирователь, блок высокого напряжения и микропроцессор.

1.3. В качестве детекторов используются два счетчика СБМ20 – один для чувствительного поддиапазона и один – для грубого.

1.4. Принцип действия блоков основан на преобразовании энергии ионизирующего излучения в электрические импульсы. Регистрация импульсов и пересчет частоты следования импульсов в единицы гамма-излучения Н*(10) происходит  в микропроцессоре. Значение гамма-излучения  Н*(10) на выходе блоков имеет формат данных, определенный протоколом обмена информацией DiBus, обеспечивающий возможность ее передачи внешним устройствам визуализации, сигнализации и хранения данных.     

1.2. Технические характеристики

1.2.1 Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения  - не менее 0,05 не более 3,0 МэВ.

1.2.2. Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Р*(10) разбит на два поддиапазона – не менее 0,1 мкЗв ч‾¹  не более 10 Зв ч‾¹

- чувствительный поддиапазон – не менее 0,1 мкЗв ч‾¹ не более 1 мЗв ч‾¹ .

- грубый поддиапазон не менее 1 мЗв ч‾¹ не более 10 Зв ч‾¹.

1.2.3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений  Н*(10) гамма-излучения - ±(15+3/N)%, где N – безразмерная величина, численно равная измеренному значению  H* в мкЗв ч‾¹ для грубого поддиапазона.

1.2.4. Пределы допускаемой дополнительной погрешности  измерений Н*(10) гамма-излучения  при отклонении температуры окружающего воздуха относительно нормальных условий – не более ±10%.

1.2.5. энергетическая зависимость относительно радионуклида ¹³ Сs (0,662 МэВ) – не более ±30%.

1.2.6. Время установления рабочего режима не более 1 мин.

1.2.7. Время непрерывной работы – не ограничено.

1.2.8. Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы не менее ±8% не более ± 10%.

1.2.9. Напряжение питания не менее 8 не более 36В

1.2.10. Потребляемый ток, не менее 23 мА  не более 25 мА

1.2.11. Габаритные размеры блоков, не более 50х225 мм.

Масса блока, не более 0,5 кг.

1.2.12. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС 

- влажность окружающего воздуха до 98% при плюс 35ºС

- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7кПа

1.2.13. Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч.

1.2.14. Средний срок службы блока, не менее 10 лет.

Блок обеспечивает выдачу кодов самодиагностики и текущей измеренной информации во внешнюю информационную сеть на базе интерфейса по протоколу DiBUS.

     На блоке устанавливается разъем РС10ТВ.


	24 месяца
	12
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке 
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 90 дней со дня подписания договора.

   9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

В случае поставки эквивалента поставщик за 1 месяц до поставки оборудования представляет исходные данные для изменения КД, оплачивает расходы по доработке КД и , в случае наличия таковой, оплачивает разницу затрат на монтаж оборудования.

Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

(Заместитель директора НТЦ ТСБ - начальник НИКО-32)                                                                                                                             А.А. Зуев
Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов






