- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лента фильтрующая Типа ЛФС-2-50 (ТУ-2282-002-00208982-2012 Патент РФ № 2414950) или эквивалент. | Ленты фильтрующие аналитические предназначенные для отбора проб аэрозолей, в том числе и радиоактивных, для измерения количества, свойств и состава уловленной твердодисперсной фазы (осадка) в непрерывно действующих приборах контроля. - 1. Внешний вид: Равномерный волокнистый материал, без сквозных отверстий. Допускаются однородные включения, размером не более 2 мм, не приводящие к изменению коэффициента проскока. - 2. Размер ленты: ширина 50±1(25±1) мм, длина 20000±1000 мм или по согласованию с заказчиком - 3. Стандартное (при 1 см/с) гидродинамическое сопротивление: 18±2 Па - 4. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,1 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 9,0% 80 см/с, не более 6,0% 170 см/с, не более 5,0% - 5. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,34 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 5,0% 80 см/с, не более 3,0% 170 см/с, не более 2,0% - 6. Поверхностная плотность лобового слоя, не более: 1,0 г/кв.м - 7. Разрывная нагрузка для ширины ленты: 50 мм, не менее 30,0 Н 8. Диаметр волокон лобового слоя:100-300 нм | м | 500 |
|  | Лента фильтрующая Типа ЛФС-2-25 (ТУ-2282-002-00208982-2012 Патент РФ № 2414950) или эквивалент. | Ленты фильтрующие аналитические предназначенные для отбора проб аэрозолей, в том числе и радиоактивных, для измерения количества, свойств и состава уловленной твердодисперсной фазы (осадка) в непрерывно действующих приборах контроля. - 1. Внешний вид: Равномерный волокнистый материал, без сквозных отверстий. Допускаются однородные включения, размером не более 2 мм, не приводящие к изменению коэффициента проскока. - 2. Размер ленты: ширина 50±1(25±1) мм, длина 20000±1000 мм или по согласованию с заказчиком - 3. Стандартное (при 1 см/с) гидродинамическое сопротивление: 18±2 Па - 4. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,1 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 9,0% 80 см/с, не более 6,0% 170 см/с, не более 5,0% - 5. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,34 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 5,0% 80 см/с, не более 3,0% 170 см/с, не более 2,0% - 6. Поверхностная плотность лобового слоя, не более: 1,0 г/кв.м - 7. Разрывная нагрузка для ширины ленты: 25 мм, не менее 15,0 Н - 8. Диаметр волокон лобового слоя:100-300 нм | м | 1500 |
|  | Лента фильтрующая Типа НЭЛ-4-50 (ТУ-2282-003-00208982-2012 Патент РФ № 2414950) или эквивалент. | Ленты фильтрующие аналитические предназначены для отбора проб аэрозолей, в том числе и радиоактивных, для измерения количества, свойств и состава уловленной твердодисперсной фазы (осадка) в непрерывно действующих приборах контроля. Лента может также применяться для отбора проб аэрозолей с повышенной весовой концентрацией до образования осадка пыли до 2,5 мг/см2, при давлении окружающего воздуха ниже атмосферного; для отбора проб при высоких, свыше 170 см/с, скоростях фильтрации. 1. Внешний вид: равномерный волокнистый материал, без сквозных отверстий. Допускаются однородные включения, размером не более 2 мм, не приводящие к изменению коэффициента проскока. 2. Размер ленты: ширина 50±1(25±1) мм, длина 20000±1000 мм или по согласованию с заказчиком 3. Стандартное (при 1 см/с ) гидродинамическое сопротивление: 10±2 Па 4. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,1 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 20,0% 80 см/с, не более 17,0% 170 см/с, не более 15,0% 5. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,34 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 8,0% 80 см/с, не более 5,0% 170 см/с, не более 3,0% 6. Поверхностная плотность лобового слоя, не более: 1,5 г/кв.м 7. Разрывная нагрузка для ширины ленты: 50 мм, не менее 30,0 Н 8. Диаметр волокон лобового слоя: 300-500 нм | м | 1000 |
|  | Фильтр аналитический Типа АФА-РСП-20 (ТУ-2282-004-00208982-2012 Патент РФ № 2414950) или эквивалент. | Фильтры аналитические предназначенные для отбора проб аэрозолей, в том числе и радиоактивных, для измерения количества, свойств и состава уловленной твердодисперсной фазы (осадка). Фильтры аналитические предназначены для использования в приборах для раздельного измерения альфа-радиоактивных элементов и изотопов методами спектрометрии альфа-излучения уловленного осадка, могут применяться для измерения общей радиоактивности осадка. 1. Внешний вид: равномерный волокнистый материал, без сквозных отверстий. Допускаются однородные включения, размером не более 2 мм, не приводящие к изменению коэффициента проскока. 2. Площадь аналитического фильтра: 20 кв.см 3. Стандартное (при 1 см/с ) гидродинамическое сопротивление: 18±2 Па 4. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,1 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 9,0% 80 см/с, не более 6,0% 170 см/с, не более 5,0% 5. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,34 мкм при скоростях: 20 см/с, не более 5,0% 80 см/с, не более 3,0% 170 см/с, не более 2,0% 6. Поверхностная плотность лобового слоя, не более: 1,0 г/кв.м 7. Диаметр волокон лобового слоя: 100-300 нм | шт. | 13000 |
|  | Лента сорбционно-фильтрующая йодная Типа СФЛ-2И-50 (ТУ-2282-005-00208982-2012 Патент РФ № 2414960) или эквивалент. | Ленты сорбционно-фильтрующие аналитические применяются для одновременного улавливания и определения проб аэрозолей и паров радиоактивного йода, с последующим измерением задержанного осадка радиометрическими приборами. 1. Внешний вид: равномерный волокнистый материал, без сквозных отверстий 2. Размер ленты: ширина 50±1мм, длина 20000±1000 мм или по согласованию с заказчиком 3. Стандартное (при 1 см/с) гидродинамическое сопротивление: 30-35 Па 4. Коэффициент проскока аэрозольных частиц диаметром 0,34 мкм при скорости 10 см/с, не более: 0,5% 5. Коэффициент проскока молекулярного радиоактивного йода-131 (по метилйодиду), не более: 1,0% 6. Динамическая емкость по молекулярному стабильному йоду при скорости 1 см/с, концентрации 2,5 мг/л и проскоке йода 0,001%, не менее: 0,5 мг/см2 7. Разрывная нагрузка, не менее: 60,0 Н | м | 500 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).