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Общие требования:
1. Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.
2. Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.
3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.
4. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.
5. Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
6. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.
7. Стоимость продукции должна включать в себя: инсталляцию, постановку методик, обучение персонала


Технические требования к комплексу аппаратно-программному для медицинских исследований на базе хроматографа 
Основные требования применения: для исследования смазок согласно запрошенной комплектации.
Техническое  задание
	№ п.п.
	Технические требования,
	Требуемый параметр
	Фактические параметры предлагаемой продукции (работ, услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общая характеристика комплекса
	
	

	1.1.
	Поставляемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовлена не ранее 2012 года.
	Наличие
	

	1.2.
	Свидетельство (Сертификат) об утверждении типа средств измерений  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
	Наличие
	

	1.3.
	Сертификат соответствия производства и обслуживания требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 (ИСО 9001:2008)
	Наличие
	

	1.4.
	Регистрационное удостоверение  Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
	Наличие
	

	1.5.
	Все представленные технические характеристики поставляемого оборудования должны быть подтверждены официальными документами завода-производителя (свидетельство и описание типа средств измерений, эксплуатационные документы)
	Наличие
	

	1.6.
	Эксплуатационная и техническая документация на русском языке
	Наличие
	

	1.7.
	Соответствие комплекса требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (для медицинских изделий) или ГОСТ Р 51522.1-2011 (для лабораторного оборудования) подтвержденное протоколом испытаний испытательного центра, аккредитованного на право проведения соответствующих испытаний
	Наличие
	

	2.
	Технические характеристики:
	
	

	2.1.
	Газовый хроматограф 
	1шт.
	

	2.1.1.
	Общие характеристики хроматографа
	
	

	2.1.1.1
	Возможность подключения внешней полнофункциональной клавиатуры с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменение параметров хроматографа
	наличие
	

	2.1.1.2
	Встроенный контроллер, обеспечивающий возможность автономной работы прибора, в том числе без персонального компьютера
	наличие
	

	2.1.1.3
	Связь с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB, RS232
	наличие
	

	2.1.1.4
	Не менее тринадцати независимых нагреваемых зон
	наличие
	

	2.1.1.5
	Функция «Сон» (автономное включение хроматографа в заданное время)
	наличие
	

	2.1.1.6
	Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны при открывании верхней крышки прибора. Не необходимости снимать боковые и задние крышки прибора
	наличие
	

	2.1.1.7
	Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения
	наличие
	

	2.1.1.8
	Одновременное размещение в хроматографе трех детекторов и трех испарителей
	наличие
	

	2.1.1.9
	Возможность  установки или замены детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля)
	наличие
	

	2.1.1.10
	Хроматограф должен иметь возможность присоединения квадрупольного масс-спектрометрического детектора с чувствительностью не менее 450:1 (при вводе 1 мкл пробы октафторнафталина с концентрацией 1пг/мкл в режиме TIC), для будущего оснащения
	наличие
	

	2.1.2
	Электронное регулирование газовых потоков 
	наличие
	

	2.1.2.1
	Количество каналов, не менее
	6
	

	2.1.2.2
	Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф
	1,25 МПа
	

	2.1.2.3
	диапазон задания и измерения расхода газа, не менее
	0-500 мл/мин

	

	2.1.2.4
	Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности
	наличие
	

	2.1.3
	Термостат колонок
	
	

	2.1.3.1
	объем термостата, не менее
	12.3л
	

	2.1.3.2
	диапазон рабочих температур, не менее
	от (Т окр. среды + 4°С) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С
	

	2.1.3.3
	Максимальная скорость программирования, не менее
	до 120 °С/мин с дискретн. установки 0,1 °С/мин
	

	2.1.3.4
	Скорость охлаждения с 300 °С до 50 °С, не более
	5,5мин
	

	2.1.3.5
	количество изотерм, не менее
	20
	

	2.1.3.6
	Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, %, не более
	1,5
	

	2.1.4.
	Детектор пламенно- ионизационный (ПИД) 
	1 шт.
	

	2.1.4.1
	Предел детектирования (по гептану), не более
	2х10-12  г/с
	

	2.1.4.2
	Линейный диапазон, не менее
	0,5* 107
	

	2.1.4.3
	Максимальная температура, не менее
	450оС
	

	2.1.4.4
	Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига
	Наличие
	

	2.1.4.5
	Комплект гаек и муфт  для подключения колонок
	Наличие
	

	2.1.5
	Детектор по теплопроводности (ДТП)
	1 шт.
	

	2.1.5.1
	Предел детектирования (по пропану), г/мл, не более
	2*10-9
	

	2.1.5.2
	Максимальная температура, не менее
	350оС
	

	2.1.5.3
	Автоматическая компенсация нулевой линии
	наличие
	

	2.1.5.4
	Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева
	наличие
	

	2.1.6
	Испаритель капиллярный
	1 шт.
	

	2.1.6.1
	Возможность работы в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splitless)
	Наличие
	

	2.1.6.2
	Максимальная температура, не менее 
	450оС
	

	2.1.6.3
	Возможность работы капиллярного испарителя с насадочными колонками
	Наличие
	

	2.1.6.4
	Быстрая замена лайнера (вставки)
	Наличие
	

	2.1.6.5
	Функция экономии газа-носителя 
	Наличие
	

	2.1.6.6
	Автоматический контроль герметичности капиллярного испарителя
	Наличие
	

	2.1.7
	Испаритель насадочный 
	1 шт.
	

	2.1.7.1
	Максимальная температура, не менее 
	450оС
	

	2.1.7.2
	Быстрая замена лайнера (вставки)
	Наличие
	

	2.2
	Колонки, входящие в поставку комплекса:
	
	

	2.2.1
	Колонка М ss316 1м*3мм (незаполн.)
	3шт.
	

	2.2.2
	Колонка М ss316 0.5м*3мм (незаполн.)
	3шт.
	

	2.2.3
	Колонка CR-1 PONA, 100м*0.25мм*0.5мкм, Cat.N 6.901.684 или эквивалент
	1шт.
	

	2.2.4
	Колонка DB-1, 100m*0.25mm*0.5mkm, Cat.N 122-10AE или эквивалент
	1шт.
	

	2.3
	Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных
	1шт.
	

	2.3.1.
	Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 98/XP/Windows 7
	Наличие
	

	2.3.2.
	Язык интерфейса программы: русский/английский
	Наличие
	

	2.3.3.
	Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию
	Наличие
	

	2.3.4.
	Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора
	Наличие
	

	2.3.5.
	Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств
	Наличие
	

	2.3.6.
	Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода 
	Наличие
	

	2.3.7.
	Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа
	Наличие
	

	2.3.8.
	Выявление и идентификация неограниченного количества соединений
	Наличие
	

	2.3.9.
	Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней
	Наличие
	

	2.3.10
	Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP
	Наличие
	

	2.4.
	Специализированное программное обеспечение для обработки  и идентификации компонентов при детальном углеводородном анализе бензина «DHA» в соответствии с ГОСТ 52714
	1шт.
	

	2.5
	Персональный компьютер должен иметь конфигурацию не ниже: 
Персональный компьютер ''Fort Dialog'' на базе процессора Intel: процессор Intel Core i3-550; MB ASUS P7P55D; Ethernet 1Gb; DDR3 4Gb; HDD 750 Gb; PCI-E ASUS 1Gb; DVD+RW; ПО Windows 7 Home Basic Russian; монитор 22'' LG E2250T TFT; принтер HP Laser Jet P1102
	1 шт.
	

	2.6
	Генератор водорода
	1 шт.
	

	2.6.1
	Производительность, не менее
	6 л/час
	

	2.6.2
	выходное давление, не менее
	140кПа
	

	2.6.3
	Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода
	Наличие
	

	2.7
	Компрессор воздуха
	1 шт.
	

	2.7.1
	Производительность, не менее 
	3,0 л/мин
	

	2.7.2
	номинальное рабочее давление, не менее
	1,8 атм
	

	2.7.3
	уровень звукового давления, не более
	63 дБА
	

	2.7.4
	точность поддержания давления на выходе компрессора
	±0,75КПа
	

	2.7.5
	безмасляный
	Наличие
	

	2.8
	Газовая арматура для лаборатории
	1 шт.
	

	2.8.1
	Медный трубопровод 3мм (в комплекте), не менее
	6 метров
	

	2.8.2
	Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной
	Наличие
	

	2.8.3
	Регулятор давления баллонный должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (подтверждается сертификатом)
	Наличие
	

	2.8.4
	Скобы для крепления трубопроводов
	Наличие
	

	2.8.5
	Хомут для крепления баллонов
	Наличие
	

	2.9.
	Дополнительное оборудование и расходные материалы
	
	

	2.9.1
	Комплект коммутационный  (8 портов)
	1шт.
	

	2.9.2
	Шприц SGE-Chromatec-01-1мкл с метрологической поверкой
	2шт.
	

	3.
	Дополнительные требования
	
	

	3.1.
	Обеспечение стандартными комплектами ЗИП и расходными материалами 
	Наличие
	

	3.2.
	Государственная метрологическая поверка
	Наличие
	

	3.3.
	Для каждой единицы оборудования должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования, Каталожный номер.
	Наличие
	

	4.
	Сервис и техническая поддержка
	
	

	4.1.
	Доставка оборудования до г.Москва
	Наличие
	

	4.2.
	Поставка товара производится в течение 75 (семидесяти пяти) дней со дня заключения договора с последующим проведением пуско-наладочных работ (монтажа, запуска и обучения персонала Заказчика) продолжительностью не менее 4 (четырех) дней
	
	

	4.3.
	Пуско-наладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание (не менее 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию) осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем.
	Наличие
	




Примечание к таблице:
Техническое задание должно быть заполнено без слов «не менее», «не более», «или эквивалент». Необходимо конкретно указывать марку, модель и производителя товара, гарантия, обучение сотрудников. При указании эквивалентного техническому заданию Заказчика товара участник предлагает подробные технические параметры предложенного товара. В противном случае заявка может быть отклонена.





