# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку автоматизированной метеорологической станции АМК-03С или эквивалент

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

# Право заключения договора на поставку автоматизированной метеорологической станции АМК-03С или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

431110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизированный комплекс оборудования мониторинга содержания радиоактивных благородных газов в приземном слое атмосферы ТКАС6

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Наименование, производитель, страна происхождения (производителя); Технические характеристики; Срок гарантии, год; Кол-во. Автономная метеорологическая станция АМК-03С, изготовитель ЗАО «Сибаналитприбор», г. Томск, АМЯ 2.702.089ТУ или эквивалент; Измеряемая величина; Диапазон измерения; Пределы допускаемой основной погрешности измерения, не более; 1; 1 шт.. Температура воздуха; от минус 50 до плюс 50 °С; ±0,3 °С, при T<+30 °С; ±0,5 °С, при T≥ +30 °С. Скорость горизонтального ветра; от 0,1 до 40 м/с; ±(0,1+0,02·V) м/с, где V- измеренное значение скорости. Направление горизонтального ветра; от 0 до 360°; ± 4°. Скорость вертикального ветра; от минус 15 до плюс 15 м/с; ±(0,2+0,02·V) м/с. Частота измерения текущих значений скорости ветра и температуры воздуха; не менее 10 Гц. Относительная влажность воздуха; от 10 до 100 %; ±3 %,. Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности воздуха от температуры: не более ±2 %/10 ºС. Атмосферное давление; от 693 до 1067 гПа; ±1 гПа. Термоанемометр ДСВ-16 или эквивалент, входящий в состав метеорологической станции, должен осуществлять сбор данных для вычисления параметров воздушных потоков. Термоанемометр должен иметь в своём составе датчик ДДВ-12 (или эквивалент), включающий в себя первичные преобразователи относительной влажности и атмосферного давления, а также дополнительный первичный преобразователь температуры (термопреобразователь сопротивления). ДДВ-12 должен подключаться к разъёму термоанемометра. Датчики должны передавать результаты измерений в формате RS-485 в блок питания БПН-52 (или эквивалент). Блок питания должен преобразовывать сигналы RS-485 в сигналы интерфейса RS-232.. Эксплуатационные характеристики. Режим работы; непрерывный, длительный. Режим функционирования; автоматический. Электропитание; от сети (220±22) В, (50±1) Гц. Потребляемая мощность; не более 20 Вт. Габаритные размеры, не более: - термоанемометра ДСВ-16, - датчика ДДВ-12, - блока питания БПН-52; 230520 мм, 150х80х80 мм, 200х100х80 мм. Масса, не более: - термоанемометра ДСВ-16, - датчика ДДВ-12, - блока питания БПН-52; 1,1 кг, 0,3 кг, 1,3 кг. Интерфейс подключения к компьютеру; RS-232. Комплект поставки: - автономная метеорологическая станция АМК-03С или эквивалент, имеющая в своём составе: ● термоанемометр ДСВ-16 или эквивалент - 1 шт., ● датчик ДДВ-12 или эквивалент - 1 шт., ● блок питания БПН-52 или эквивалент - 1 шт., - комплект базового программного обеспечения, - соединительный кабель от блока питания до датчика длиной не менее 100 м - 1 шт., - соединительный кабель от блока питания до компьютера длиной не менее 5 м, - эксплуатационная документация на русском языке, - методика поверки на русском языке, - свидетельство о первичной поверке..

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не предъявляются.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Не предъявляются.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка оборудования осуществляется поставщиком. Тара и упаковка должны соответствовать стандартам и ТУ и обеспечивать сохранность при погрузке, перевозке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки оборудования оговаривается в договоре на поставку.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень документов, поставляемых в обязательном порядке должен соответствовать комплекту поставки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцем, с даты поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Элементы должны удовлетворять требованиям безопасности, принятым в РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Автономная метеорологическая станция АМК-03 должна быть включена в Государственный реестр средств измерений. Дата производства автономной метеорологической станции АМК-03 должна быть до окончания срока действия свидетельства об утверждении её типа. Автономная метеорологическая станция АМК-03 должна быть поверена (первичная поверка).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента подписания Договора на поставку.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |