Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«____» августа 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме

на право заключения договора на поставку

аппарата для определения температуры начала кристаллизации АТКТ 02.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «____» __________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «____» __________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Поставка аппарата для определения температуры начала кристаллизации АТКТ 02.

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

# на право заключения договора на поставку аппарата для определения температуры начала кристаллизации АТКТ 02.

- Адрес поставки:107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки: в течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

- Технические характеристики и объем поставляемых товаров:

# Аппарат для определения температуры начала кристаллизации АТКт02 предназначен для определения начала кристаллизации низкозамерзающих жидкостей, реализует ГОСТ 28084.

# Аппарат автоматически выполняет:

# •	охлаждение пробы по заданной программе в диапазоне +10 … - 78 °С;

# •	контроль температуры продукта и охлаждающей камеры;

# •	температурная стабилизация пробы на заданное время;

# •	контроль за изменением состояния продукта;

# •	фиксация результата анализа и вывод этих данных на дисплей;

# •	перемешивание продукта со скорость 10-60 оборотов/мин;

# •	проведение анализа в режиме поиска для определения ориентировочной температуры

# кристаллизации продукта;

# •	сохранение в памяти результатов анализа;

# •	возможность передачи данных на компьютер в реальном масштабе времени для отображения процесса анализа в графическом виде.

# Технические характеристики аппарата для определения температуры начала кристаллизации АТКт02:

# •	Диапазон измерения температуры - от + 20 до – 78°C;

# •	Разрешающая способность - 0,1°C;

# •	Параметры питания - 220 В, 50 Гц;

# •	Потребляемая мощность - не более 700 В/А;

# •	Габариты электронного блока - 230х210х130 мм;

# •	Габариты технологического блока - 340х230х350 мм;

# •	Вес - не более 16 кг.

- Общие требования

6.1.	На момент поставки товара Поставщиком должны быть предоставлены: гарантийный талон и сертификат качества, паспорт прибора, методика аттестации прибора. Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке. Поставляемый товар должен быть изготовлен в 2013 гг.

6.2.	Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с упаковкой и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемого товара.

6.3.	Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока установленного нормативной(паспорт качества или сертификат соответствия) документацией.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.