ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по закупке аппарата для определения окислительной стабильности дизельных топлив в соответствии с ЕN ISO 12205,  ASTM D2274

- Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

| Назначение оборудования: | Определение окислительной стабильности дизельных топлив в соответствии с методами EN ISO 12205 «Нефтепродукты. Определение стойкости к окислению дистиллятных топлив» и ASTM D2274 «Метод определения окислительной стабильности дистиллятного топлива (ускоренный метод)» |
| --- | --- |
| Технические характеристики: | Аппарат для определения окислительной стабильности среднедистиллятных топлив представляет собой 8-позиционную окислительную баню – масляный термостат с полупроводниковым контроллером температуры, калиброванными ротаметрами и коллектором с водяным охлаждением для каждой измерительной ячейки в присутствии кислорода при повышенной температуре. - Внутренняя часть бани должна быть выполнена из нержавеющей стали, иметь внутреннюю стойку и устройство, предотвращающее переполнение бани при погружении испытательных ячеек на требуемую глубину - Аппарат должен быть снабжен контурами защиты от перегрева и защиты от перегрузок при скачках напряжения - Интерфейс RS232 - Калиброванные ротаметры, обеспечивающие измерение расхода кислорода 3л/час 1. Диапазон температуры – не менее +100°С - Точность поддержания температуры не более ±0,1°С - Вместимость бани – не менее 37л - Габаритные размеры (ДхШхВ), см не более 44х64х107 - Вес, кг не более 62 - Напряжение 220В/50Гц - Охлаждающий/Нагревающий термостат для охлаждения образцов топлив с рабочим диапазоном температур -25…+200°С 1. Постоянство температур не хуже 0,02 К 2 Мощность не менее 2 кВт 3. Производительность не менее 27 л/мин 4. Объем ванны не более 5л 5.Глубина ванны – не менее 150мм 6. Габаритные размеры ШхГхВ, мм не более 210х400х600 7. Вес не более 20 кг |
| Комплектность поставки: | Аппарат для определения окислительной стабильности среднедистиллятных топлив в комплекте: - Баня жидкостная на 8 позиций -1 шт. - Стеклянные принадлежности и расходные материалы: Трубка подачи кислорода -10 шт.. Испытательная пробирка – 10 шт.. Холодильник – 10 шт.. Держатель термометра – 2 шт.. Индикатор уровня масла – 1 шт.. Держатель ячейки – 8 шт.. Тефлоновая пробка – 8 шт.. Прокладка пробоотборной трубки – 1 шт.. Шприц пробоотборной трубки – 1 шт.. Витоновая прокладка – 5 шт.. Термометр ASTM 40C - 2 шт.. Минеральное масло для бани, 80-150°С, 20 л – 2 шт.. Инструкция по эксплуатации на русском языке. - Охлаждающий/Нагревающий термостат с рабочим диапазоном температур -25…+200°С – 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке - Первичная аттестация - Пуско-наладочные работы и обучение персонала |