Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

прибора для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент»

1. Наименование поставляемого товара.

  - прибор для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент»

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС в комплекте:

  - прибор;

  - преобразователь тока (токовые клещи) с руководством по эксплуатации;

  - сборник схем подключения;

  - шнур питания;

  - документация.

Дополнительная комплектация прибора, для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент»:

- Измерительный кабель 5м – для прибора «Коэффициент» (комплект из 4 кабелей).

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице:

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| при измерении коэффициента трансформации (Кт): |  |
| диапазон измерения Кт | от 1,0 до 50,0 |
| напряжение на обмотке возбуждения | 220 В ± 22 В (частотой 50 Гц ± 2 Гц); |
| схема соединения | трансформаторная или автотрансформаторная |
| индицируемые величины | коэффициент трансформации (Кт), величина первичного (U1) и вторичного (U2) напряжений |
| погрешность измерения Кт, U1 и U2, не более | ±0,5% |
| при измерении тока (Iхх) и потерь (Pхх) холостого хода на малом напряжении: |  |
| диапазон измерения тока | от 0,025 до 2,5 А |
| диапазон измерения напряжения | от 190,1 до 500,0 В |
| диапазон измерения мощности | От 2,5 до 1250 Вт |
| погрешность измерения тока, напряжения и мощности, не более | 1.0% |
| индицируемые результаты | ток, напряжение и активная мощность |
| напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В |
| при измерении сопротивления короткого замыкания (Zк): |  |
| диапазон измерения сопротивления | от 0,001 до 1000 Ом |
| диапазон измерения тока, | от 0,1 до 50 А |
| диапазон измерения напряжения | от 190, 0 до 500 В |
| погрешность измерения, тока и напряжения, не более | 0,5% |
| индицируемые результаты | ток, напряжение и сопротивление |
| напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Начальник ПЭиТС | Кузьмин В.Ф. Красов И.М. |