Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Аппарат испытаний диэлектриков АИД-70 М

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один аппарат испытаний диэлектриков АИД-70 М для ПЭиТС в комплекте

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость ЗИП | 1 |
| 2. | Генератор высоковольтный | 1 |
| 3. | Кабель заземления (генератор) | 1 |
| 4. | Кабель заземления (пульт) | 1 |
| 5. | Кабель сетевого питания | 1 |
| 6. | Кабель соединительный | 1 |
| 7. | Комплект эксплуатационных документов | 1 |
| 8. | Методика поверки | 1 |
| 9. | Пульт управления | 1 |

Своевременное и качественное проведение испытаний изоляции электрооборудования позволяет минимизировать вероятность отказа оборудования, снизить уровень аварийной опасности в процессе эксплуатации и увеличить срок службы.

- АИД-70 М измеряет напряжение непосредственно на нагрузке, что по сравнению с другими аппаратами, осуществляющими измерение, особенно на постоянном напряжении, через дополнительно подключаемую диодную вставку, позволяет иметь реальное представление о напряжении на нагрузке и контролировать его с заявленной точностью. Кроме того, значительно повышается безопасность работы обслуживающего персонала, особенно при снятии остаточного емкостного заряда при отключении высокого напряжения.

- АИД-70 М безвреден для персонала - интенсивность электромагнитного поля, создаваемого аппаратом на рабочем месте оператора, не превышает допустимого уровня согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".

- АИД-70М соответствует ГОСТ 1516.2-97 (Общие методы испытаний электрической прочности изоляции), зарегистрирован в Российском и Казахстанском государственных реестрах средств измерений, что позволяет сертифицировать измерительные лаборатории, в состав которых он входит.

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования напряжения (постоянного/переменного) | 0-70 / 0-50 кВ |
| Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении | 10 мА / 50 мА |
| Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью | не более 3% |
| Защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки |  |
| Пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для переменного/постоянного тока | 0-2000 мкА / 0-1000 мкА |
| Напряжение питания | (220±22) В, 50 Гц |
| Масса установки пульта управления/блока высоковольтного, кг | 14 / 37 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 790х300х660 |
| Вес БРУТТО, кг | 58 |

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора, не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12 . Требования к потенциальному участнику

Опыт работы  на рынке подобного рода более пяти лет

Главный механик 				          Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта 				          Кузьмин В.Ф.