«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: датчик давления/разряжения

Обнинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

Датчик давления/разряжения МТ-100М или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в разделе 4.

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, должен быть свободным от прав третьих лиц, не являться выставочным образцом.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для измерения давления/разряжения.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- условия эксплуатации: в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без средств создания микроклимата при температуре +20 ... +55 °С и относительной влажности: 5 ... 95 %, атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); - режим работы: непрерывный, круглосуточный.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Диапазон измерений: давление разряжения -0,1 МПа, избыточное давление 0,5 МПа. Предел основной допускаемой погрешности ± 0,25 диапазона изменений. Степень защиты от воды и пыли IР65 по ГОСТ 1425. Относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при 35 °С. Температура измеряемой среды +120°С. По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют исполнению VI по ГОСТ 12997-84 Выходной сигнал 4-20 мА. Напряжение питания 15-42 В (Исполнение Ех 24 В). Масса датчика не более 0,3 кг. Длина датчика от 115 мм до 175 мм Диаметр корпуса 34 мм. Межповерочный интервал 3 года. Сpедний сpок службы 15 лет. Резьбовое соединение М12х1,5. Виброустойчивость, вибропрочность 10G. Материал корпуса нержавеющая сталь AISI304. Материал штуцера нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Сенсор выполнен по технологии кремний на сапфире. Электрическое присоединение: DIN 43650.

## Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Товар должен иметь заводскую маркировку производителя товара.

## Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Товар должен быть поставлен Покупателю в заводской упаковке производителя товара или официального представителя.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом отапливаемом помещении при температуре +10…+50ºС

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Датчик давления/разряжения МТ-100М или эквивалент – 2 шт

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на товар предоставляется на русском языке, на бумажном носителе не менее одного экземпляра.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.