PAGE  

Техническая часть 

на поставку стандартного промышленного оборудования.
Предмет закупки:

частотомер CNT-91
Снежинск 
2014
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Подраздел 1.1 Наименование 


Подраздел 1.2 Сведения о новизне 
Подраздел 1.3 Код ОКП 
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗДЕЛ 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Требования к электропитанию
Подраздел 4.3. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Подраздел 4.4. Требования к комплектности 

Подраздел 4.5. Требования к упаковке 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования 
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Частотомер CNT-91

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, а также не собранным из восстановленных узлов и агрегатов. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	66 8310   4     Приборы для частотных измерений

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Частотомер CNT-91  предназначен для измерения частоты и интервалов времени  при поверке и ремонте средств измерений.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочие условия эксплуатации

	температура: от 0 до 50 °С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Ширина: 209 мм

Высота: 185 мм

Глубина: 400 мм

Масса: 2900 г


	Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

	Питание:



	Параметры питающей сети переменного напряжения :

90-265 В, с частотой в диапазоне 45-440 Гц

Потребляемая мощность :

менее 100 ВА в течение прогрева (10 минут),

менее 50 ВА во время нормальной эксплуатации

	

	Подраздел 4.3 Требования к контрольно-измерительным приборам и
автоматике

	Метрологические и технические характеристики



	диапазон измерения временных интервалов                                 от -5нс до 106 с

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов
                                                                                                        0,6 нс (для 5 нс)
                                                                                                 0,62 нс (для 100 мкс)

                                                                                                 200 нс (для 1 с )

Диапазон измерений длительности импульсов                            От 2,5 нс до 106 с
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительности импульсов
                                                                                               0,62 нс (для 100 мкс)

                                                                                               0,6 нс (для 1 мкс)

                                                                                               0,6 пс (для 100 нс)

                                                                                               0,6 пс (для 5 пс)
Диапазон измерения времени нарастания и спада импульса при частоте на входе до 160 МГц                                                                                       от 1,5 нс до 1000 с ,

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения времени нарастания и спада импульса                                                                                              0,6 нс (для 5 нс) 
Диапазон измерения коэффициента заполнения (Частота заполнения на входе от 0,1 Гц до 300 МГц; Минимальная длительность импульса 1,6 нс)

                                                                                                от 0,000001 до 0,9999999

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента

заполнения                                                                                       6. 10-7 (для 1 кГц)

                                                                                                    6.10-4 (для 1 МГц)

                                                                                                   0,18 (для 300 МГц)

Диапазон измерения отношения частот на входах А/В,В/А         От 10-9 до 1011 

Предел допускаемой относительной погрешности измерения отношения частот
                                                                                                          0,12.10-6
Диапазон измерения фазовых сдвигов от минус 180° до 360° при частоте на

входе до 160 МГц
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения фазовых сдвигов
                                                                                                0,216 10-3 ° (для 1 кГц)

                                                                                           2,16.10-2 ° (для 100 кГц)

                                                                                           1,08 ° (для 5 МГц)
Входное сопротивление (каналы А,В)                  1 МОм или 50 Ом

                                                   (определяется ручной настройкой частотомера),

                                                            связь по постоянному или переменному току

Уровень входного сигнала

Для синусоидального сигнала от пика до пика:

без аттенюатора                                                                              от минус 5 В до 5 В;

с аттенюатором при Авх=50 Ом                                                  от минус 10 В до 10 В

с аттенюатором при Авх=1 МОм                                                  от минус 50 В до 50 В

Чувствительность   
                                                                                  0,001 - 100 МГц     10 мВскв

                                                                                     100 - 200 МГц       20 мВскв
                                                                                     200 - 200 МГц       40 мВскв
Разрешающая способность измерения                                                                  50 пс
Номинальная частота опорного кварцевого генератора                                     10 МГц

Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте опорного генератора за год                                                                                                                          ±5 10-6
Вход опорного генератора                                          частота сигнала : 1; 5;10 МГц
                                                                       синусоидальное напряжение 0,1 - 5 Вскв



	Подраздел 4.4 Требования к комплектности

	Частотомер модели CNT-91                                                                                 1 шт.
Сетевой шнур                                                                                                         1 шт.
Руководство по эксплуатации с методикой поверки                                         1 шт.
Компакт-диск со следующей документацией                                                    1 шт.

в формате pdf :

Getting Started («Начало работы »)

Operators Manual («Руководство для операторов »)

Programming Manual (« Руководство по программированию »)



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке



	Оборудование поставляется в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка должна осуществляться  сразу после транспортирования.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений и отсутствие признаков ее вскрытия.

Содержимое упаковки должно быть внимательно осмотрено на наличие любых механических повреждений и на соответствие комплектности.

В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

         В случае предъявления претензий по повреждению упаковки - материалы упаковки должны быть сохранены.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

	 Руководство по эксплуатации на русском языке

	 Непросроченное свидетельство о первичной поверке


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Транспортирование должно осуществляться в закрепленной заводской упаковке крытым транспортом любого вида при тряске с ускорением не более 30 м/с2.
       Поставка в город Снежинск Челябинской области. 

       Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 

       Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 

       Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 

       Разрешение на  въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

       Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

	Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев момента поставки.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

	Частотомер CNT-91 в указанной комплектации               1 шт.
Срок поставки не позднее                                                     31 июля 2014г.


PAGE  
6

