ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку комплекса спектрометрического «Прогресс» для нужд филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для Филиала «Южный территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике 4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Комплекс спектрометрический «Прогресс» с блоками детектирования: - альфа-радиометр «Прогресс-Ар» - гамма-бета спектрометр «Прогресс-БГ»

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- 44 3430 8 - Спектрометры

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс спектрометрический «Прогресс» предназначен для измерения суммарной активности альфа-излучающих радионуклидов в «тонких» и «толстых» счетных образцах, приготовленных различными методами, для измерения активности бета- и гамма-излучающих нуклидов в счетных образцах спектрометрическим методом. Комплекс используется в лабораторных условиях как установка специального назначения и является средством для измерения активности радионуклидов в продуктах питания, биологических пробах и других объектах окружающей среды

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения длительной и надежной эксплуатации необходимо правильно выполнить установку комплекса. - диапазон рабочих температур .......................................... от минус 10 до +40°С; - предельное значение относительной влажности.........................98% при +35 С; - атмосферное давление в диапазоне....................................... от 84,0 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

Альфа-радиометр: - размеры, мм……………..195х120х210 - масса, кг………………….3,4 - сцинтиллятор, мм……….диаметр 60 Бета-спектрометр: - размер пластикового сцинтиллятора составляет диаметр 70х8 мм; - масса блока с защитой 50 кг. Гамма-спектрометр - размер детектора 63х63 мм.

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

Альфа-радиометр: - диапазон регистрируемых энергий……….2÷10 МэВ; - диапазон измерений активности: в «тонких» пробах …………………………...9х10-3÷5х104 Бк; в «толстых» пробах …………………………..0,2÷5х104 Бк/г; - геометрии измерения: «толстый» слой под пленкой; «толстый» слой без пленки; «тонкий» источник: фильтр «АФА-РСП-20» Бета-спектрометр: - диапазон энергии……………………………200-3000 кэВ; - энергетическое разрешение по линии 624 кэВ не более 20%; - интегральная нелинейность не более 0,3 % для всего диапазона энергии; - геометрии измерения: штатная кювета; фильтр «АФА-РСП-20» Гамма-спектрометр: - диапазон энергии ……………………………200-2800 кэВ; - энергетическое разрешение по линии 662 кэВ (цезий-137) в пределах 7-9 %; - интегральная нелинейность не более 1 % для всего диапазона энергии; - геометрии измерения: сосуд Маринелли 1л; ½ Маринелли; чашка Петри; точка на Петри.

4.3 Требования по надежности

Срок службы комплекса должен быть не менее шести лет с момента пуска в эксплуатацию

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

Комплекс должен быть размещен стационарно в лабораторном помещении. Блоки детектирования с защитой должны монтироваться в той части помещения, где возможность возникновения вибрации минимальна (ближе к углу или стене комнаты). Лабораторный стол должен быть установлен таким образом, чтобы не возникало проблем с подключением блоков к сетевым розеткам с их заземлением. Желательно исключить попадание прямых солнечных лучей на экран монитора, а также на защиту в месте расположения детектора.

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Спектрометр должен быть выполнен в пылеводозащищенном исполнении. Степень защиты оболочек от проникновения пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254-80.

4.6 Требования к стабильности

По устойчивости к воздействию вибраций спектрометр должен соответствовать группе исполнения V2 по ГОСТ 27451-87

4.7 Требования к электропитанию

Питание компрлекса осуществляется от сети общего назначения с частотой переменного тока (50±1) Гц и напряжением 220 В с использованием стандартного сетевого фильтра, потребляемая мощность не превышает 500 Вт для всего комплекса

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

Нестабильность характеристики преобразования за 8 часов непрерывной работы не более 2%

4.9 Требование к комплектности

Комплект поставки: - альфа-радиометр; - бета-спектрометр; - сцинтилляционный гамма-спектрометр; - свинцовая защита для бета- и гамма-спектрометров; - контрольный гамма-источник Cs-137 + K-40; - контрольный бета-источник Sr-90+Y-90; - сосуды Маринелли объемом 1 л – 4 шт; - сосуд Маринелли ½ л – 4 шт; - измерительные кюветы для бета-измерений – 10 шт; - ПЭВМ с установленными программами «Прогресс»; - методики выполнения измерений; - методическое обеспечение радиационного контроля питьевой воды.

4.10 Требование к маркировке

Маркировка товаров должна быть: - четкой и разборчивой, выделяться или размешаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки (изделия); - устойчивой к воздействию климатических факторов; - сохраняться в течение всего допустимого срока использования товара; - достаточной для обеспечения безопасного обращения с товарами Маркировка должна содержать следующую информацию: На изделиях, входящих в состав спектрометра, должна быть закреплена табличка, на которой должны быть нанесены след ующие обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия изготовителя; -условное обозначение типа изделия - порядковые номера типа изделия по системе нумерации предприятия изготовителя; - название предприятия изготовителя. - год изготовления. На изделиях, входящих в состав спектрометра, должны быть предупреждающие надписи: «БЕРЕЧЬ ОТ УДАРА» и «ВНИМАНИЕ! НЕ ПОВРЕДИТЕ СВЕТОЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ». Место и способ маркировки изделий, входящих в состав спектрометра, должны соответствовать требованиям конструкторской документации. Все изделия, входящие в состав спектрометра, должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией.

4.11 Требования к упаковке

Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации оборудования, должны быть безопасными для людей. Упаковка изделий, входящих в состав спектрометра, производится согласно требованиям категории КУ3 по ГОСТ23170-78. Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы III вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5. Упаковка должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40 °С и относительной влажностью воздуха до 80 % при +20 °С и содержанием в воздухе коррозионных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установленной в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). е) свидетельство о поверке спектрометрического комплекса.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Должны выполняться требования безопасности при транспортировании, погрузке-разгрузке, хранении и установке оборудования, указанные на маркировке, в эксплуатационной и сопроводительной документации на оборудование. - Спектрометр в транспортной таре должен выдерживать воздействие тряски с ускорением 30м/с2при частоте ударов от 10 до 120 ударов в минуту или 15000 ударов. - Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации оборудования, должны быть безопасными для людей. - Погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование оборудования должны проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, навыки и опыт работы, допуск которого к работе с оборудованием определен соответствующими документами.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Спектрометр до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия- изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40С и относительной влажности до 80% при +25С; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +10 до +35С и относительной влажности до 80% при +25С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на спектрометр. Расположение спектрометров на складах и в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом складов и хранилищ и спектрометрами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами складов и хранилищ и спектрометрами должно быть не менее 0,5 м.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель должен гарантировать соответствие детектора требованиям ГОСТ 27451-87 "Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия" при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации устанавливают должен быть не менее 12 мес. с момента ввода спектрометрического комплекса в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Капитальный ремонт и (или) модернизацию оборудования может проводить только организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ на ее территории как юридическое или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя. После проведения работ по капитальному ремонту и (или) модернизации оборудования на оборудование должна быть установлена табличка с указанием организации, проводившей капитальный ремонт и (или) модернизацию, вида работ и года их проведения. В случае изменения конструкции оборудования и (или) функциональных возможностей при его ремонте (установке новых деталей и узлов, изменении электрооборудования и т.д.) для данного оборудования должно быть разработано новое руководство по эксплуатации с учетом внесенных изменений. После проведения работ по капитальному ремонту и (или) модернизации оборудования проверка соответствия требованиям безопасности согласно настоящему регламенту должна быть проведена с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. В том случае, если после проведения капитального ремонта и (или) модернизации оборудования оно выпускается в обращение на территорию РФ, подтверждение его соответствия требованиям безопасности производится путем декларирования по схеме 6Д или обязательной сертификации по схеме 7С (Приложение 3). Заявителем при этом может быть либо лицо, владеющее и (или) эксплуатирующее данное оборудование, либо лицо, проводившее ремонт данного оборудования.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

1. Техническое обслуживание должно производиться обслуживающим персоналом, имеющим необходимую квалификацию, навыки и опыт работы и допущенным к работе в соответствии с действующим порядком. 2. Техническое обслуживание не должно нарушать работу устройств и механизмов в оборудовании, реализующих меры защиты от соответствующих видов опасностей. 3. Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной документации и общими требованиями по техническому обслуживанию оборудования. 4. После проведения работ по текущему ремонту отдельных узлов оборудования они должны быть документировано проверены на соответствие требованиям безопасности согласно настоящему регламенту лицом, владеющим и (или) эксплуатирующим данное оборудование.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие спектрометрического комплекса на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами (ГОСТ Р ИСО 14001-98. «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током спектрометр должен соответствовать классу III ГОСТ 12.2.007.0-75. При эксплуатации и техническом обслуживании спектрометра необходимо выполнение требований, изложенных в СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и инструкций по безопасности, действующих на предприятии

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предприятие производитель и (или) поставщик оборудования берет на себя полное техническое сопровождение оборудование в течении всего срока эксплуатации.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не позднее 90 календарных дней

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция входящая в комплект оборудования при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Должен быть проведен инструктаж специалистов Лаборатории радиационного контроля Филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» после пуска и наладки прибора на базе ЛРК Филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по эксплуатации и технике безопасности использования оборудования

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |