Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

Изм
	Ко-личество

	1
	Устройство 

контроля 
бета-загрязнений

Типа РЗБ-01А-01 или эквивалент

	Назначение установки: обеспечение контроля бета-загрязнений для измерений степени загрязнения поверхностей бета-активными веществами (измерение плотности потока; измерение поверхностной активности), а также для сбора, накопления и хранения измеренных значений при контроле радиационной обстановки на различных объектах, а также требований НРБ‑99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП АС-03 в части обеспечения радиационного контроля.

В состав установки входит пункт локального радиационного контроля с блоком БЛК-03 и блоками детектирования бета-излучения (далее по тексту – БД) БДБ-01-01.

Основное назначение при применении – сбор и отображение данных, полученных от БД.

Оборудование установки предназначено для работы в следующих условиях эксплуатации: 

1) диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 50°С; 

2) верхнее значение относительной влажности воздуха – 80% при 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги; 

3) диапазон атмосферного давления – от 84 до 106,7 кПа (размещение на высоте до 1000 м над уровнем моря). 

Установка имеет климатическое исполнение М и категорию размещения 4.1 по ГОСТ15150-69.
Технические характеристики
1. Установка обеспечивает измерение плотности потока бета-частиц в диапазоне от 10 до 1⋅104 мин-1⋅см-2  (поверхностной активности источников бета-излу​чения в диапазоне от 0,4 до 400 Бк/см2 – для источника 90Sr+90Y типа 6СО с рабочей поверхностью площадью 160 см2): 

1) при гамма-фоне до 5 мкЗв/ч – прямое измерение с индикацией результата на пульте в мин-1⋅см-2; 

2) при гамма-фоне более 5 мкЗв/ч – выполнение измерений по специальной методике. 

2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения (по 90Sr+90Y) не превышают значений ±(20+200/φ) %, где φ – измеренное значение плотности потока бета-излучения, мин-1⋅см-2. 

3. Установка обеспечивает измерение плотности потока бета-частиц в диапазоне граничных энергий от 0,15 до 3,5 МэВ. Энергетическая зависимость чувствительности установки отличается от типовой зависимости не более чем на ±30 %. 

4. Установка имеет чувствительность к бета-излучению (по 90Sr+90Y) не менее 0,35 (имп./с)/(мин-1·см-2).

5. Установка обеспечивает хранение в архиве БД измеренных значений. Объём архива БД – не менее 240 событий, каждое событие включает: измеренное БД значение, время и дата на момент измерения. 

6. Установка обеспечивает: 

1) измерение бета-излучения в месте расположения БД; 

2) отображение на дисплее блока БЛК-03 текущих значений даты, времени и результатов измерения БД; 

3) взаимодействие БД с внешним компьютером по последовательному интерфейсу типа RS-485 со скоростью обмена 57600 бит/с по протоколу связи Modbus (режим RTU); 

4) доступ с внешнего компьютера для изменения установок БД; 

5) кратковременное включение сигнализации, соответствующей результатам измерения БД. 

7. Максимальная длина кабеля связи: 

1) от блока БЛК-03 до БД – до 5 м; 

2) от блока БЛК-03 до компьютера – в соответствии с требованиями по интерфейсу RS-485. 

Примечание: для связей по интерфейсу RS-485 должен применяться экранированный кабель «витая пара» типа 9842 Belden. 

8. Установка допускает непрерывную круглосуточную работу при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных действующей технической документацией. 

9. Установка обеспечивает свои характеристики по истечении времени установления рабочего режима: 10 мин. после включения питания. 

10. Мощность, потребляемая оборудованием установки: 

1) блок БЛК-03 – не более 10 В·A; 

2) блок БДБ-01-01 – не более 2 В·A. 

11. Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных действующей технической документацией, при питании его от промышленной однофазной сети переменного тока частотой 50 (+1; -2,5) Гц с содержанием гармоник до 5%. 

Номинальное напряжение сети 220 В, допустимые отклонения напряжения от номинального значения – от минус 33 В до плюс 22 В. 

12. Перерывы в питании от промышленной сети длительностью до 15 с, колебания напряжения от минус 25 % до плюс 15 % длительностью до 40 с не приводят к отказу установки. После восстановления нормального электропитания установка автоматически включается в работу с восстановлением показаний в пределах основной погрешности через 10 мин. 

13. Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных действующей технической документацией, при воздействии синусоидальной вибрации в соответствии с группой исполнения V1 по ГОСТ 12997-84: частота от 10 до 150 Гц; амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,075 мм; амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 9,8 м/с2. 

14. Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных действующей технической документацией, при воздействии коррозионноактивных агентов для атмосферы типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69. 

15. Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при воздействии электромагнитных помех, установленным для III группы исполнения технических средств и критерии качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000 для следующих видов воздействий: 
1) микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99;

2) динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11-2007;

3) наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4-2007;

4) электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2-2010;

5) радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3-2006;

6) магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-94;

7) импульсное магнитное поле по ГОСТ Р 50649-94;

8) кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6-99;

9) колебательные затухающие помехи по ГОСТ Р 51317.4.12-99;

10) колебания напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.14-2000;

11) изменение частоты в системах электроснабжения по ГОСТ Р 51317.4.28-2000;

12) искажение синусоидальности напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.13-2006 (ОСТ 36417.4.1-2001);

13) длительные и кратковременные помехи по ГОСТ Р 51317.4.16-2000;

14) затухающее колебательное магнитное поле по ГОСТ Р 50652-94.

Установка удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех для оборудования информационных технологий по ГОСТ Р 50746-2000 (установленным в таблицах 1, 5 ГОСТ Р 51318.22-99, класс А). 

16. Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения в рабочих условиях применения установки, не более: 

1) ±5% на каждые 10°С – при изменении температуры окружающей среды от нормальной до повышенной или пониженной; 

2) ±20% при воздействии синусоидальной вибрации; 

3) ±10% при изменении влажности от нормальной до повышенной; 

4) ±10% при крайних значениях напряжения сети электропитания; 

5) ±20% при воздействии внешнего электромагнитного поля помех. 

17. Электрическая изоляция цепи питания между входом сетевого разъёма и корпусом блока питания установки выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия изоляции в течение 1 мин. испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц значением: 1500 В – в нормальных условиях; 900 В – при верхнем значении относительной влажности рабочих условий. 

18. Электрическое сопротивление изоляции цепи питания установки относительно корпуса при рабочих условиях эксплуатации, не менее: 20 МОм – при нормальных условиях; 10 МОм – при верхнем значении температуры; 2 МОм – при верхнем значении относительной влажности. 

19. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-96: 

1) IP65 – для блока БЛК-03; 

2) IP52 – для блока БДБ-01-01. 

20. Аппаратура установки допускает дезактивацию обтиркой дезактивирующими растворами, установленными в приложении 3 по ГОСТ 29075-91: 

1) для БД химсостав температурой до 95°С: № 2 (едкий натрий NaOH3 – 50 г/дм3; перманганат калия KMnO4 – 5 г/дм3); № 3 (щавелевая кислота H2C2O4 – 10 г/дм3, азотная кислота HNO3 – 10 г/дм3); 

б) для блока БЛК-03 – химсостав № 8 (5% раствор лимонной кислоты в этиловом спирте C2H5OH плотности 96%). 

21. Аппаратура установки соответствует требованиям ко II категории сейсмостойкости по НП-031-01 при проектном землетрясении до 7 баллов по шкале MSK-64, при следующих требованиях по месту установки: 

1) высота установки аппаратуры от нулевой отметки до 20 м; 

2) блоки установки монтируются на строительные конструкции (группа размещения А по ГОСТ 29075-91). 

Аппаратура сохраняет свою работоспособность при прохождении проектного землетрясения и сохраняет свои параметры в пределах установленных значений после сейсмического воздействия в течение всего срока службы. 

22. Показатели надежности установки: 

1) средняя наработка на отказ элементов (блоков) установки не менее 20000 ч; 

2) средний срок службы элементов (блоков) установки не менее 10 лет; 

3) среднее время восстановления элементов (блоков) установки не более 2 ч; 

4) средний срок сохраняемости элементов (блоков) установки при условиях хранения 3 (Ж3) и типе атмосферы III по ГОСТ 15150-69 без переконсервации составляет не менее 3 лет. 

23. Габаритные размеры и масса составных частей установки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Габаритные размеры и масса устройств установки

Наименование составных частей

Габаритные размеры, 
мм, не более

Масса, кг, не более

Блок БЛК-03 

300×283×173 

6,15 

Блок БДБ-01-01 

234×146×99 

1,8 

Кронштейн 

270×154×222 

1,6 


	шт.
	6




Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

