«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«26» февраля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

автоматического аппарата дистилляции NDI 450

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Автоматический аппарат дистилляции NDI 450 или эквивалент

Количество: 1 шт.

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание

Определение фракционного состава нефтепродуктов при атмосферном давлении - автоматический аппарат модели NDI 450 (ГОСТ 2177 метод А и В - ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 - ASTM D 86 - ISO 3405 - IP 123 - IP 195)

Производства фирмы "Normalab France SAS", Франция

Автоматический аппарат дистилляции NDI 450 с монитором, клавиатурой и манипулятором "мышь", со встроенным криостатом на элементах Пельтье.

Русифицированное программное обеспечение.

Основные характеристики:

Диапазон измерения температуры паров: от 0 до 450 оС

Точность измерения температуры паров: от 0,05 оС

Температура конденсатора-холодильника от 0 до 60 оС

Встроенный криостат системы охлаждения на элементах Пельтье

Точность измерения объема конденсата: 0,1 мд с точностью 0,05 мл

Нагрев отсека приемника дистиллята от 1 до 60 оС

Определение параметров: точка разожения и точка приостановки

Мощный низковольтный (24 В) нагревательный элемент (800 Вт), управляемый термопарой

Быстрое позиционирование нагревательного элемента

Быстрое охлаждение нагревателя вентилятором

Барометрический датчик давления 600-1000 мБар

Анализ биодизельных топлив

Характеристики безопасности:

Двойное определение воспламенения: оптическое и тепловое

Автоматическая система гашения пламение азотом (опция)

Детекторы:

_наличия приемника и правильного положения дверцы отсека приемника

_ наличия каплеотбойника

_ наличия датчика РТ-100

_ размера колбы (125 или 200 мл)

_ уровня охлаждающей жидкости (низкий уровень)

Устанавливаются различные уровни паролей доступа

Внешние устройстав и виды соединений:

3 USB порта

1 интерфейс RS232

Клавиатура, мышь и монитор

Ethernet

Комплект поставки:

Аппарат поставляется готовым к использованию:

_ колба 125 мл и градуированным приемником 100 мл с основанием

_ пластины с внутр. диаметром 38 и 50 мм

_ градуированный цилиндр 5 мл для остатков

_ датчик температуры РТ100

_ устройство центрирования датчика температуры РТ 100 в колбе

_ термопара для определения сухой точки

_ кипелки

_ тросик для чистки конденсатора

_ пробки - для конденсатора, для колбы под датчки PT 100 и для колбы под датчик РТ 100 сухой точки, 3 шт.

Габаритные размеры 54 см ширина, 45 см глубина, 63 см высота

Вес 80 кг

Электропитание: 115/230 В переключаемое, 50/60 Гц

Параметры программы управления:

Сравнение и анализ результатов

Мультиязычный программный пакет

База результатов > 1000 последних результатов (до 1 ГБ)

База файлов продуктов > 1000 файлов (до 1 ГБ)

Цветная печать на любом притнере через сетевое подключение.

Экспорт результатов в LIMS, e-mail, pdf, word, excel.

USB порты

Подключение устройства печати этикеток

Комплектность поставки

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Полностью автоматический аппарат дистилляции NDI 450 с монитором, клавиатурой и манипулятором "мышь" | 1 |
| Колба для дистилляции, 125 мл, тип Б (ASTM D 86) | 3 |
| Градуированный цилиндр 5 мл для остатков | 3 |
| Градуированный приемник 100 мл с основанием | 3 |
| Датчик температуры РТ100 | 1 |
| Тефлоновая пробка под датчик РТ100 | 1 |
| Пробка для конденсатора | 1 |
| Низковольтный нагревательный элемент с соединениями, управляемый термопарой | 1 |