АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку комплекса дозиметрического термолюминесцентного для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку комплекса дозиметрического термолюминесцентного для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

- Поставка комплекса дозиметрического термолюминесцентного для нужд Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Комплекс дозиметрический термолюминесцентный – 1 комплект.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособными, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

694000.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс дозиметрический термолюминесцентный предназначен:

- для измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Нр(10);

- для измерения индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучений Нр(10);

- для измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(3);

- для измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(0,07);

- для измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) фотонного излучения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лабораторные помещения с температурой окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажностью воздуха не более 75% при 30°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения Нр(10)    20мЗв - 10Зв;

- диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10) нейтронного излучения 0,1÷100 мЗв;

- диапазон энергий нейтронного излучения 0,4эВ ÷ 10 МэВ;

- диапазон энергий бета-излучения 0,25 ÷ 3,5 МэВ;

- диапазон энергий фотонного излучения  0,015 – 3,0 Мэв;

- пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений не превышают ± 40%;

- время измерения одного детектора не превышает 60 с.;

- время установления рабочего режима не более 30 мин.;

- габаритные размеры не более 550х200х420;

- масса не более 15 кг.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Питание комплекса осуществляется от сети общего назначения с частотой переменного тока (50±1) Гц и напряжением 220В с использованием стандартного сетевого стабилизатора.

Подраздел 4.3 Требования к комплектности

| Комплекс дозиметрический термолюминесцентный – 1 комплект |  |
| --- | --- |
| Программное обеспечение на DVD | 1 шт. |
| Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения | 1 шт. |
| Переключатель KVM-switch | 1 шт. |
| Кассета для отжига детекторов | 1 шт. |
| Подложка для нагрева детекторов | 10 шт. |
| Вкладыш | 6 шт. |
| Пинцет | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Свидетельство о поверке | 1 шт. |

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка должна обеспечивать герметичность приборов и не допускать попадания на них пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др.вредных примесей.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- г)	товарную накладную и счета-фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

д)	акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

Полностью укомплектованное оборудование отправляется в собранном виде в упаковке с учётом требований ГОСТ 23170-78.

Упакованный Товар должен быть закреплен в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве упакованного Товара должно обеспечить его устойчивое положение, исключающее возможность ударов о стенки транспортного средства.

Положение транспортной тары с Товаром при транспортировании должно соответствовать предупредительным знакам и надписям на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 28  (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Дата начала поставки  – дата подписания договора,

дата окончания поставки  – не позднее 31 октября 2014 года.

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ФГУП | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие |
| 3 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 4 | ТУ | Технические условия |
| 5 | Мэв | Мегаэлектронвольт |