Приложение №3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: станция рудоконтрольная СРК-М-8

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку станции рудоконтрольной СРК-М-8

для объекта: ОТК ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, программному обеспечению и монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- станция рудоконтрольная СРК-М-8; - МНДК.412151.003 ТУ, Оборудование приобретается взамен изношенного (станции рудо-контрольные «АЛМАЗ»), и входит в состав технологической цепочки АРКС ОТК и РКС РУУ ОТК ПАО «ППГХО». Согласно п. 12.2.1. (б,) ЕОСЗ эквивалент допускается.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должено быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам и функциональному назначению, заявленным заказчиком данного оборудования.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станция рудоконтрольная СРК-М-8 предназначена для определения содержания урана в рудах, транспортируемых в автосамосвалах.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Режим работы – круглосуточный (непрерывный) с возможностью ручного или автоматического управления; - Блоки детектирования аппаратуры, должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от +60 ОС до -45 ОС; - Блоки детектирования аппаратуры должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 100 при температуре среды 30ОС; - Электронный блок обработки информации должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от +60 ОС до +5 ОС; - Электронный блок должен быть стойким к воздействию повышенной температуры среды более + 50 ОС; - Электронный блок должен быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 95 при температуре среды 35 ОС; - Аппаратура должна быть стойкой к воздействию пониженного атмосферного давления до 84 кПа (630 мм рт. ст.); - Аппаратура должна быть стойкой к воздействию повышенного атмосферного давления до 106 кПа (800 мм рт. ст.); - Аппаратура должна быть устойчивой к воздействию синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 50 м/с2 в диапазоне частот от 5 до 35 Гц; - Блоки детектирования должна быть устойчивы к воздействию механического удара одиночного действия с пиковым ударным ускорением 50 м/с2 с длительностью действия ударного ускорения более 20 мс; - Аппаратура должна быть устойчивой к воздействию магнитных полей с напряжённостью более 40 А/м.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Техническая характеристика станции рудоконтрольной СРК-М-8 Наименование показателей; параметры. Диапазон регистрации квантов гамма-излучения, кэВ; 25 - 2500. Максимальная скорость счёта, имп./сек., не менее; 150 000. Временная нестабильность скорости счёта при непрерывной работе в течение 8 часов не должна быть более, %; 2. Изменение скорости счёта при изменении напряжённости магнитного поля от 0 до 400 А/м не должно быть более, %; 2,5. Время установления рабочего режима с момента включения аппаратуры не должно быть более, мин.; 5. Основная погрешность измерения не более, %; 5. Напряжение питающей однофазной сети переменного тока,В; 220±20%. Потребляемая мощность вместе с ПК, ВА, не более; 500. Масса блока обработки информации кг., не более; 1,5. Габаритные размеры блока обработки информации, не более д/ш/в, мм.; 200/200/100. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы, не менее 5 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, программному обеспечению и монтажно-технические требования

- Датчики аппаратуры (сцинтиблоки) должны быть выполнены на основе кристаллов NaJ(Tl) размером 40х40 мм; - Датчики аппаратуры должны размещаться на существующей установке в металлических защитных устройствах с коллимационными каналами - УР-15; - Сопротивление изоляции и электрическая прочность цепей аппаратуры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84; - БОИ нескольких комплектов приборов должны иметь возможность совместного подключения и работы с одним ПК; - Программное обеспечение аппаратуры, должно предусматривать возможность работы нескольких БОИ с одним ПК; - Прибор должен обеспечить ручной и автоматизированный ввод данных, необходимых для обработки информации; - Адрес разгрузки автосамосвалов должен автоматически выводиться на табло адресации вида «Бегущая строка» по установленным условиям в программном обеспечении; - Программное обеспечение аппаратуры должно обеспечить автоматический расчёт и предоставление сводки (в режиме реального времени) необходимых показателей на пульт оператора и диспетчерский пульт посредством локальной сети; - Программное обеспечение аппаратуры, должно предусматривать возможность оперативной установки пороговых значений содержания урана для сортировки; - Программное обеспечение аппаратуры должно предусматривать возможность проведения метрологической поверки аппаратуры по образцовым источникам ионизирующего излучения с расчетом чувствительности блоков детектирования.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- Температурная нестабильность при изменении температуры на 20 0С не должна быть более 2%; - Изменение скорости счёта при изменении напряжённости магнитного поля от 0 до 400 А/м не должно быть более 2%.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- сеть переменного однофазного тока напряжением 220 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Блок детектирования СРК-М-8 (МНДК.412151.003.01) - 40 шт. - Блок обработки информации - БОИ (МНДК.412151.003.02) – 5 шт. - Линии связи – 5 комплектов. - Центральный пульт оператора на основе ПК с принтером – 5 шт. - Паспорт (МНДК.412151.003ПС) – 5 шт. - Руководство по эксплуатации (МНДК.412151.003РЭ) – 5 шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

- отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с упаковочным листом;

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Для подтверждения новизны оборудования поставщик в обязательном порядке должен предоставить следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставки оборудования: - копию сертификата соответствия (действительного на момент поставки оборудования) подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам; - выкопировку из ТУ с указанием технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования, заверенную печатями завода-изготовителя; - образцы гарантийных талонов. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование осуществляется ж/д, авиа или автомобильным транспортом; - поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение по ГОСТ 15151

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию; - Поставщик гарантирует устранение отказа оборудования в течении 1 месяца во время гарантийного срока; - Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть ремонтопригодным и при наличии ремонтной элементной базы, подлежать восстановлению в течении не более 2 недель.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Должна быть предусмотрена возможность проведения контроля стабильности работы аппаратуры и её градуировку с использованием программного обеспечения.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ, а также иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.028-84, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Пусконаладочные работы силами поставщика.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОТК | Отдел технического контроля |
| 2 | АРКС | Автомобильная рудоконтрольная станция |
| 3 | РКС РУУ | Рудоконтрольная станция Разрезо-управления «Уртуйское» |
| 4 | БОИ | Блок обработки информации |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ПАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/