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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- станция рудоконтрольная СРК-М-8;
- МНДК.412151.003 ТУ, Оборудование приобретается взамен изношенного (станции рудо-контрольные «АЛМАЗ»), и входит в состав технологической цепочки АРКС ОТК и РКС РУУ ОТК ПАО «ППГХО». Согласно п. 12.2.1. (б,) ЕОСЗ эквивалент допускается. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должено быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам и функциональному назначению, заявленным заказчиком данного оборудования.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Станция рудоконтрольная СРК-М-8 предназначена для определения содержания урана в рудах, транспортируемых в автосамосвалах.  



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Режим работы – круглосуточный (непрерывный) с возможностью ручного или автоматического управления;
- Блоки детектирования аппаратуры, должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от +60 ОС  до  -45 ОС;
- Блоки детектирования аппаратуры должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 100  при температуре среды 30ОС;
- Электронный блок обработки информации должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от +60 ОС  до  +5 ОС;
- Электронный блок должен быть стойким к воздействию повышенной температуры среды  более + 50 ОС;
- Электронный блок должен быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 95  при температуре среды 35 ОС;
- Аппаратура должна быть стойкой к воздействию пониженного атмосферного давления до 84 кПа (630 мм рт. ст.);
- Аппаратура должна быть стойкой к воздействию повышенного атмосферного давления до 106 кПа (800 мм рт. ст.);
- Аппаратура должна быть устойчивой к воздействию синусоидальной  вибрации с амплитудой ускорения 50 м/с2  в диапазоне частот от 5 до 35 Гц;
- Блоки детектирования должна быть устойчивы к воздействию механического удара одиночного действия с пиковым ударным ускорением 50 м/с2  с длительностью действия ударного ускорения более 20 мс;
- Аппаратура должна быть устойчивой к воздействию магнитных полей с напряжённостью более 40 А/м.


	

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	

		Техническая характеристика станции рудоконтрольной СРК-М-8

	Наименование показателей
	параметры

	Диапазон регистрации квантов гамма-излучения, кэВ
	25 - 2500 

	Максимальная скорость счёта,  имп./сек., не менее
	150 000

	Временная нестабильность скорости счёта при непрерывной работе в течение 8 часов не должна быть более, %
	2

	Изменение скорости счёта при изменении напряжённости магнитного поля от 0 до 400 А/м не должно быть более, %
	2,5

	Время установления рабочего режима с момента включения аппаратуры не должно быть более, мин.
	5

	Основная погрешность измерения не более, %  
	5

	Напряжение питающей однофазной сети переменного тока,В
	220±20%

	Потребляемая мощность вместе с ПК, ВА, не более 
	500

	Масса блока обработки информации кг., не более
	1,5

	Габаритные размеры блока обработки информации, не более  д/ш/в, мм.
	200/200/100


Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	            Срок службы, не менее 5 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, программному обеспечению и монтажно-технические требования

	- Датчики аппаратуры (сцинтиблоки) должны быть выполнены на основе кристаллов NaJ(Tl) размером 40х40 мм;
- Датчики аппаратуры  должны размещаться на существующей установке в металлических защитных устройствах с коллимационными каналами - УР-15;
- Сопротивление изоляции и электрическая прочность цепей аппаратуры должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84;
- БОИ нескольких комплектов приборов должны иметь возможность совместного подключения  и работы с одним ПК;
- Программное обеспечение аппаратуры, должно предусматривать возможность работы нескольких БОИ с одним ПК;
- Прибор должен обеспечить ручной и автоматизированный ввод данных, необходимых для обработки информации;
- Адрес разгрузки автосамосвалов должен автоматически выводиться на табло адресации вида «Бегущая строка» по установленным условиям в программном обеспечении;
- Программное обеспечение аппаратуры должно обеспечить автоматический расчёт и предоставление сводки (в режиме реального  времени) необходимых показателей на пульт оператора и диспетчерский пульт посредством локальной сети;
- Программное обеспечение аппаратуры, должно предусматривать возможность оперативной установки пороговых значений содержания урана для сортировки;
- Программное обеспечение аппаратуры  должно предусматривать возможность проведения метрологической поверки аппаратуры по образцовым источникам ионизирующего излучения с расчетом чувствительности блоков детектирования.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	     Отсутствуют

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	- Температурная нестабильность при изменении температуры на 20 0С не должна быть более 2%;
- Изменение скорости счёта при изменении напряжённости магнитного поля от 0 до 400 А/м не должно быть более 2%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- сеть переменного однофазного тока напряжением 220 В.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Блок детектирования СРК-М-8 (МНДК.412151.003.01) - 40 шт. 
2. Блок обработки информации - БОИ (МНДК.412151.003.02) – 5 шт.
3. Линии связи – 5 комплектов.
4. Центральный пульт оператора на основе ПК с принтером – 5 шт.
5. Паспорт (МНДК.412151.003ПС) – 5 шт.
6. Руководство по эксплуатации (МНДК.412151.003РЭ) – 5 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	- отсутствуют

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	          - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке  с упаковочным листом;



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Для подтверждения новизны оборудования поставщик  в обязательном порядке должен предоставить следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставки оборудования:
· копию сертификата соответствия (действительного на момент поставки оборудования) подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам;
· выкопировку из ТУ с указанием технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования, заверенную печатями завода-изготовителя;
· образцы гарантийных талонов.
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- транспортирование осуществляется ж/д, авиа  или автомобильным транспортом; 
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- хранение по ГОСТ 15151



	[bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию;
-  Поставщик гарантирует устранение отказа оборудования в течении 1 месяца во время гарантийного срока;
- Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик;



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Оборудование должно быть ремонтопригодным и при наличии ремонтной элементной базы, подлежать восстановлению в течении не более 2 недель.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- Должна быть предусмотрена возможность проведения контроля стабильности работы аппаратуры и её градуировку с использованием программного обеспечения.



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ, а также иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.028-84, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Пусконаладочные работы силами поставщика.



	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Согласно спецификации 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОТК
	Отдел технического контроля

	2
	АРКС
	Автомобильная рудоконтрольная станция

	3
	РКС РУУ
	Рудоконтрольная станция Разрезо-управления «Уртуйское»

	4
	БОИ
	Блок обработки информации





РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



	

От Поставщика                                                  От Покупателя
___________________                                         Генеральный 
                                                                               директор ПАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/

