ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ручных радиационных мониторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ручных радиационных мониторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Ручной радиационный монитор «Гном-2»
	- Габаритные размеры  (блока управления/блока детектирования) - от 198х37х45мм до 202х41х49мм/от 210х38х30 мм до 214х42х34мм.

- Вес: не более 0,85 кг (без штанги)

- Частота ложных тревог: устанавливается от 0,1 до 1,0 в минуту

- Питание: от 4 батарей или аккумуляторов типа АА

- Время непрерывной работы: не менее 30 ч

- Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С

-Детектор на основе кристаллов йодида цезия, активированного таллием CsI(T1)

- Калибровка: Автоматический стабилизатор энергии и калибровки, нет необходимости для калибровки в полевых условиях

- Индикаторы сигнала тревоги: -Звуковой; -Визуальный

- Порог обнаружения при скорости сканирования не более 0,5 м/с, на расстоянии 10 см, г: 0,5 (U-235); 0,05 (Pu-239)

- Возможность использования дополнительного удлинителя (штанги) между блоком управления и блоком детектирования

Принцип действия: регистрация рентгеновского и гамма-излучений ЯМ и РВ на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов.

Конструкция: малогабаритный выносной блок детектирования, блок управления и соединительная штанга (удлинитель).

1. Должен быть выполнен в виде двух блоков - выносного блока детектирования и блока управления, которые могут соединяться непосредственно, образуя компактный моноблок, или через штангу длиной 0,5...1,0 м. Благодаря этому монитор должен быть удобен для обследования труднодоступных мест и помещений.

2. Должен иметь звуковую и цифровую индикацию. При превышении излучением ЯМ и РВ установленного порога монитор должен выдавать непрерывный звуковой сигнал, тональность которого должна меняться с изменением скорости счета гамма-квантов.

3. Должен обеспечиваться широкий температурный диапазон работоспособности путем введения автоматической компенсации воздействия температуры окружающего воздуха.

4.  Должен иметь автоматический контроль разряда элементов питания.

5. Должна быть возможность подключения внешних наушников для звуковой сигнализации. 
	не менее 12 месяцев
	2
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада поставщика в Москве.
        7. Сроки поставки продукции:

В течение 1 месяца с даты заключения договора.
Начальник ОС ОМТО                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                    _____________________ А.А. Тугушев
