

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
Портативного лазерного виброметра PDV-100 в комплекте:

(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

изм.
	Ко-личество

	1. 
	Виброметр 
портативный 
лазерный 
Типа PDV-100 в комплекте:  

1. Штатив с головкой 055XB/804RC2
2. 2-х канальный портативный анализатор Vibsoft-20

3. Ноутбук
(Германия) или 

эквивалентный комплект

	Технические характеристики портативного лазерного виброметра
Измеряемая величина - мгновенная скорость

Обработка сигнала - цифровая

Диапазон частот - 0-22 кГц

Количество диапазонов измерения мгновенной скорости – 3

Расстояние до измеряемого объекта - от 0,2 м до 30 м

Уровень безопасности лазера - безопасность зрения класс 2, видимое излучение лазера

Вид выходного сигнала - аналоговый и цифровой

Аналоговый выход сигнала скорости - BNC разъем

Диапазон выходного сигнала: +/- 4V, 24 бит ЦАП

Динамический диапазон: >90 дБ
Диапазон частот: 0,2 Гц – 22 кГц

Погрешность (калиброванная): +/- 0,2 % (0,05Гц-22кГц)
Выходное сопротивление: 50 Ом

Цифровой выход сигнала скорости - “Triax” разъем

S/P-DIF интерфейс: 24 бит, 48 kSa/s (тысяч выборок в секунду)

Диапазон частот: 0 Гц- 22 кГц

Габариты (мм): не более 300х63х129

Вес (кг): не более 2,6

Дисплей - с подсветкой 3 строчки LCD дисплей

Категория защиты: IP64 (пыле- и брызго-защищенность)

Питание: 11 В – 14,5 В, max 15 Вт

Дополнительные аксессуары:

- транспортная сумка

- отражающая бумага

- кабель BNC/BNC длиной 10м

- Т образный переходник BNC 

Поставщик должен провести первичную метрологическую поверку прибора.

В комплект прибора должна входить следующая документация на русском языке:

- Инструкция по эксплуатации;

- Методика метрологической поверки; 

- Свидетельство о первичной метрологической поверке;

- Паспорт.

Комплект поставки:

1. Штатив с головкой.
2. 2-х канальный портативный анализатор.
3. Ноутбук.

Технические характеристики штатива  

Длина в сложенном состоянии (см) - 61
Минимальная рабочая высота (см) - 48
Максимальная рабочая высота с центральной штангой (см) - 178
Максимальная рабочая высота без центральной штанги (см) - 137,5
Количество секций - 3
Диаметр секций штативной ножки (мм): 29,4,25,20 Максимальная нагрузка (кг): 7
Цвет - черный
Вес (кг) – не более 2,3
Технические характеристики головки 
Винт под штативное гнездо фотоаппарата - 1/4"-20”

Максимальная нагрузка (кг) - 4
Высота (см) - 12
Вес (кг) – не более 0,75
Технические характеристики 2-х канального портативного анализатора    
В комплект прибора должна входить следующая документация: на русском языке

1. Инструкция по эксплуатации.


2. Компакт-диск с программным обеспечением.


3. Паспорт.
Предназначение: для лазерного виброметра PDV-100

Частота дискретизации: 48 КГц
Версия: аналоговая и полностью цифровая
полоса пропускания, не хуже 20 кГц 

Количество каналов - 2 (сигнальный и опорный) 

Внешний интерфейс, USB-модуль регистрации данных 

аналоговые входы: 2 BNC – входа для аналоговых сигналов;

Количество АЦП – 2

Разрешение - 24-битное

Входное напряжение - (10В

Поддержка IEPE - Да

Наличие анализа во временной и частотной области (не менее 12800 линий в спектре БПФ): Да

Наличие цифровой фильтрации, осреднения - Да 

Наличие внешнего триггера - Да
Технические характеристики ноутбука 

15,6”, Intel Core i5, 2,5 ГГц, 8Гб, 500Гб, AMD Radeon, MS Windows 8
Корпус: из пластика (серого цвета)

Процессор: Intel Core i5-4200M 2.5 ГГц
Материнская плата: на основе чипсета Intel HM87 Express
Оперативная память: 8 Гб PC3-12800 DDR3 SDRAM
Жесткий диск: 1 х внешн. емкостью 500 Гб

Оптическое устройство хранения: внутренний DVD+/-RW DL
Контроллер устройств хранения: интерфейс SATA
Дисплей: 15.6” ЖК дисплей

Видеоконтроллер: PCI Express 3.0 x16 на основе AMD Radeon HD 8750M
Второй видеоконтроллер: вторичный видеоадаптер на основе Intel HD Graphics 4600

Аудио: стерео звук (24-бит, встроено: 2 динамика, динамики, микрофон, управление громкостью, отключение звука)
Сетевой адаптер: Тип сети ( Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) Скорость передачи (10 Гбит/сек, 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек)

Беспроводная сеть: на основе чипсета Ralink RT3572 Bluetooth WiFi
Камера: запись видео HD 720р, режим Web-камеры
Клавиатура: раскладка: QWERTY
Операционная система: MS Windows 8
Электропитание: 220 В, 65 Вт в режиме работы
Батареи: Li-Ion аккумулятор 47 Вт/час
Размеры, вес, не более: 37,5х2,28х25,6см, 2,29кг

Мышь: проводная

Дорожная сумка: в комплекте. 
На ноутбуке должно быть предустановленно программное обеспечение VibSoft-20. Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности (предоставление бессрочной лицензии на пользование программным обеспечением). 
В комплект прибора должен входить паспорт.

	комплект
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование должно быть поставлено комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная).

Поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующем дополнительных закупок, сопровождаться технической документацией, руководством по эксплуатации.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки; поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию иной гарантийный срок, но не менее гарантийного срока, установленного данным техническим заданием;
· продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления ему соответствующего письма;
· оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающем полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
· поставщик при необходимости должен осуществлять консультации Заказчика и техническое сопровождение;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
Начальник отд.11                                                                                             
1

