Том 2 «Техническая часть»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сухоблочный калибратор температуры – 1 (Одна) штука
Типа КТ-1М или эквивалент.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне. 

	Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого  в настоящий момент  заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.  Должно быть свободным от прав третьих лиц


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Калибратор температуры предназначен для воспроизведения температуры в ди-апазоне -50…+140°С. Используется при ремонте, наладке, поверке и калибровке средств измерений Т°


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Калибратор размещается в производственном помещении.
Параметры окружающей среды:

  - температура 15 - 25 0С;

  - влажность            50 - 75%.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Воспроизводимые температуры, °С  -50… +140

Воспроизводимые температуры при воздушном охлаждении, °С -40… +140

Нестабильность поддержания температуры за 30 ми​нут, °С ±0.01

Разность воспроизводимых температур в отверстиях одного диаметра, °С ±0.02

Рабочая зона от дна отверстий, мм 0… 60

Неоднородность температурного поля по высоте ра​бочей зоны, °С ± (0.03+0.0003*|t|)

Дискретность задания температуры регулирования, °С 0.01
Разрешающая способность, °С 0.01
Время выхода на заданную температуру, не более  120 мин
Масса, кг, не более 14,5

	Подраздел 4.2 Метрологические характеристики

	Допускаемая погрешность воспроизведения температуры, °С        ± (0.05+0.0005*|t|)
Нестабильность поддержания температуры за 30 ми​нут, °С ±0.01

Разность воспроизводимых температур в отверстиях одного диаметра, °С ±0.02

Неоднородность температурного поля по высоте ра​бочей зоны, °С ± (0.03+0.0003*|t|)

Дискретность задания температуры регулирования, °С 0.01

Разрешающая способность, °С 0.01

*Поверка производится 1 раз в год в соответствии с методикой 

	Подраздел 4.3 Требования по надёжности

	Калибратор температуры должен обеспечить выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Калибратор поставляется моноблоком

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Калибратор должен изготавливаться из материалов и комплектующих, предусмотренных конструкторской документацией. Материалы и комплектующие изделия должны сопровождаться сертификатами (паспортами) заводов-изготовителей, подтверждающими соответствие их требованиям государственных стандартов и технических условий.

	Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

	Требование к роду тока …………………  переменный, 50 ±1 Гц;
Требование к напряжению, В ……………… -~187…242 В

	4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Калибратор работает с микроконтроллерной системой управления, которая обеспечивает автоматическое поддержание заданных параметров работы установки, а также защиту от аварийных режимов.

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности.

	Комплектность поставки:
- Паспорт, с отметкой  ОТК завода-изготовителя;
- Свидетельство о первичной поверке;

- Техническое описание;
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки;
- Сертификат соответствия требования пожарной безопасности;
- Сертификат соответствия на оборудование;
- Программное обеспечение на CD.

	Подраздел 4.9 Требования к маркировке

	Табличка с маркировкой должна содержать:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· типоразмер;

· заводской номер;

· номер заказа;

· год выпуска;

· номер ТУ;

· знак сертификации.

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке.

	Калибратор поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Упаковка должна исключать перемещение изделия в таре при транспортировании.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

	Сдачу и приемку производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документацией.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	Документация при поставке предоставляется согласно  п.4.8.
Обязательное наличие сопроводительной документации: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировать калибратор следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта.
Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, и выбор транспорта - Поставщик.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответ-ствовать ГОСТ 15150.


РАЗДЕЛ8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой продукции в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Конструкция калибратора должна позволять производить техническое обслу-живание в соответствии с заводской документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Количество и сроки поставки должны соответствовать договору на поставку.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный и CD.


PAGE  
2

