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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Блок детектирования ТСРМ82-00.01 (или эквивалент)
2 Устройство детектирования ТСРМ82.100 (или эквивалент)
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылка в закупочной документации на товарные знаки, наименование производителя, носят лишь рекомендательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, фирменные наименования (эквиваленты) при условии, что:
- в составе заявки будет представлено «Техническое предложение» на аналог в полном объеме с подробным указанием технических характеристик и параметров изготовителя предлагаемой к поставке продукции. Рекомендуем приложить ТУ на аналог (все листы и приложения);

- произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в подразделе № 4 настоящего технического задания.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 БД ТСРМ82-00.01 (или эквивалент) предназначен для использования в составе системы обнаружения ЯМ и РВ, контроля радиоактивного загрязнения персонала, пешеходных и транспортных радиационных мониторах, шлюзовых кабинах.

Устройство ТСРМ82.100 (или эквивалент) применяется как автономное, так и составное измерительное устройство  в составе более сложных структур для  контроля радиационной обстановки внешней среды в условиях открытой местности на промышленных объектах, предприятиях по переработке и использованию радиоактивных отходов, зон, прилегающих к этим объектам, в составе территориальных и объектовых АСКРО, комплексов и установок радиационного контроля санитарных защитных зон (СЗЗ)  и зон наблюдения (ЗН).




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды при эксплуатации не менее - 40 не более + 50 ºС;

Относительная влажность окружающего воздуха для БД не более  95 % при температуре  35ºС и при более низких температурах  без конденсации влаги.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


	Таблица 3 - Длина и масса кабеля парной скрутки.

Обозначение

Наименование

Длина, м

Масса, кг

КСПЭВГ 2 х 2 х 0,35

ТУ3581-001-39793330-2000

Кабель парной скрутки

10,0

0,4

7) БД работоспособен при питании от сети постоянного тока напряжением от 10 до 26 В.

8) Потребляем мощность БД не более 2 Вт. 

9) Средний срок службы БД не менее 10 лет.

10) Средняя наработка не менее 30000 ч.

11) Диапазон регистрируемого фотонного излучения от 30 до 1500 кэВ.

12) Питание БД осуществляется от сети постоянного тока напряжением (18 ± 8) В.

13) Ток потребления (40 ± 40) mA.

14) БД обеспечивает выходной сигнал положительной полярности с длительностью (3 ± 0,5) мкс амплитудой (3 ± 0,5) В на нагрузке            200 Ом ± 5 %.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предусмотрено


	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Согласно параметрам указанным в разделе Технические требования

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Шильд с указанием серийного номера изделия и даты выпуска

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Материалы должны быть в упаковке производителя с этикеткой содержащей наименование и условия хранения груза.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.);

счет, счет-фактуру;

товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству;
 другие документы, предусмотренные законодательством.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее одного года




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции)


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	 Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно приложенной инструкции 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Должны присутствовать тахограф СКЗИ на всех моделях и боковые и задние противоподкатные устройства.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	30 календарных дней с момента подписания договора

Допускается поставка партиями
1. Блок детектирования ТСРМ82-00.01 (или эквивалент) – 50 шт
2 Устройство детектирования ТСРМ82.100 (или эквивалент) – 1 шт



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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