УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера – начальник управления

промышленной безопасности и надежности ФГУП «Атомфлот»

_______________ Н.В. Мантула

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ПЕРЕНОСНОГО МАЛОГАБАРИТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА типа МКС-АТ6102

- Предмет закупки:

Поставка переносного малогабаритного многофункционального сцинтилляционного гамма – спектрометра типа МКС-АТ 6102

- Обязательные требования к поставляемой продукции:

| № п\п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переносной малогабаритный многофункциональный сцинтилляционный гамма-спектрометр для обнаружения и идентификации гамма-излучающих радионуклидов, обнаружения источников нейтронного излучения, измерения энергетического распределения гамма-излучения, измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, а также плотности потока альфа- и бета-частиц | -Устройство должно быть серийно изготавливаемым, типа МКС-АТ6102, соответствовать Международному стандарту МЭК 62327, быть внесено в Госреестр средств измерений ИИ РФ; - Моноблочное исполнение; -Эффективный поисковый режим и идентификация радионуклидов в режиме реального времени (Am-241, Ba-133, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152, Ir-192, Mn-54, Na-22, Np-237, Se-75, Th-228, Cr-51, Ga-67, I-123, I-125, I-131, In-111, Tc-99m, Tl-201, Xe-133, K-40, Ra-226, Th-232, U-238, U-233, U-235, RGPu-239, WGPu-239, тормозное излучение и др.); -Обнаружение источников нейтронного, альфа- и бета-излучения; - Оперативный и экспертный режимы работы; - Встроенная непрерывная автоматическая светодиодная стабилизация энергетической шкалы спектрометра, периодическая подстройка энергетической шкалы спектрометра от контрольной пробы на основе KCl; -Цифровая термокомпенсация спектрометрического тракта от встроенного датчика температуры; -Звуковая и визуальная сигнализация при идентификации гамма-излучающих радионуклидов и при превышении пороговых уровней по мощности дозы, плотности потока; -Вывод спектрометрической информации на матричный ЖК-дисплей с подсветкой с разрешением 128х64; - Запись и хранение в памяти до 400 спектров; -Возможность работы в широком диапазоне температур в полевых условиях; -Возможность обмена данных с ПЭВМ; -Возможность измерения плотности потока альфа- или бета-частиц при подключении внешних блоков детектирования типа БДПА-01,БДПБ-01; Должен включать в себя библиотеку идентифицируемых радионуклидов, состоящую из четырех категорий: - Промышленные: Am-241, Ba-133, Co-57, Co-60, Cs-137, Ir-192, Th-228, Na-22, Mn-54, Eu-152, Se-75, Cs-134, beta - Естественные: K-40, Th-232, Ra-226 - Ядерные: Pu-239, U-233, U-235, Np-237, U-238 - Дополнительные: Co-58, Fe-59, Zr-95, Nb-95, Eu-154, Ce-144, I-131, Sb-124, Sb-125, Cd-109, Ag-110m, Pb-212, Pb-214 И иметь программное обеспечение типа «ATAS_light» или «ATAS» позволяющее идентифицировать эти нуклиды. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: # Детекторы, основной блок: - встроенный сцинтилляционный детектор NaI(Tl) d 40х40 мм; - встроенный газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21; - встроенные 3Не-пропорциональные счетчики нейтронов в полиэтиленовом замедлителе (только для МКС-АТ6102); # Внешние блоки детектирования: - альфа-излучения БДПА-01: d60 мм ZnS(Ag); - бета-излучения БДПБ-01: d60 мм пластмасса; # Регистрация: - гамма-излучения в диапазонах энергии 20 - 1500 кэВ и 40 - 3000 кэВ; - нейтронов в диапазоне энергий 0,025 эВ - 14 МэВ; - альфа-частиц (БДПА-01) с энергиями 4 - 7 МэВ; - бета-частиц (БДПБ-01) с максимальными энергиями от 155 кэВ (14C) до 3.5 МэВ (106Ru+106Rh); # Интегральная нелинейность не более 1 %; # Относительное энергетическое разрешение по 137Cs не более 9 %; # Максимальная входная статистическая загрузка спектрометрического тракта не менее 5•104 с-1; # Время непрерывной работы при питании от встроенных аккумуляторов не менее 15 ч; # Число каналов АЦП 512; # Нестабильность энергетической шкалы не более 1 %; # Диапазон измерения мощности: - эквивалентной дозы гамма-излучения NaI(Tl) 0,01 - 300 мкЗв/ч; - счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21 10 мкЗв/ч- 100 мЗв/ч; - Энергетическая зависимость чувствительности NaI(Tl) ±20%; - счетчик Гейгера-Мюллера -25% - +45%; # Диапазон индикации скорости счета импульсов нейтронного излучения 0,001 - 104 имп./с.; # Диапазон измерения плотности потока : - альфа-частиц (БДПА-01) 0,5 - 105 част./(мин•см2); - бета-частиц (БДПБ-01) 3 - 5•105 част./(мин•см2); # Чувствительность детектора NaI(Tl) по: - 241Am 5600 имп•c-1/(мкЗв•ч-1); - 137Cs 670 имп•c-1/(мкЗв•ч-1); - 60Co 330 имп•c-1/(мкЗв•ч-1); - фон 0,08 мкЗв/ч 100 имп•c-1; # Время обнаружения источника 137Cs активностью 50кБк на расстоянии 20 см не более 2 с; # Чувствительность нейтронного канала по Pu-Be источнику (не менее) МКС-АТ6102 0,3 имп•c-1/(нейтрон•с-1•см-2); # Время обнаружения Pu-Be источника нейтронов с потоком нейтронов 5•104•см-1 на расстоянии 35 см (МКС-АТ6102) не более 5 с.; # Основная погрешность измерения: - мощности дозы гамма-излучения ±20%; - плотности потока альфа- и бета-частиц ± 20 %; # Задание времени измерения спектра (с шагом 1 с) от 1 до 64800 с; # Диапазон рабочих температур -20 - +50 °С; # Относительная влажность воздуха при температуре 35°С 95%; # Время установления рабочего режима не более 1 мин; # Класс защиты IP54; -Уровень индустриальных радиопомех:СТБ ЕН 55022; -Электромагнитная совместимость: СТБ МЭК 61000-4-2; СТБ ГОСТ Р 51317.4.3(МЭК 61000-4-3); -Масса с внешними блоками детектирования: 3,6 кг.; # Габариты: - МКС-АТ6102 222х108х206 мм. | комплект | 1 |

- Требования к комплектации товара:

Вся продукция поставляется со всеми необходимыми питающими коммуникационными кабелями. Комплект должен включать:

- спектрометр, сетевой адаптер, контрольную пробу, футляр для спектрометра и принадлежностей;

- руководство по эксплуатации, техническое описание, паспорт; методику поверки, свидетельство о первичной поверке, паспорт на контрольную пробу;

- внешние блоки детектирования альфа-излучения и бета-излучения типа БДПА-01и БДПБ-01;

- штангу телескопическую 1.1 м;

- кабель для подключения к источнику: +12 В;

- комплект принадлежностей для подключения к ПЭВМ, включая кабель для подключения   спектрометра к USB-порту ПЭВМ;

- кабель БД для подключения внешних блоков детектирования к спектрометру;

- прикладное программное обеспечение типа «ATAS_light» для измерения и обработки спектров на ПЭВМ;

- ПЭВМ (ноутбук) в комплектации, необходимой для обеспечения его взаимодействия с указанной моделью гамма-спектрометра.

- Требования к технической документации: Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Место поставки продукции: 183017, г. Мурманск -17, ФГУП «Атомфлот», Управление промышленной безопасности и надежности, служба радиационной безопасности и экологического контроля.

- Сроки поставки продукции: с 14 сентября 2012 г. до 20 декабря 2012 г.

- Сроки и условия оплаты продукции: безналичный расчет, предоплата 30%, предоставление обеспечения по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии, либо в виде перечисления денежных средств в размере авансового платежа.

Оплата 70%  в течение 30 банковских дней после получения товара по товарной накладной и предоставления счета-фактуры.

- Порядок формирования цены договора: цена договора включает стоимость  поставляемого изделия, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки, разгрузку, сборку) все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ. Цена договора должна быть фиксированной в течение всего срока действия договора.

- Требования к упаковке оборудования Продукция поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью договора на поставку переносного малогабаритного многофункционального сцинтилляционного гамма – спектрометра типа МКС-АТ 6102.

- Прочие условия: нет

Заместитель начальника СРБ и ЭК						О.Х. Халимуллин

М.Ф.Воробьева

7464