ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборной продукции (номенклатурная группа № 1.39 – поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Начальник управления промышленной безопасности и надежности

	__________________
	О.Н.Антонов

	«___» _____________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции 

1. Предмет договора
Поставка приборной продукции (номенклатурная группа № 1.39 – поставка приборной продукции) 

2. Требования к количеству, качеству, комплектации, функциональным характеристикам продукции, гарантии качества:

	№ п\п
	Наименование приборной продукции
	Количество

	2.1. 
	Модуль сверхчистой воды МАРК-3101(или аналог)
	2 комплект (в составе: см.ниже)

	2.2. 
	Переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т (или аналог)
	1 комплект( в составе: см.ниже)

	2.3. 
	Переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог)
	1 комплект( в составе: см.ниже)

	2.4. 
	Стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог)
	2 комплект( в составе: см.ниже)

	2.5. 
	Спектрофотометр LEKI SS1207 (или аналог)
	2 комплект( в составе: см.ниже)

	2.6. 
	рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог)
	2 комплект( в составе: см.ниже)

	2.7. 
	ИТОГО:
	10 комплектов приборов (комплектация: см. ниже)


2.1.  Прибор: Модуль сверхчистой воды МАРК-3101(или аналог) 
Используется для получения «сверхчистой» воды, которая используется для аналитических целей. 

Комплект поставки прибора Модуль сверхчистой воды МАРК-3101(или аналог)
	Наименование
	Обозначение
	Количество

(шт)

	Модуль «сверхчистой» воды МАРК-3101

или аналог                      
	ВР44.00.001
	2

	Зажим-защелка
	 
	4

	Трубка медицинская ПВХ Øвнутр.7×1,5; L=800
	ТУ 64-2-266-79
	10

	Руководство по эксплуатации
	ВР 44.00.000-01РЭ
	2


Общие технические требования для прибора Модуль сверхчистой воды МАРК-3101(или аналог)
Устройство должно быть сделано в виде металлического щита на котором установлены ионно-обменные колонки двух типов ИОК-70/62/650. Штуцера колонок должны иметь возможность соединения медицинскими трубками ПВХ. На трубках ПВХ, подсоединенных к входному штуцеру первой колонки (на входе модуля) и выходному штуцеру третьей колонки (на выходе модуля), должны быть устанавливаются зажимы, которые дают возможность перекрытия потока воды. Колонки должны быть сделаны из оргстекла. Фильтрующий элемент каждой колонки сетка тканая № 4 (из нержавеющей стали).

 Технические характеристики для прибора Модуль сверхчистой воды МАРК-3101(или аналог)
	Параметры дистиллированной воды, поступающей для очистки на вход модуля:
	 

	- температура, °С
	+10 … +40

	- УЭП, мкСм/см, не более
	5

	- скорость потока, дм3/ч, не более
	30

	Габаритные размеры модуля, мм, не более
	280×720×120

	Масса модуля, кг, не более
	6

	Средний срок службы, лет
	10

	Материал колонки
	PLEXIGLAS XT


2.2. Прибор: переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т
 (или аналог) 
Анализатор растворенного кислорода (кислородомер) предназначается для высокочувствительных измерений массовой концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры воды, в том числе глубоко деаэрированной.

Комплект поставки прибора: переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т (или аналог):
	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 

(с датчиком ДК-302Т, длина кабеля 2 м) (или аналог)
	ВР29.00.000
	(шт)

1

	Кювета проточная КП-302Т
	ВР29.03.000
	1

	Комплект запасных частей (к датчику кислородному)
	ВР29.10.000
	1

	Комплект запасных частей
	ВР29.06.000
	1

	Комплект инструмента и принадлежностей
	ВР29.11.000
	1

	Руководство по эксплуатации
	ВР29.00.000РЭ
	1

	
	
	

	Физические характеристики прибора: переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т (или аналог): 
	
	

	Потребляемая мощность, мВт, не более                                                
	10
	

	Габаритные размеры, мм, не более:
	 
	

	- блок преобразовательный БП-302Т
	85×160×38
	

	- датчик кислородный ДК-302Т
	∅16×115
	

	- кювета проточная КП-302Т
	18×40×121
	

	Масса, кг, не более:
	 
	

	- блок преобразовательный БП-302Т
	0,30
	

	- датчик кислородный ДК-302Т
	0,12
	

	- кювета проточная КП-302Т
	0,10
	

	Средняя наработка на отказ, ч, не более
	2000
	

	Среднее время восстановления работоспособности, ч, не более
	 2
	

	Средний срок службы анализатора, лет, не менее
	10
	

	Гарантий срок, мес, не менее
	24
	


Общие технические требования прибора: переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т  (или аналог)
Компактный переносной микропроцессорный прибор с автоматической температурной и барокомпенсацией, автоматической калибровкой по кислороду воздуха. С высококонтрастным ЖК дисплеем. С долговечным датчиком и низким энергопотреблением.

Метрологические характеристики  прибора: переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т  (или аналог)
Кислородомер должен обеспечивать:

	Диапазон измерения КРК при температуре анализируемой среды 20°С, мг/дм3
	0 … 10,00

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении КРК при температуре анализируемой среды (20,0±0,2)°С, и температуре окружающего воздуха (20±5)°С, мг/дм3
	± (0,003 + 0,04С)

	
	

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, обусловленной изменением температуры анализируемой среды, на каждые ±5°С от нормальной (20,0±0,2)°С в пределах рабочего диапазона температур 0 … +50°С, мг/дм3
	± 0,012С

	
	

	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ±10°С от нормальной (20±5)°С в пределах рабочего диапазона температур +1…+50°С, мг/дм3
	± (0,001 + 0,002С)

	
	

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении КРК при температуре анализируемой среды, совпадающей с температурой градуировки, находящейся в диапазоне температур  +15…+30°С, при температуре окружающего воздуха (20±5)°С, мг/дм3
	 ± (0,003 + 0,04С)

	Диапазон измерения температуры анализируемой среды, °С
	0…+50

	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении  температуры  анализируемой среды, обусловленной изменением температуры окружающего воздуха, на каждые ±10°С от нормальной (20±5)°С в пределах рабочего диапазона температур воздуха +1 … +50°С, °С
	± 0,3

	Нестабильность показаний анализатора при измерении КРК за  

время 8 ч, мг/дм3 , не более
	± (0,0015 + 0,02С)


Примечание: С – измеренное значение КРК, мг/дм3
	
	

	
	

	
	

	
	

	Параметры анализируемой воды для  прибора: 

переносной анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т  (или аналог):
	 

	температура, °С
	0 … 50

	давление, МПа, не более
	0,05

	содержание солей, г/дм3
	0 … 40

	рН
	4 …12

	
	

	
	

	2.3. Прибор: Переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог)
	

	Предназначается для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), условного солесодержания водных растворов в пересчете на NaCl (в том числе сверхчистых вод), температуры воды и водных растворов, непосредственно в точках отбора проб.

Комплект поставки прибора: переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог): 

Наименование

Обозначение

Количество

переносной кондуктометр-солемер МАРК-603

(или аналог)
Блок преобразовательный 

ВР41.01.000

(шт)

1

1

Датчик проводимости ДП-015

ВР41.02.000

1

Комплект инструмента и принадлежностей

ВР41.08.000

1

Гальванический элемент типа АА (R2)

 

2

Кювета проточная

1

Руководство по эксплуатации

ВР41.00.000РЭ

1

Свидетельство о первичной поверке

1

Физические характеристики прибора: переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог): 

Потребляемая мощность, мВ•А

 

- без подсветки индикатора

20

- с подсветкой индикатора

300

Время автономной работы, часов

600

Габаритные размеры, мм, не более:

 

- блок преобразовательный

65×130×28

- датчик проводимости ДП-015

∅15×130

Масса, кг, не более:

 

- блок преобразовательный

0,12

- датчик проводимости ДП-015

0,08

Класс защиты 

IP67

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

20000

Среднее время восстановления работоспособности,  ч, не более

2

Средний срок службы анализатора, лет, не менее

10

Гарантийный срок, мес.

24

Общие технические требования прибора: переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог): 

кондуктометр-солемер должен быть: 

- портативным, одноканальным, низкочастотным, однодиапазонным, малоинерционным, защищенным от пыли    и влаги;

- с контактным, проточно-погружным датчиком из нержавеющей стали;

- иметь самодиагностику, автоматическую термокомпенсацию, автономное питание, возможность записи в память до 100 групп измерений; 

- выдавать результаты измерения на ЖК дисплей с подсветкой и персональный компьютер по интерфейсу USB;

- иметь низкое энергопотребление.

Метрологические характеристики прибора: переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог): 

кондуктометр-солемер должен обеспечивать: 

Диапазон измерения:

 

- УЭП, мкСм/см

0 … 2000

- солесодержания, в пересчете на хлористый натрий, мг/дм3
0 … 1000

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:

 

- УЭП, мкСм/см

± (0,003 + 0,015χ)

- солесодержания, мг/дм3
± (0,06 + 0,02С)

Значение электролитической постоянной датчика проводимости,    

0,13 … 0,17 см-1
Пределы допускаемой относительной погрешности определения электролитической постоянной датчика проводимости, %

± 1

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, обусловленной изменением температуры анализируемой среды:

 

- УЭП, мкСм/см

± (0,003 + 0,015χ)

- солесодержания, мг/дм3
± (0,004 + 0,02С)

Стабильность показаний:

 

- УЭП, мкСм/см

±(0,0015 + 0,0075χ)

- солесодержания, мг/дм3
± (0,002 + 0,01С)

Примечание: 

χ - измеренное значение УЭП, мкСм/см, С - измеренное значение солесодержания, мг/дм3

Параметры анализируемой среды для прибора: переносной кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог)

- температура, 0С                                                                                                     0……75

-рабочая температура, 0С                                                                                        25±0,2

-диапазон температурной компенсации, 0С                                                          0……50

-давление анализируемой среды, Мпа                                                                        0 

2.4.  Прибор: стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603 (или аналог).
Предназначается для измерения удельной электрической проводимости (УЭП), условного солесодержания водных растворов в пересчете на NaCl (в том числе сверхчистых вод), температуры воды и водных растворов в лаборатории.

Комплект поставки прибора: стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603(или аналог).
Наименование

Обозначение

Количество

Стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603(или аналог)
Блок преобразовательный

ВР41.01.000

(шт)

2

2

Датчик проводимости ДП-15

ВР41.03.000

2

Комплект инструмента и принадлежностей

ВР41.08.000

2

Кювета проточная

2

Панель несущая

НП-603

2

Сетевой блок питания

2

Руководство по эксплуатации

ВР41.00.000РЭ

2

Свидетельство о первичной поверке

2

Физические характеристики прибора: стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603(или аналог):
Напряжение питания, В (Гц)
 220 (50)

Потребляемая мощность, мВ•А

- без подсветки индикатора

20

- с подсветкой индикатора

300

Габаритные размеры, мм, не более:

 

- блок преобразовательный

65×130×28

- датчик проводимости ДП-15

∅15×160

Масса, кг, не более:

 

- блок преобразовательный

0,12

- датчик проводимости ДП-15

0,08

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

20000

Среднее время восстановления работоспособности,  ч, не более

2

Средний срок службы анализатора, лет, не менее

10

Гарантийный срок, месс.

24

Технические требования прибора: стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603(или аналог).
Кондуктометр-солемер должен быть: 

- одноканальным, низкочастотным, однодиапазонным, малоинерционным, защищенным от пыли и влаги;

- с контактным, проточно-погружным датчиком из нержавеющей стали;

- иметь самодиагностику, автоматическую термокомпенсацию, сетевое питание, возможность записи в память до 100 групп измерений; 

- выдавать результаты измерения на ЖК дисплей с подсветкой и персональный компьютер по интерфейсу USB;

- иметь низкое энергопотребление и возможность установки на лабораторном столе.

Метрологические характеристики прибора: стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603(или аналог).
кондуктометр-солемер должен обеспечивать: 

Диапазон измерения:

- УЭП, мкСм/см

 

0 … 20000

- солесодержания, в пересчете на хлористый натрий, мг/дм3
0 … 10000

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности:

 

- УЭП, мкСм/см

± (0,05 + 0,015χ)

- солесодержания, мг/дм3
± (0,06 + 0,03С)

Значение электролитической постоянной датчика проводимости,см-1
18 … 22

Пределы допускаемой относительной погрешности определения электролитической постоянной датчика проводимости, %

± 1

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, обусловленной изменением температуры анализируемой среды:

 

- УЭП, мкСм/см

± (0,05 + 0,015χ)

- солесодержания, мг/дм3
± (0,06 + 0,02С)

Стабильность показаний кондуктометра:

 

- УЭП, мкСм/см

± (0,025 + 0,0075χ)

- солесодержания, мг/дм3
± (0,03 + 0,01С)

Примечание: 

χ - измеренное значение УЭП, мкСм/см, С - измеренное значение солесодержания, мг/дм3

Параметры анализируемой среды прибора: стационарный кондуктометр-солемер МАРК-603(или аналог).
 

- температура, °С                                                                                             0…..75

- рабочая температура, °С                                                                               25± 0,2

- диапазон температурной компенсации, °С                                                 0…..50

- давление анализируемой среды, Мпа                                                              0
2.5.  Прибор: Спектрофотометр LEKI SS1207 (или аналог)
Предназначается для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности жидких проб.

Комплект поставки прибора: Спектрофотометр LEKI SS1207 (или аналог)
Наименование

Количество (шт)

Спектрофотометр LEKI SS1207(или аналог)

2

Прямоугольная стеклянная кювета 10 мм

8

Универсальный кюветодержатель на 4 кюветы до 100 мм

2

Аналитическое ПО с кабелем для подключения к ПК

2

Чехол пылезащитный

2

Запасной источник света

4

Руководство по эксплуатации (на русском)

2

Руководство пользователя ПО (на русском)

2

Методика поверки

2

Свидетельство о первичной поверке

2

Физические характеристики прибора: спектрофотометр LEKI SS1207 (или аналог):
Потребляемая мощность, Вт, не более

100

Габаритные размеры, мм, не более:

370×320×190

Масса, кг, не более:

7,0

Средний срок службы, лет

8

Гарантий срок, мес, не менее

24

Общие технические требования для прибора: Спектрофотометр LEKI SS1207 (или аналог)
Стационарный настольный прибор для лаборатории

Однолучевая оптическая схема, источник света - галогенная лампа, приемник - фотодиод

Монохроматор с дифракционной решеткой

Контрастный ЖК дисплей и брызгозащищенная мембранная клавиатура

Кюветное отделение для установки 4 кювет до 100 мм

Встроенное ПО для расчета концентрации по оптической плотности

Энергонезависимая память для сохранения калибровочных коэффициентов

Корпус и кюветное отделение из химически стойкого пластика

Метрологические характеристики прибора: Спектрофотометр LEKI SS1207 (или аналог)
Спектрофотометр должен обеспечивать:

Спектральный диапазон, нм

325…1000

Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, %/Б

0…150/0…2

Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометров при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания, %

± 1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм 

± 2,0

Спектральная ширина щели, нм

5,0

Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более

0,2

Дрейф показаний (на λ=500 нм), Б/ч, не более

± 0,005

Шум, %, не более

±0,3 (0%) ±0,2 (100%)


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	2.6.  Прибор: рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог):

Предназначается для для измерения величины рН и температуры проб воды в лабораторных условиях.

Комплект поставки прибора: рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог): 

Наименование

Количество(шт)

рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог)

Измерительный преобразователь                                                                       

2

2

Измерительный электрод ЭСК 10601/7

2

Измерительный электрод ЭСК 10607/7

2

Термодатчик

2

Блок питания                                                                                                 

2

Кабель для связи с ПК                                                                                                      

2

Программное обеспечение                                                                           

2

Руководство по эксплуатации       

2

Методика поверки                                                                 

2

Свидетельство о первичной поверке

2

Физические характеристики прибора рН-метр (иономер)

 «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог):
Электропитание, В(Гц)
220(50)
Габаритные размеры, мм, не более  
220(210(70
Масса, кг, не более
1,0
Средний срок службы
10 лет
Общие технические требования прибора рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог):
Высокостабильный рН-метр стандартной точности с режимом автоматической термокомпенсации. Одноканальный. Совместимость с любыми рН электродами (разъем BNC). Градуировка по любым 2 -5 буферным растворам. ЖК дисплей с яркой подсветкой. Устойчивость к транспортировке и тряске. Корпус из химически стойких материалов.
Метрологические характеристики прибора рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог):
Диапазон измерения рН,ед. 

0… +14

Диапазон измерения температуры, ºС

–5…+150

Пределы абсолютной погрешности вторичного измерительного преобразователя при измерении:

 Величины рН, ед.

Температуры анализируемой среды, 0С;

± 0,02

± 0,5

Пределы абсолютной погрешности  при измерении рН, ед. 

±0,05

Условия эксплуатации прибора рН-метр (иономер) «Эксперт-001-3рН/АТС-к» стационарный (или аналог):
Температура окружающего воздуха

+5…+40

Влажность воздуха при 250С, %, не более

90

Атмосферное давление, кПа

84…106,7


	

	
	


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов подтверждающих качество Продукции. 
5. Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.
6. Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя, а так же положениям Технического задания на поставку приборной продукции для ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. В комплект документов, подтверждающих качество поставляемой продукции, входят:

· сертификат соответствия в системе ГОСТ Р (копия);

·   свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений на Продукцию и внесении ее в Госреестр средств измерений РФ (копия), кроме позиции 6 «модуль сверхчистой воды МАРК-3101 или аналог» Технического задания (Приложение №2), не являющегося средством измерения;

· свидетельство о первичной поверке Продукции 2015года;

· руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на Продукцию, 

·   документы, подтверждающие гарантийные обязательства;

· руководство пользователя на программное обеспечение. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7. Требования к технической приемке продукции

Техническая приемка функциональных возможностей и соответствия заявленной по договору Продукции (с программным обеспечением), требованиям установленной модификации производится на территории Покупателя.
8. Прочие условия

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, свидетельство о первичной поверке Продукции должно быть датировано 2015годом;

Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

Поставщик должен:

Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции) на склад ФГУП «Атомфлот» своими силами и за счет собственных средств.

Гарантийное обслуживание продукции осуществляется Поставщиком в течение 12 месяцев с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 на отгруженную продукцию, за счет Поставщика.
9. Место поставки продукции и условия допуска
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты завоза материалов предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.
10. Сроки поставки продукции:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «25» февраля 2015г. по «26» мая 2015г. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

	Начальник лаборатории РТК 

СРБ и ЭК
	
	
	
	О.Н.Собакин

	
	
	
	
	

	Начальник СРБ и ЭК управления промышленной безопасности и надежности 
	
	
	
	А.Н.Пастухов


специалист 1к. СРБ и ЭК

М.Ф.Воробьева т.7464

11

