ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку весов платформенных электронных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка весов платформенных электронных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Срок гарантии качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Весы платформенные электронные “ВП”

Модификация ВПП-1 (типа «РОМБ», с питанием 12В)

(или эквивалент)
	1.1.1 Класс точности весов по ГОСТ 29329 – средний (3)

1.1.2 Допустимая перегрузка весов не более 25% от НПВ

1.1.3 Время прогрева весов до рабочего состояния не более 30 мин.

1.1.4 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 – УХЛ 4.1

1.1.5 Исполнения по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды по ГОСТ 12997-84 – защищенное от попадания внутрь твердых тел (пыли), воды.

1.1.6 Степень защиты оболочки весового преобразователя (весового терминала) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP 65

1.1.7 Степень защиты оболочки тензорезисторных датчиков по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не ниже IP 54.

1.1.8 Время непрерывной работы должно быть не ограничено

1.1.9 Тип платформы –  должна быть жесткая, на 4-х датчиках.

1.1.10 Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов – не менее 0,92

1.1.11 Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 Мом

1.1.12 Электрическая прочность изоляции при 1500В, не менее 1 мин.

1.1.13 Средний срок службы весов не менее 10 лет.

1.1.14 Габаритные размеры от 999х729х74мм до 1001х731х76мм
1.1.15 Масса не более 50 кг.

1.1.16 Электрическое питание должно быть – 12В.

Передача информации о измеренном весе по интерфейсу ИРПС, скорость не менее 1200 бод.


	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	2
	Весы платформенные электронные “ВП”

Модификация ВПН (ВПП) 05-02.00.000

(или эквивалент)
	1.2.1         Класс точности весов по ГОСТ 29329 – средний (3)

1.2.2         Допустимая перегрузка весов не более 25% от НПВ

1.2.3         Время прогрева весов до рабочего состояния не более

                 30 мин.

1.2.4         Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 – 

                 ХЛ 4.1

1.1.1.     Исполнения по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды по ГОСТ 12997-84 – защищенное от попадания внутрь твердых тел (пыли), воды.

1.1.2. Степень защиты оболочки весового преобразователя (весового терминала) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP 65

1.1.3. Степень защиты оболочки тензорезисторных датчиков по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не ниже IP 54.

1.1.4. Время непрерывной работы должно быть не ограничено

1.1.5. Тип платформы – жесткая, на 4-х датчиках.

1.1.6. Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов – не менее 0,92

1.1.7. Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 Мом

1.1.8. Электрическая прочность изоляции при 1500В, не менее 1 мин.

1.1.9. Средний срок службы весов не менее 10 лет.

1.1.10. Габаритные размеры от 899х759х99 мм до 901х761х101 мм
1.1.11. Масса не более 50 кг.

         Передача информации о измеренном весе по интерфейсу ИРПС, скорость           не менее 1200 бод.


	не менее 12 месяцев
	14
	шт.

	3
	Весы платформенные электронные ВПН-0,5

(или эквивалент)
	Характеристики

1.1  Класс точности весов по ГОСТ 29329 – средний (3)

1.2  Допустимая перегрузка весов не более 25% от НПВ

1.3  Время прогрева весов до рабочего состояния не более 30 мин.

1.4  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 – УХЛ 4.1

1.5  Исполнения по защищенности от воздействия внешних факторов окружающей среды по ГОСТ 12997-84 – защищенное от попадания внутрь твердых тел (пыли), воды.

1.6  Степень защиты оболочки весового преобразователя (весового терминала) по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP 65

1.7  Степень защиты оболочки тензорезисторных датчиков по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не ниже IP 54.

1.8  Время непрерывной работы должно быть не ограничено

1.9  Тип платформы –  должна быть жесткая, на 4-х датчиках.

1.10  Значение вероятности безотказной работы за 2000 часов –  не менее 0,92

1.11  Электрическое сопротивление изоляции не менее 20 Мом

1.12  Электрическая прочность изоляции при 1500В, не менее 1 мин.

1.13  Средний срок службы весов не менее 10 лет.

1.14  Габаритные размеры от 1019х779х79 мм до 1021х881х81 мм

1.15  Масса не более 50 кг.

1.16  Электрическое питание должно быть – 220В.

 Передача информации о измеренном весе по интерфейсу ИРПС, скорость не менее 1200 бод.


	не менее 12 месяцев
	4
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
      4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки оборудования на складе Поставщика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка оборудования должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и/или паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в Москве или Московской области.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 45 дней с даты подписания договора.
Начальник группы ЭРИ                                                                                                                                                                             С.А. Каравцев
Инженер группы ЭРИ                                                                                                                                                                                И.И. Мочалов
