Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Код ОКВЭД | Код ОКДП | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгенографический детектор (или эквивалент) | Должен быть переносным рентгеновским аппаратом типа SMART 300HP. Иметь высокое напряжение в диапазоне установок - от 50-300кВ. Шаг установки – 1кВ. Ток трубки в диапазоне установок - 0,5 – 3,0 мА. Шаг установки – 0,1мА. Максимальная мощность – 900Вт. Размер фокусного пятна по EN12543 – 3,0мм. Раствор луча – 400х550 Рабочий цикл при Р макс. – 100% при 200С. Охлаждение анода – воздух. Наличие указателя центра. Габаритные размеры (Длина х Диаметр) не превышающие – 775х295мм. Вес не более – 33,0 кг. Блок управления (Размеры ШхВ х Г) – 464х322х164мм. Вес не более 11,5 кг. Толщина просвечиваемого материала не менее 65мм Fe. Дополнительные принадлежности должны входить в комплект: Транспортный ящик, внешняя сигнальная лампа красная, лазерный указатель, диафрагмы, передвижной штатив. | 33.20 | 3313341 | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 9 недель, с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 2 135 000,66 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%