ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание 

на поставку приборов хроматографических и комплектующих

ОКВЭД 51.65.6,  ОКДП 3313010
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки


	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1. 
	Блок клапанов (управление газовыми потоками, 8 натекателей, вакуумирование)


	Предназначен для работы в составе газового хроматографа с насадочными колонками.

Применяется для размещения газовых баллонов, включения и индикации параметров газовых потоков.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Стойка на шесть 10 литровых баллонов,

6 каналов подачи газа высокого давления,

Контроль входного и выходного давления (15МПа-0,5МПа),

Индикация выходного давления,

Автоматическое переключение каналов,

Исполнение 12Х18Н10Т.
	– Блок клапанов. 

– Паспорт
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	2. 
	Блок внутрикамерного оборудования (съемная внутрибоксовая часть установки, СК 718

(или аналог (или эквивалент))

	Предназначен для работы в составе газового хроматографа с насадочными колонками.

Применяется для подготовки газовых смесей, подачи газов в указанные линии и заполнения газовых пипеток.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

6 каналов подачи газа высокого давления,

Контроль входного и выходного давления (15МПа-0,5МПа),

Тонкая регулировка выходного давления (0,01МПа),

Исполнение 12Х18Н10Т,

Вакуумный насос (Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар (мм рт. ст.) ≤ 3.0х10-2  (≤ 2.3х10-2), Напряжение питания:220 В,) 
	– Блок внутрикамерного оборудования. 

– Паспорт
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	3. 
	Блок аналитический с термостатом колонок "Хромос ГХ-1000"

(или аналог (или эквивалент))
	Предназначен для работы в составе газового хроматографа ГХ-1000 с насадочными колонками.

Применяется для определения качественного и количественного состава постоянных газов и органических веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Габариты (ширина, высота, глубина) 390 x 480 x 500
Масса (без дополнительных устройств и упаковки), не более 40 кг
Потребляемая мощность:

– при выходе на режим не более 2,5 кВ*А;

– после выхода на режим от 0,3 до 0,9 кВ*А.

Термостат

Габариты и объем термостата:

– двухканальный вариант 260*260*210мм (14,2 литра)

Диапазон рабочих температур: Т=Т(комн.) + 4 °С до 450 °С

Точность поддержания температуры колонок: 0,015 °С

Дискретность задания температуры термостата колонок: 0,01°С

Точность поддержания температуры в остальных зонах: 0,01°С

Скорость программирования температуры: от 1 до 120°С/мин

Количество изотерм: неограниченное.

Время охлаждения с 400°С до 50°С: 4 мин.

Рабочее давление газов на входе:

– для газа-носителя от 0,2 до 0,4 МПа
– для водорода от 0,05 до 0,5 МПа

– для воздуха от 0,05 до 0,5 МПа

Макс. давление газа-носителя на входе: до 1 МПа

Расходы газов:

– количество каналов регулирования газовых потоков: до 16;

– газ-носитель (гелий, водород): от 1 до 1000 см³/мин

– газ-носитель (азот, аргон): от 1 до 600 см³/мин

Обеспечено поддержание 7 различных режимов работы:
1. постоянного расхода газа;
2. программируемого расхода газа;
3. постоянного давления;
4. программируемого давления;
5. постоянной линейной скорости через капиллярную колонку;
6. программируемой линейной скорости через капиллярную колонку;
7. режим экономии газа-носителя.

Воздух от 1 до 800 см³/мин

Диапазон задания и измерения давления от 0 до 1000 кПа

Дискретность задания расхода газа см³/мин 0,01

Дискретность задания давления газа кгс/см² 0,001

Детекторы: до 4

Испарители: до 3

Термостатируемые зоны:

– термостат колонок 1
– для детекторов, испарителей и доп.устройств до 12

Общее количество термостатируемых зон до 13
Нагрев термостатируемых зон до 450 °С

Передача данных интерфейс RS-232с или USB, Ethernet

Колонки насадочные 4мм.
	​ Блок аналитический ГХ1000

– 2-а двухканальных РРГ, ДТП – 1шт.,

– усилитель ДТП,

– ручной 6-и портовый кран дозатор, 

– колонки насадочные,

– комплект ПО «ХРОМОС»

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	4. 
	Детектор по теплопроводности ДТП (полудиффузионный), в сборе


	ДТП предназначен для работы в составе газового хроматографа ГХ-1000 с насадочными колонками.

Применяется для определения качественного и количественного состава постоянных газов и органических веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Термостатирование от 30-450°С,

Газ-носитель Аргон,

Расход газа-носителя 1-1000 см3/мин (гелий)

Предел детектирования 1×10-9  г/см3 по гептану в нонане или пропану в гелии,

Плата усилителя и питания,

Диаметр используемых насадочных колонок 4мм,

Защитный корпус 12Х18Н10Т,

Выходные штуцеры под капилляр 3мм
	– Детектор по теплопроводности полудиффузионный,

– Плата усилителя и питания,

– Кабели подключения.

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	5. 
	Детектор по теплопроводности ДТП (проточный), в сборе


	ДТП предназначен для работы в составе газового хроматографа ГХ-1000 с насадочными колонками или байпасной линией технологического трубопровода.

Применяется для определения качественного и количественного состава постоянных газов и органических веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Термостатирование от 30-450°С,

Газ-носитель Гелий

Расход газа-носителя 1-1000 см3/мин (гелий)

Предел детектирования 1×10-9  г/см3 по гептану в нонане или пропану в гелии,

Плата усилителя и питания,

Диаметр используемых насадочных колонок 4мм,

Выходные штуцеры под капилляр 3мм,

Отдельный ударопрочный и помехо-термозащитный корпус материал 12Х18Н10Т,

Кронштейн для крепления детектора,

Длина линий для подключения выносного детектора 

10 метров.
	– Детектор по теплопроводности выносной,

– Кронштейн для крепления детектора,
– Плата усилителя и питания,

– Кабели подключения.

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	6. 
	Плата ИМТ ХАС 5.102.012

(или аналог (или эквивалент))
	Предназначен для преобразования аналогового сигнала различных аналитических детекторов в цифровой сигнал, для обработки информации программой «Хромос»,

Применяется для сбора и обработки хроматографической информации на ПК.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Напряжение питания 220 В,

Два независимых канала,

Пластиковый корпус,

Индикация рабочих режимов,

Передача данных интерфейс RS-232с или USB
	– АЦП двухканальный "Хромос",

– ПО "Хромос",

– Кабели подключения.

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	7. 
	Ионизационная камера, проточная, 5 см3

	Предназначена для работы в составе газового хроматографа.

Применяется для определения объемной бета-активности в газах.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Материал камеры – стекло,

Внутренний объем – 5 см3,

Штуцеры для подключения газовых потоков под капилляр 3 мм,

Разъемы для высоковольтного питания и сигнального кабеля,

Блок высоковольтного питания 50-600В,

Ударопрочный, помехозащищенный корпус материал 12Х18Н10Т,

Кронштейн крепления на корпусе хроматографа
	– Проточная ионизационная камера 5см3 КРГ-5 в корпусе,

–Блок высоковольтного питания,

– Кабели подключения.

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	8. 
	Комплект запасных частей и уплотнений для установки К-671 по СКБ 1203.01

(или аналог (или эквивалент))
	Предназначен для работы с ионизационными детекторами в составе газового хроматографа ГХ-1000.

Применяется для определения качественного и количественного состава горючих газов, органических и радиоактивных веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Термостатирование от 30-450°С,

Газ-носитель Аргон,

Расход газа-носителя 1-1000 см3/мин (гелий)

Предел детектирования 1×10-9  г/см3 по гептану в нонане или пропану в гелии,

Плата усилителя и питания,

Диаметр используемых насадочных колонок 4мм,

Защитный корпус 12Х18Н10Т,

Выходные штуцеры под капилляр 3мм
	– Блок измерителя малых токов,

– Кабели подключения,

– Паспорт.

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на средствоизмерений в составе которого работает блок.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	9. 
	Аналого-цифровой преобразователь "Хромос АПМ-2М"

(или аналог (или эквивалент))
	Предназначен для использования в установке экстракции газов (СКБ1203)
Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды: от +10 до +35 °С.

- относительная влажность воздуха: до 75 % при t = 30 °С.

Технические характеристики (критерии для определения аналога (эквивалента)):

Напряжение питания  220 В,

Ток 500 А,

Материал электрода М1,

Материал наконечника молибден,

Оболочка корпуса электрода 12Х18Н10Т (покрытие хром),

Охлаждение водопроводная вода, самотечная,

Пневмоподъемник Р-2МПа,

Под графитовые капсулы диаметром 7мм.
	– Электрод с пневмоподъемником,

– Монтажный набор,

– Сменные фторопластовые прокладки – 5 комплектов.

– Сертификат соответствия, выданный аккредитованным сертификационным органом;

– Свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
	шт.
	1
	70 календарных дней с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка товара и упаковки должна быть с указанием фирмы-производителя, наименованием модели.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован с учетом специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности в пути следования до места доставки при условии погрузки/разгрузки и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом и процессе срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству производится З в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром следующую документацию:

· товарную накладную товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Заказчика и один экземпляр Поставщика), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

· счет-фактуру, выставленную Заказчику и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

· документы о сертификации оборудования;

· технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке;

· оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;

· акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	· Поставка Товара (Оборудования) осуществляется за счет Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк»

· Товар (Оборудование) должен транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	· Товар должен храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. 

· Требования к температуре и влажности для хранения должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.

При обнаружении каких-либо дефектов (недостатков), Заказчик извещает Поставщика о выявленных дефектах (недостатках) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения, с приложением перечня указанных дефектов (недостатков) и предложением о прибытии уполномоченного представителя Поставщика. Заказчик извещает Поставщика посредством электронной почты, факсимильного сообщения, с последующим направлением заказного письма с уведомлением о вручении. 


РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

	Поставщик должен предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому товару.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	· В случае предложения эквивалента, Поставщик обязан приложить к заявке техническую документацию, подтверждающую факт того, что предлагаемый к поставке товар обладает соответствующими характеристиками.

· Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

· Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.

· Форма оплаты – безналичный расчёт.

· Оплата: 100% - по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения товара и документов на него, подписания Акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке



