ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        ___________________Бойчук Б.В.
                                                                          «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «13» октября 2010 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещея.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«13»  октября  2010 года в 15.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«20»  октября  2010 года в 14.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений

«21» октября 2010 года.

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «22» октября 2010 года.

15. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 ( Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров
	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Открытое реанимационное место для новорожденных
	компл.
	1

	2.
	Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных
	компл.
	1

	3.
	Транспортный инкубатор для новорожденных с аппаратом ИВЛ
	компл.
	1

	4.
	Анестезиологический комплекс                                                                                                                                                                (наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с интегрированным мониторингом анестезиологических газов, глубины анестезии и гемодинамики)
	компл.
	1

	5.
	Прямой офтальмоскоп
	шт.
	1

	6.
	Компьютерный периметр
	шт.
	1

	7.
	Автокераторефрактометр
	шт.
	1

	8.
	Бесконтактный тонометр
	шт.
	1

	9.
	Рефракционный набор
	шт.
	1

	10.
	Стол для офтальмологических приборов
	шт.
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией

Сведения о товарах

Открытое реанимационное место для новорожденных

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1
	Открытый кювез – реанимационное место для поддержания оптимального температурного режима при уходе за недоношенными, нормальными новорожденными и детьми раннего возраста весом до 8 кг. Предназначен для применения в родильных залах, палатах для новорожденных, детских
палатах, в акушерских отделениях и отделениях реанимации и интенсивной терапии.
	наличие

	2
	Рабочие характеристики реанимационного места:
	 

	2.1.
	Основной прибор, включающий излучатель лучистого тепла (подогрев сверху) и подогреваемое ложе ребенка (подогрев снизу)
	наличие

	 
	Излучатель с тремя уровнями мощности
	наличие

	 
	Нижний подогрев ложа пациента
	Наличие

	 
	Управление ручное или автоматическое на основе показаний датчиков с использованием дисплея
	Наличие

	 
	Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребенка
	Наличие

	 
	Чёткие текстовые сообщения тревоги и информации на дисплее
	Наличие

	 
	Керамические нагревательные элементы
	Наличие

	 
	Осветительные лампы - два уровня яркости (рабочий и ночной), встроены в излучатель 
	Наличие

	2.2.
	Диапазон углов наклона кроватки от –15 до  + 20 град (плавная регулировка)
	Наличие

	2.3.
	Обогрев и освещение ложа не зависимо от положения верхнего источника излучения
	Наличие

	 
	Возможность отведения верхнего источника в сторону c сохранением фокуса теплоизлучателя на ребенке
	Наличие

	2.4.
	Теплоизлучатель с тремя уровнями мощности,
	Наличие

	 
	Греющая мощность на расстоянии 80 см (от теплоизлучателя до поверхности ложа)- 10 мВт/см2.
	Наличие

	2.5.
	Мониторинг кожной температуры:
	Наличие

	 
	Накожные датчики- измерение 2-х температур, центральной и переферической, система сервоконтроля по кожной температуре ребенка
	Наличие

	 
	Диапазон измеряемых/отображаемых значений температуры – от 15 до 42 градусов
	Наличие

	 
	Диапазон установочных значений температуры – от 35 до 37,5 градусов
	Наличие

	2.6.
	Тревоги:
	 

	 
	трехуровневая градация тревог по степени значимости
	Наличие

	 
	постепенное нарастание громкости звука тревоги после 1-й минуты срабатывания сигнализации
	Наличие

	 
	– функциональные неисправности
	Наличие

	 
	– нарушение подачи электроэнергии
	Наличие

	 
	– неисправность датчика нагревательной системы матраца,
	Наличие

	 
	– превышение предела температуры, установленного для нагревательной системы матраца,
	Наличие

	 
	– отсутствие контакта с датчиком при автоматическом регулировании греющей мощности по температуре кожи,
	Наличие

	 
	– неисправность датчиков центральной и периферической температур,
	Наличие

	 
	– температура кожи пациента >39 °C.
	Наличие

	 
	– недопустимо большие отклонения измеряемой температуры кожи или матраца от установленных значений (световая и звуковая сигнализация),
	Наличие

	 
	– 15-минутная сигнализация (напоминание о необходимости контроля центральной температуры тела через каждые 15 минут, начиная с 4-го уровня выходной мощности теплоизлучателя).
	Наличие

	 
	– выход за пределы измеряемых значений
	Наличие

	 
	– разрядка аккумулятора.
	Наличие

	2.7.
	Гелевый матрас с подогревом
	 

	 
	Термотерапия с гелевым матрацем независимо от теплоизлучателя: автоматический контроль и регулирование температуры нагревательных элементов обеспечивает поддержание заданной температуры на поверхности контакта с телом ребенка.
	Наличие


Силиконовый гель

(не содержащий ртути

	и пластификаторов) 

	 
	
Внешнее покрытие 
	состоит из полиуретанового пластика

	 
	Система обеспечивает достижение заданной температуры только на тех участках матраца, которые находятся в непосредственном контакте с пациентом. Для контроля температуры предусмотрены тестовые программы и устройства сигнализации
	Наличие

	 
	Мониторинг температур от 5 °C до 45 °C 
	Наличие

	 
	Диапазон установочных значений температуры – от 30 до 38,5 градусов
	Наличие

	2.8.
	Тележка:
	 

	 
	Изменяемая высота тележки
	Наличие

	 
	Диапазон изменения высоты тележки
	86-116 см 

	2.9.
	Фототерапия:
	наличие

	 
	Галогеновые лампы
	наличие

	 
	Включение/выключение фототерапевтических ламп осуществляется с операторского пульта системы управления
	наличие

	 
	Интенсивность облучения на расстоянии
80 см, при полезной площади 400 x 200 мм
	9,5 Вт/м2

	3.
	Комплектация реанимационного места:
	 

	 
	Кроватка с 4-мя откидывающимися боковыми стенками
	Наличие

	 
	Гелевый теплопроводящий матрас
	Наличие

	 
	Источник лучистого тепла
	Наличие

	 
	Полка для монитора с 2-мя боковыми рельсами
	Наличие

	 
	Две двойные стенки
	Наличие

	 
	Тележка
	Наличие

	4.
	Дополнительное оснащение: 
	 

	 
	Механизм регулирования высоты 
	наличие

	 
	Боковые экранные стенки (150 мм)
	наличие

	 
	Держатель емкости с инфузионным раствором
	наличие

	 
	Компактная рельса
	наличие

	 
	Встроенный фототерапевтический блок
	наличие

	 
	Флоуметр O2 с увлажнителем
	наличие

	 
	Кислородный колпак
	наличие

	 
	Мешок типа "Амбу" для новорожденных, с силиконовой маской № 0  и резервуаром для дополнительной подачи кислорода
	наличие

	 
	Набор подушечек для придания ребенку правильного положения
	наличие

	 
	Температурн. датчики, центр. 5шт.
	наличие

	 
	Температурн. датчики, периф.5 шт.
	Наличие

	 
	Фиксаторы термодатчиков, 50 шт
	Наличие

	5
	Прочее
	 

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	Наличие

	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверенное производителем
	Наличие

	 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	Наличие

	 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	Наличие

	 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	Наличие

	 
	Установка оборудования и ввод в эксплуатацию представителем производителя
	Наличие

	 
	Гарантия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 
	Наличие

	 
	Обучение на рабочем месте пользователя представителем производителя
	Наличие


Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1
	Область применения
	Новорожденные с низкой и экстремально-низкой массой тела от 0,5 кг и дети до 20 кг (3-х лет)

	2
	Привод
	Пневматический (работа от кислородной сети и встроенного компрессора, или от сети медицинского сжатого воздуха). 

	 
	Независимость от источников подачи давления
	Автоматическое переключение на снабжение 100% О2 или воздухом при падении давления в системе подачи одного из источников.

	 
	Потребление газа пневмосистемой аппарата
	около 3л/мин (воздух при работе с компрессором)

	3
	Тип дисплея
	ЖК, монохромный, интегрированный 

	4
	Тестирование
	в автоматическом режиме после включения

	5
	Режимы и методы ИВЛ (основная конфигурация):
	 

	 
	Принципы ИВЛ
	* с ограничением по давлению (pressure limited)                                                               * с переключением цикла вдох-выдох по времени (timecycled)                                       * с постоянным потоком                                 * с микропроцессорным контролем                                

	 
	Режимы ИВЛ
	IPPV, IMV, S-IPPV, S-IMV, СРАР

	 
	 VIVE 
	Раздельная регулировка скорости потока на вдохе и выдохе в диапазоне от 1 до 30 л/мин. Увеличение скорости потока в фазе выдоха применяется для снижения работы дыхания пациента при попытках спонатнного дыхания в режимах IMV, SIMV или для продувки "мертвого пространства" (Y-обр. тройник) с целью предотвращения гиперкарбии.                             Снижение скорости потока в фазе выдоха может способстовать снижению потребления и экономии кислорода. 

	6
	Дополнительные режимы и методы ИВЛ:
	 

	 
	PSV
	Вентиляция с поддержкой давлением попыток спонтанного дыхания с автоматической настройкой времения окончания вспомогательного вдоха в условиях негерметичности дыхательных путей. Поддержка давлением осуществляется с гарантированно минимальной частотой дыхания.

	 
	Критерий окончания вдоха
	15% от пикового потока

	 
	VG 
	Вентиляция с заданным дыхательным объемом, автоматической регулировкой потока и минимально необходимым давлением на вдохе. Изменения механических свойств легких не влияют на доставляемый объем- давление на вдохе (снижение или повышение) регулируется автоматически в зависимости от состояния компляйнса дыхательной системы больного.

	 
	Установочные параметры дыхательного объема
	От 2 до 100 мл

	 
	Сочетанные режимы
	SIPV+VG, SIMV+VG, PS+VG

	 
	Неинвазивная вентиляция
	Создание положительного давления в дыхательных путях (СРАР) с помощью специальных носовых канюль или масок у пациентов находящихся на самостоятельном дыхании.

	7
	Установочные параметры и регулировки:
	 

	 
	Наличие рукояток прямого доступа для изменения параметров
	FiO2, Ti,Te, Insp.Flow, P insp, PEEP

	 
	Регулировка давления на вдохе, максимальное давление на вдохе
	от 10 до 80 mbar

	 
	Поток на вдохе и выдохе
	от 1 до 30 Л/мин.

	 
	PEEP/CPAP
	от 3 до 25 мбар

	 
	Время вдоха: Тi
	от 0.1 до 2 сек

	 
	Время выдоха: Те
	от 0.2 до 30 сек

	 
	Соотношение времени вдоха и выдоха (Ti:Te)
	3:1 - 1:300

	 
	Заданная частота дыхания
	до 200 вдохов/мин

	 
	Концентрация О2 об.%         
	 от  21 до 100 об.%

	 
	Время апноэ
	от 5 до 20сек.

	8
	Системы обеспечения вентиляции:
	 

	 
	Измерение О2 об.%         
	Датчик кислорода, установленный на линии вдоха. Автоматически подаваемая тревога при отклонениях концентрации О2 от заданной ± 4%

	 
	Калибровка датчика кислорода
	автоматически каждые 24 часа без прерывания вентиляции

	 
	Погрешность измерения концентрации кислорода
	не более +/-3%

	 
	Отображение измеренной концентрации кислорода с разрешением
	не более 1%

	 
	Измерение потока и объема
	Встроенный в тройник датчик потока, мертвое пространство не более 1,7мл.

	 
	Метод измерения
	Термочувствительный анемометр

	 
	Условия измерение
	Приведение к BTPS (при работе с активным увлажнителем) или NTPD (при работе с фильтром-тепловлагообменником).

	 
	Погрешность измерения
	не более 0,5мл

	 
	Настройка чувствительности триггера по объему
	от 0,03 до 3 мл

	 
	Время триггерной задержки
	от 40 до 60 мсек

	 
	Адаптация чувствительности триггера к утечкам
	автоматическая

	 
	Определение утечки
	Вычисление разницы между объемом вдоха и выдоха, вывод информации на дисплей

	9
	Мониторируемые показатели
	P aw, Flow, Vt, MV, Ti:Texp., R, C, t, f , FiO2, % самостоятельных вдохов, % утечки вдыхаемого объема

	 
	Отображаемые графики
	Давления, потока

	 
	Функция "заморозки" графика
	наличие

	 
	Функция оценки самостоятельного дыхания
	Функция оценки самостоятельного дыхания:пропорция самостоятельного дыхания (учет объема), учет утечек, отношение дыхательной частоты к дыхательному объему - RVR (индекс "быстрое/поверхностное дыхание"

	 
	Показатель RVR (RSB)
	Отношение частоты дыхания к дыхательному объему.

	 
	Метод измерения механической функции легких
	линейный регрессионный анализ

	 
	Коэффициент корреляции R 
	Индикатор достоверности измерения параметров легочной механики (комплайнса и сопротивления)

	 
	Постоянная времени ТС
	Физиологический параметр, описывающий время, необходимое для полного выдоха (зависит от C и R). Используется для настройки физиологичсеки обснованного показателя Ti (время вдоха) и Те (время выдоха).

	 
	Коэффициент перерастяжения С20/С
	Показатель превышения физиологической нормы дыхательного объема и перерастяжения легочной ткани

	10
	Тренды
	 FiO2, минутная вентиляция, среднее давление, C, R, RVR

	 
	Объем памяти
	24 часа

	11
	Дневник записей
	Последних 100 тревог

	12
	Регулируемые тревоги
	 

	 
	Градация тревог по значимости
	 тревога, предупреждение, рекомендации

	 
	Неисправность вентилятора
	наличие

	 
	Неприемлемые настройки
	Предупреждающее сообщение при установке РЕЕР выше 8 мбар или при установке Ppeak выше 40 мбар

	 
	Высокое давление 0-99 
	Paw, CPAP

	 
	Пережат шланг контура 
	наличие

	 
	Заблокирована трубка
	наличие

	 
	Низкое давление 
	Paw, CPAP

	 
	АПНОЭ пациента
	наличие

	 
	Высокий/низкий МО от 0 до 15 л
	наличие

	 
	Высокая ЧДД
	наличие

	 
	Низкая ЧДД, апноэ
	наличие

	 
	Высокий %О2
	автоматическая настройка по результатам измерения FiO2

	 
	Низкий %О2
	автоматическая настройка по результатам измерения FiO2

	 
	Возможность раздельной настройки уровня громкости сигнала тревоги, предупреждения или сообщения
	наличие

	 
	Возможность отмены звукового сигнала тревоги
	наличие

	 
	Возможность отмены сообщения о тревоге
	наличие

	13
	Комплектация аппарата
	 

	 
	Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы
	1 шт.

	 
	Увлажнитель с сервоконтролем температуры и влажности
	1 шт.

	 
	Камера для увлажнителя, стерилизуемая при 134°С
	1 шт.

	 
	Датчик потока
	5 шт.

	 
	Тройник для датчика потока
	1 шт.

	 
	Набор шлангов пациента многоразовый, стерилизуемый при 134°С
	1 шт.

	 
	Пневматический распылитель лекарственных препаратов
	1 шт.

	 
	Аппарат для ручной вентиляции новорожденных с маской
	1 шт.

	 
	Держатель шарнирный для шлангов
	1 шт.

	 
	Комплект для неинвазивной вентиляции новорожденных
	Одноразовый адаптор для подключения масок или канюль к дыхательным шлангам аппарата ИВЛ (5 ед.), 1упаковка канюль размера Medium (10 шт.), 1упаковка канюль размера Medium plus (10 шт.) 1, 1 упаковка масок (M) (10 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (L) (5 шт.), 1упаковка одноразовых колпачков (XL) (5 шт.)

	 
	Компрессор с питанием от  сети 220 V 50 Hz, шлангом для сжатого воздуха и влагоуловителем
	1 шт.

	 
	Фильтр вентилятора
	10 шт.

	14
	Сертификация и регистрация
	 

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	наличие

	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверенное производителем
	наличие

	 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	наличие

	 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	наличие

	 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	наличие

	15
	Габариты, вес, требования к упаковке
	 

	 
	Вес нетто (без тележки)
	не более 24 кг

	 
	Габаритные размеры                     (с тележкой)
	Не более 550 x 1347 x 559 ±5 мм

	 
	Упаковка
	В ящике из влаго- термостойкой фанеры, расположенном на европоддоне для перемещения с помощью ручных или механизированных погрузчиков.

	16
	Гарантия
	12 месяцев

	
	
	

	
	
	


Транспортный инкубатор для новорожденных с аппаратом ИВЛ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	2
	Транспортный инкубатор
	 

	 
	Транспортный инкубатор - закрытая система для ухода за недоношенными и больными новорожденными весом до 5 кг или ростом до 55 см, создающую благоприятные температурные условия и дающие  возможность искусственной вентиляции легких пациентов во время их транспортировки. Инкубатор предназначен для применения в родильных домах, палатах для новорожденных, педиатрических отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии, в наземных и воздушных транспортных средствах (машины скорой помощи, вертолеты, самолеты). Встроенный аппарат ИВЛ оснащен компрессором сжатого воздуха и возможностью подсоединения транспортных баллонов с кислородом, которые закрепляются непосредственно под инкубатором.
	Наличие

	3
	Основные компоненты и характеристики:
	 

	3.1.
	Устанавливаемые параметры
	 

	 
	Температурный режим
	от 22 до 38 гр. (с шагом по 1 гр.)

	 
	Переключение источника питания от 200 В до 12 В
	Наличие

	 
	Регулировка концентрации О2
	от 21% до 90.%

	 
	Индикация подаваемого давления О2 и воздуха
	2 манометра

	 
	Индикация рабочего режима (прогрева)
	Наличие

	 
	Индикация температурного режима и тревоги
	Наличие

	 
	Индикация подаваемого источника электропитания (эл. Сеть, 24В, 12В)
	Наличие

	3.2.
	Электропитание
	 

	 
	Переменный ток
	220 В, 50 Гц

	 
	Возможность работы при автономном питании, наличие переходного модуля и кабель для подключения к автомобильному аккумулятору, время работы в автономном режиме не менее 3-х часов
	Наличие

	 
	Подключение инкубатора к источнику питания переменного тока для предварительного прогрева перед транспортировкой 
	Наличие

	 
	Механическая независимость транспортной системы от автомобиля, возможность быстрого и удобного перемещения в другое транспортное средство по техническим условиям  автомобиля 
	Наличие

	3.3.
	Источник газоснабжения
	О2 баллоны - 2 шт.  2 л, резьба 3/4"

	3.3.1
	Наличие устройства блокировки утечек при отсутствии баллонов О2 или их заправке. Возможность продолжения подачи О2 от внешнего источника без использования дополнительных шлангов и приспособлений
	 

	4
	Комплектность
	 

	 
	Складывающаяся тележка встроенной полкой для аппарата ИВЛ и компрессора сжатого воздуха, с возможностью крепления в машине скорой помощи
	Наличие

	4.1.
	Комплектность инкубатора:
	 

	 
	Основной прибор
	Наличие

	 
	Двойные стенки
	Наличие

	 
	Окошки
	не менее 3-х

	 
	Лампа для осмотра пациента
	Наличие

	 
	Бактериальный воздушный фильтр
	Наличие

	 
	Приспособление для подсоединения
	Наличие

	 
	2 кислородных баллона
	Наличие

	 
	Температурный датчик (многоразовый)
	Наличие

	 
	Стойка для внутривенных инфузий
	Наличие

	4.2.
	Комплектность аппарата ИВЛ:
	Наличие

	 
	Основной прибор для ИВЛ, включая режимы вентиляции IMV, CPAP, ручной вдох
	Наличие

	 
	Электровентилятор обеспечивает газопоток и вентиляцию в случае прекращения снабжения кислородом
	Наличие

	 
	Многоразовый силиконовый контур пациента с подогревом шлангов
	Наличие

	 
	Флоуметры для подачи кислорода и воздуха для искусственной вентиляции с подсветкой
	Наличие

	 
	Дополнительный флоуметр для подачи О2 под колпак, масочной вентиляции  и к назальным канюлям
	Наличие

	 
	Встроенный компрессор
	Наличие

	 
	Увлажнитель с подогревом шлангов
	Наличие

	 
	Дисплей ЧД
	Наличие

	 
	Датчик контроля концентрации кислорода
	Наличие

	 
	Размеры инкубатора мм, не более
	700х300х350

	 
	Вес инкубатора кг, не более
	40

	 
	Размеры тележки мм, не более
	2000х500х1000

	5
	Инструкции на русском языке
	Наличие

	6
	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства
	Наличие

	7
	Гарантийный период на систему
	12 месяцев

	8
	Сертификация и регистрация
	Регистрация в МЗ РФ и наличие сертификатов ГОСТ Р, ISO,IEC, CE, на все компоненты системы

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	наличие

	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверенное производителем
	наличие

	 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	наличие

	 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	наличие

	 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	наличие


Анестезиологический комплекс                                                                                                                                                                (наркозно-дыхательный аппарат высокого класса с интегрированным мониторингом анестезиологических газов, глубины анестезии и гемодинамики)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1
	Анестезия для взрослых, детей и новорожденных
	наличие

	2
	Количество газов
	не менее 3-х

	4
	Крепление испарителей
	минимум на 2 испарителя

	5
	Защита пациента от гипоксии
	минимум 25%О2 в смеси

	6
	Системы безопасности при прекращении подачи О2:
	Автоматическое отключение N2O при нарушениях подачи кислорода, электронный регулятор безопасной концентрации О2 не менее 25%

	
	
	Электронный регулятор подачи не менее 250 мл О2 при работе по закрытому контуру (при общем газотоке менее 1 Л/мин.)

	7
	Шланги подачи сжатых газов
	не менее 5 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST/DIN стандарт

	8
	Дыхательный контур пациента
	многоразовый, автоклавируемый

	9
	Подключения компактной дыхательной системы к основному аппарату
	Беспроводное бесшланговое к системе подачи сжатого газа, отвода наркотических газов и датчикам контроля.

	10
	Подогреватель компактной дыхательной системы
	Встроенный компактный подогреватель, активное подогревание для предупреждения конденсации

	11
	Система обеспечения постоянства дыхательного объема при изменении потока свежего газа
	Система отсечения потока свежего газа в фазе вдоха (газ направляется в резервный мешок), обеспечивает постоянность дыхательного объема

	12
	Общий объем дыхательной системы
	не более 4,7 л.

	13
	Комплайнс дыхательной системы
	при автоматической ИВЛ не более 2,4 мл/см Н2О, при ручной ИВЛ не более 5,3 мл/см Н2О

	14
	сопротивление дыхательной системы (при потоке 5 л/мин)
	на вдохе - не менее - 4,6 см Н2О                                                                       на выдохе - не более +4,2 см Н2О

	15
	Общая утечка из дыхательной системы
	не более 150 мл/мин при 30 см Н2О

	16
	Смесители газов
	Встроенный электронный смеситель О2, N2O, или О2-воздух 

	
	Регулируемый поток свежего газа
	от 0, 2 до 18 л/мин.

	17
	Клапан сброса избыточного давления
	наличие

	18
	Клапан безопасности
	Разрешает пациенту дышать воздухом помещения при неисправности

	19
	Пиковый поток
	0 - 100 л/мин в режиме с контролем по объему, до 165 л/мин при вентиляции с контролем по давлению или в режиме AF

	20
	Экстренная подача О2
	не менее 35 л/мин

	21
	Контроль давления подачи газов
	Манометры на каждый газ

	22
	Абсорбер СО2:
	наличие

	
	Емкость
	 не менее 1,5 л

	
	Канистры для извести
	автоклавируемые многоразовые емкости

	
	Выбор ручной/аппаратной вентиляции
	наличие

	
	Обход абсорбера (Bypass)
	наличие

	23
	Мобильная тележка
	 

	 
	Стальная или алюминевая, с покрытием
	наличие

	
	Выдвижной ящик
	наличие

	
	Выдвижная письменная доска анестезиолога
	наличие

	
	Полка для монитора и возможность крепления дополнительного монитора на кронштейне
	наличие

	
	Антистатические колеса со стопорами
	наличие

	24
	Испаритель
	 

	24.1.
	Севофлюрановый, с термокомпенсацией
	наличие

	
	концентрация
	от 0% до 6%

	
	емкость
	не менее 350 мл.

	25
	Анестезиологический вентилятор
	 

	
	Тип, привод
	вентилятор с электроприводом поршневого типа с высокоточной доставкой заданного дыхательного объема (электронный контроль хода поршня).  

	
	уровень шума
	не более 46 дБ

	
	Автономное питание от встроенного аккумулятора 
	не менее 30 мин (до 90 мин)

	26
	Режимы и методы ИВЛ:
	 

	 
	IPPV (Volume-controlled)
	наличие

	
	PСV
	наличие

	
	SIMV/PS
	наличие

	
	PSV
	наличие

	
	Spont
	наличие

	
	ручная
	наличие

	27
	Графический дисплей
	Плоский, цветной интегрированный в основной аппарат с управлением на русском языке. Размер по диагонали 12 дюймов, разрешение 600х800 точек

	28
	Параметры вентиляции
	 

	
	Дыхательный объем
	5-1400 мл

	
	Частота дыханий
	от 3 до 100/мин

	
	PEEP
	0,0-20 см Н2О. 

	
	I/E соотношение
	от 1:3 до 5:1

	
	Время вдоха
	от 0,2 до 6,7 сек

	
	Чувствительность потокового триггера
	0,3 - 15 л/мин (или выключен)

	
	Время нарастания давления в режимах с контролем по давлению и AF
	0 - 2 сек

	
	Поддержка давлением
	0 - 50 см Н2О. 

	
	Предел давления на вдохе
	от 10 до 70 см Н2О. 

	
	Инспираторная пауза (Тпл:Твд)
	0-60%

	29
	Мониторируемые показатели
	 

	
	Выдыхаемый ДО
	наличие

	
	Выдыхаемый МО
	наличие

	
	Измерение объемов производится с помощью 2-х термоанемометрических датчиков потока, расположенных на линии вдоха и выдоха.
	наличие

	
	%O2 на вдохе и выдохе
	наличие

	
	%O2 на выдохе
	наличие

	
	Парамагнитный датчик кислорода (замена раз в 8 лет)
	наличие

	
	et CO2  (концентрация углекислого газа на выдохе)
	наличие

	
	Индикация концентрации закиси азота на вдохе и на выдохе.
	наличие

	
	автоматическая идентификация и индикация концентрации одновременно до 2-х ингаляционных анестетиков 
	наличие

	
	Расчет значений МАК, использование возрастного коэффициента 
	наличие

	
	Информация о расходе ингаляционных летучих анестетиков
	наличие

	
	Эконометр расхода свежего газа
	наличие

	
	Пиковое давление
	наличие

	
	Среднее давление
	наличие

	
	PEEP
	наличие

	
	ЧДД
	наличие

	30
	Графический мониторинг
	 

	
	Возможность  одновременного отображения на экране не менее трех графиков в режиме реального времени. 
	наличие

	
	Возможность конфигурации экрана пользователем
	наличие

	
	Регулируемая яркость монитора
	наличие

	
	Файловая структура экранов монитора
	наличие

	
	Запись и сохранение измеренных значений, графические тренды, выводимые на экран
	наличие

	
	Давление в дыхательных путях
	наличие

	
	График потока
	наличие

	
	Капнограмма
	наличие

	 
	Петли (давление-объем, объем-поток)
	наличие

	31
	Регулируемые тревоги
	 

	
	Потеря питания
	наличие

	
	Полностью автоматизированный процесс самопроверки после включения аппарата
	наличие

	
	Полностью автоматизированный тест на компляйнс системы и утечку самопроверки после включения аппарата
	наличие

	
	Специальный алгоритм функционирования тревог в условиях искусственного коровообращения
	наличие

	
	Неисправность вентилятора
	наличие

	
	Низкое давление подачи газов
	наличие

	
	Неприемлимые настройки
	наличие

	
	Высокое давление
	наличие

	
	Низкое давление 
	наличие

	
	Тревога дыхательного цикла
	наличие

	
	Нет питания
	наличие

	
	Слабый заряд батарей
	наличие

	
	АПНОЭ пациента
	наличие

	
	Нет зарядки батарей
	наличие

	
	Высокий МО
	1-25 л/мин

	
	Низкий МО
	1-25 л/мин

	
	Высокий %О2
	21-100%

	
	Низкий %О2
	21-100%

	
	Высокий %CО2
	наличие

	
	Низкий %CО2
	наличие

	
	Высокая температура в дыхательной смеси
	наличие

	
	Концентрация анестетика во вдыхаемом газе не достигает нижней границы тревоги (в течение двух вдохов)
	наличие

	
	Превышение концентрации анестетика во вдыхаемом газе установленного уровня тревоги (в течение двух вдохов)
	наличие

	
	Превышение концентрации анестетика в выдыхаемом газе (более 2 МАС)
	наличие

	
	Превышение концентрации N2O во вдыхаемом газе установленного уровня тревоги (в течение двух вдохов)
	наличие

	
	При недостаточной подаче свежих газов
	наличие

	32
	Комплектация
	 

	 
	Основной аппарат - напольная версия
	1 шт

	 
	Компактная дыхательная система
	1 шт

	 
	Отсос бронхиальный эжекторный с креплением на аппарат, в комплекте
	1 шт

	 
	Кронштейн шарнирный для фиксации дыхательных шлангов, кабелей и датчиков
	1 шт

	 
	Лампа галогеновая рабочего освещения с креплением
	1 шт

	 
	Испаритель севофлюрана
	1 шт

	 
	Набор многоразовых силиконовых дыхательных шлангов для взрослых
	1 шт

	 
	Шланг подачи сжатого кислорода (О2), 5м
	1 шт

	 
	Шланг подачи сжатого воздуха (AIR), 5м
	1 шт

	 
	Шланг подачи сжатой закиси азота воздуха (N2O), 5м
	1 шт

	 
	Маска анестезиологическая многоразовая, размер 2
	1 шт

	 
	Маска анестезиологическая многоразовая, размер 3
	1 шт

	 
	Тест-легкое
	1 шт

	 
	Натронная известь, канистра 5л
	1 шт

	 
	Фильтр бактериальный, автоклавируемый
	5 шт

	 
	Фильтр бактериальныйдыхательный одноразовый
	50 шт.

	 
	Влагоотделительная ловушка газоанализатора, комплект из 12 шт.         (на 1 год работы). Рекомендованный период эксплуатации ловушки – 1 месяц.
	1 комплект

	 
	Датчик потока
	10 шт.

	33
	Сертификация и регистрация
	 

	 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	наличие

	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверенное производителем
	наличие

	 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ заверенный производителем
	наличие

	 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	наличие

	 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	наличие

	34
	Гарантийный период
	12 месяцев


Прямой офтальмоскоп

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

 

 

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие

	1.4
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Асферическая оптика
	Наличие

	2.2
	Выделение корнеального рефлекса и рефлекса радужки
	Наличие

	2.3
	Полный обзор даже при узком зрачке
	Наличие

	2.4
	Ксеноново-галогеновая лампа
	Наличие

	2.5
	Яркий, белый свет
	Наличие

	2.6
	Многослойное покрытие обзорного окна для избежания попадания случайных лучей
	Наличие

	2.7
	Оптика должна быть вмонтирована в металлическую раму
	Наличие

	2.8
	Пыленепроницаемый корпус
	Наличие

	2.9
	Эргономичная форма, комфортная при использовании в любой позиции
	Наличие

	2.10
	Мягкий орбитальный упор
	Наличие

	2.11
	6 апертур (щель, полусфера, маленький зрачок, большой зрачок, фиксирующая звездочка, голубой кобальтовый фильтр) 
	Наличие

	2.12
	Комбинация всех апертур со свободным от красного фильтром (зеленым)
	Наличие

	2.13
	Диоптрии – 30D до + 40D
	Наличие

	2.14
	Аккумуляторная рукоятка со штеккерным подзарядным устройством
	Наличие

	2.15
	Лампочка 3,5В
	Наличие


Компьютерный периметр

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

 

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие

	1.4
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Назначение: выявление патологии полей зрения при заболеваниях сетчатки (в т.ч. при диабетической ретинопатии), глаукоме (в т.ч. на начальной стадии), патологии зрительного нерва
	Да

	2.2
	Конструктивное исполнение
	Закрытая полусфера

	2.3
	Радиус полусферы 
	300 мм.

	2.4
	Исследуемое поле, не менее
	От -50º (с назальной стороны) до 80º (с темпоральной стороны)

	2.5
	Общее количество объектов (стимулов), не менее
	192 шт.

	2.6
	Диапазон времени исследования, не хуже
	От 2 до 10 мин.

	2.7
	Яркость стимула в диапазоне не менее
	0,03-1000 asb

	2.8
	Размер стимула, как минимум
	Гольдман III

	2.9
	Фоновое освещение
	10 asb

	2.10
	Длительность стимулов, диапазон как минимум
	От 0,1 до 9 сек.

	2.11
	Контроль фиксации взгляда
	Наличие

	2.12
	Держатель линзы
	Наличие

	2.13
	Система слежения за глазом
	Наличие

	2.14
	Контроль фиксации по Heiji-Krakau
	Наличие

	2.15
	Автоматическое определение диаметра зрачка
	Наличие

	2.10
	Программы исследования:
	Наличие

	 
	- Тотальная периметрия.
	Наличие

	 
	- Центральное поле зрения 22/30 град
	Наличие

	 
	- Периферическое поле зрения30/50 град
	Наличие

	 
	- Расширенная программа 22/30 град
	 

	 
	- Макула 10 град
	Наличие

	 
	- Глаукома 20/50 град
	Наличие

	 
	- Водительский тест 50/80 град
	Наличие

	 
	- Создание индивидуальных программ пользователя
	Наличие

	2.11
	- Русифицированный интерфейс
	Наличие

	2.12
	Стол электроподъемный
	Наличие

	2.13
	ЖК монитор (не менее 17")
	Наличие


Автокераторефрактометр

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Выбор режима измерения
	автоматический, ручной

	2.2
	Встроенная система контроля за миганием глаза
	Наличие

	2.3
	Настройка измерительной головки с помощью трэкбола или джойстика
	Наличие

	2.4
	Электромеханическая регулировка высоты подбородника
	Наличие

	2.5.
	Рефрактометрия:
	 

	2.5.1
	Сфера, в диапазоне не менее от -25 до +22 дптр (при вертексном расстоянии = 12 мм), шаг: 0,01/0,12 /0,25 дптр
	Наличие

	2.5.2
	Цилиндр, в диапазоне не менее 0 +/- 10 дптр, шаг: 0,01/0,12 /0,25 дптр
	Наличие

	2.5.3
	Межзрачковое расстояние, в диапазоне не менее от 50 до 86 мм (шаг 1 мм) 
	Наличие

	2.5.4
	Вертексное расстояние 0/12/13,5/14,0/15,5/16,0 мм
	Наличие

	2.5.5
	Минимальный размер зрачка не более 2,2 мм
	Наличие

	2.6.
	Кератометрия:
	 

	2.6.1
	Радиус кривизны, в диапазоне не менее от 5 до 11 мм (шаг 0,01 мм)
	Наличие

	2.6.2
	Сила роговицы, в диапазоне не менее от 30,68 до 67,5 дптр (когда эквивалентный рефрактивный индекс роговицы равен 1,3375)
	Наличие

	2.6.3
	Ось, в диапазоне не менее от 1о до 180 шаг 1о
	Наличие

	2.6.4
	Диаметр роговицы, в диапазоне не менее от 1,0 до 14,00 (шаг 0,1 мм)
	Наличие

	2.7
	Память не менее
	3 измерений по каждому глазу

	2.8
	Встроенный принтер: термальный линейный
	наличие

	2.9
	цветной сенсорный ЖК-монитор не менее 5,7"
	наличие

	2.10
	Стол электроподъемный
	Наличие


Бесконтактный тонометр

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Выбор режима измерения:
	 

	 
	автоматический
	Наличие

	 
	ручной
	Наличие

	2.2
	Настройка измерительной головки с помощью трэкбола или джойстика
	Наличие

	2.3
	Система безопасности, предотвращающая нанесения травмы пациенту вследствие случайного резкого движения головки прибора по направлению к лицу пациента
	Наличие

	2.4
	Встроенная система контроля за миганием глаза, при обнаружении которого измерение не производится
	Наличие

	2.5
	Подбородник
	Наличие

	2.6
	Электромеханическая регулировка высоты подбородника
	Наличие

	2.7
	Перемещение подбородника в диапазоне не менее 70 мм
	Наличие

	2.8
	Цветной дисплей
	Диагональ не менее 5,7''

	2.9
	Тип тонометра 
	Бесконтактный

	2.10
	Диапазон измерений
	от 0 до 60 мм (переключение 30/60 автоматическое)

	2.11
	Шаг измерения
	1 мм

	2.12
	Рабочее расстояние
	около 11 мм от окуляра

	2.13
	Зона осмотра
	приблизительно 15х9 мм

	2.14
	Параметры регулировки перемещений джойтика, не менее
	 

	 
	- Вперед/назад
	40 мм

	 
	- Вправо/влево
	88 мм

	 
	- Вверх/вниз
	45 мм

	2.15
	Память
	не менее 3 измерений

	2.16
	Принтер
	термальный линейный

	2.17
	Вывод данных
	RS232C

	2.18
	Стол электроподъемный
	Наличие


Рефракционный набор

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Набор из менисковых линз
	Наличие

	2.2
	Общее количество линз
	не менее 236 шт.

	2.3
	Состав набора:
	 

	2.3.1
	Сферические линзы
	не менее 140 шт.

	2.3.2
	Цилиндрические линзы
	не менее 76 шт.

	2.3.3
	Призматические линзы
	не менее 10 шт.

	2.3.4
	Дополнительные линзы
	Цилиндр Мэддокса, Кросс-цилиндр (2 шт.), Точечное отверстие, Экран (окклюдер), Щелевая диафрагма, Красный фильтр, Зеленый фильтр, Простое стекло, Матовое стекло

	2.4
	Универсальная оправа металлическая, с возможностью установки не менее 3 линз на каждом глазу, регулировкой межзрачкового расстояния до 80мм, регулировкой наклона дужек и высоты носового упора
	Наличие


Стол для офтальмологических приборов

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие

	1.3
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	3.1
	Электрическая регулировка высоты
	Наличие

	3.2
	Столешница
	460Х620 мм

	3.3
	Расположение несущей колонны
	со смещением вправо

	3.4
	Высота стола
	Мин. 645 мм

	 
	 
	Max. 895 мм

	3.5
	Максимальная нагрузка не менее
	70 кг

	3.6
	Вес не более 
	26 кг


Приложение № 2
Проект договора
ДОГОВОР  № 

г. Новосибирск















"    " октября 2010 г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________ , с одной стороны и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Бойчука Богдана Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – медицинское оборудование (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложении №1),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не предусмотрен.
1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г., заключенного между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик по контракту) и ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий» (Заказчик по контракту).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем Товара будет пониматься  ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до 15 декабря 2010 года. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации).
В случае, если перечисленные документы находятся внутри упаковок, передача документов осуществляется при вскрытии упаковок перед началом монтажа.  
2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара, находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Непосредственно после подписания акта ввода Товара в эксплуатацию Поставщик обязуется приступить к обучению персонала Конечного пользователя правилам эксплуатации Товара.

2.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю вознаграждение (компенсацию Генподрядчику) в размере 2% от суммы настоящего Договора, что составляет   _____(________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (_____________________) рубля __ копеек за подготовку помещения для принятия Товара, подготовку помещений под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию, обеспечение и эксплуатацию внутренних технологических сетей на период монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, проверку работоспособности и качества Товара на соответствие обязательным требованиям законодательства РФ.

2.6. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а также работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости товара Продавцу в течение в течение 14 банковских дней со дня подписания Договора и 80% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 14 банковских дней со дня поставки товара на склад Покупателя.
В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.
3.4. Вознаграждение (компенсация Генподрядчику) удерживается Покупателем из сумм, подлежащих оплате Поставщику за поставленный товар, предъявленный к оплате. 
Счет-фактура на вознаграждение Покупателя выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения.   

4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.
Вскрытие упаковки Товара, приемка Товара по комплектности и качеству, а также приемка документов, сопровождающих Товар (п.2.2 договора), осуществляются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 15 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Товар считается принятым Покупателем по качеству, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными надлежащим образом, после ввода поставленного Товара в эксплуатацию у Конечного пользователя и подписания Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию.

Принимая во внимание установленные настоящим договором обязательства Поставщика по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Поставщик отвечает за сохранность Товара во время производства работ по установке, монтажу, пуско-наладке и введению Товара в эксплуатацию до момента подписания соответствующего акта ввода Товара в эксплуатацию.

4.6. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

4.7. Поставщик в момент передачи Товара обязан в письменной форме сообщить Покупателю об условиях хранения Товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам, а также его транспортировку в условиях, обеспечивающих полную сохранность эксплуатационных качеств Товара. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2010 г.

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара срок гарантии на Товар, предоставленный вместо дефектного, устанавливается равным остаточному сроку гарантии на замененный товар.

Срок гарантии продляется только в предусмотренных производителем Товара случаях.

В течение гарантийного срока Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если такие недостатки возникли вследствие:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара после его передачи Поставщиком Покупателю.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя после истечения гарантийного срока, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии акта экспертизы независимых экспертов, подписанного с представителями Поставщика.

5.4. Товар с недостатками будет возвращен Поставщику за его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

5.5. Требования, связанные с недостатками Товара, постановленного по настоящему договору, могут быть предъявлены Поставщику Конечным пользователем, в том же порядке, что и Покупателем.

5.6 Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что  Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании.

5.7. Поставщик гарантирует:

5.7.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки.

5.7.2. Надлежащее качество работ по установке, монтажу, пуско-наладке и вводу Товара в эксплуатацию.

5.7.3. Наличие на рынке Российской Федерации запасных частей и расходных материалов, необходимых для надлежащей эксплуатации Товара в течение нормативного срока службы.

5.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное и сервисное обслуживание поставленного Товара.

Поставщик гарантирует, что на территории Российской Федерации организовано послегарантийное обслуживание Товара.

Поставщик гарантирует, что к Покупателю или Конечному пользователю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, связанных с использованием Товара Конечным пользователем. 

В случае предъявления к Покупателю или Конечному пользователю третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Покупателя или Конечного пользователя как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Покупателем или Конечным пользователем, по его письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, просрочки выполнения работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде Новосибирской области.

8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право обратиться с предложением к другой стороне об изменении или прекращении настоящего договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если Стороны не достигнут соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в соответствии со ст.451 Гражданского кодекса РФ. 

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «____________»


	Покупатель:

ЗАО «Беркут»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок 

тел./факс:(383) 332-70-54
р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале «Банка Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	_______________________
_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

_____________/Бойчук Б.В. /

м.п.


Спецификация (Приложение №1)

 к договору № ________

	№ п/п
	Наименование и технические  характеристики
	Тип, марка
	Завод-изготовитель
	Ед. изме-рения
	Кол-во
	Цена (руб)
	Сумма , НДС не предусмотрен

	
	
	
	
	шт
	
	
	

	                                                                                                   Итого:
	


          Итого на сумму _________ (_______________________) рублей __ копеек, без НДС.

 Поставщик:                                                                Покупатель:

           _______________/__________./
                   
______________/ Бойчук Б.В. /

                                          

              М.П.                                                                       М.П.
PAGE  
27

