Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» октябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку комплекса для измерения параметров микроизделий при воздействии электромагнитных факторов и разрядов статического электричества - измерительный приемник.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | «Комплекс для измерения параметров микроизделий при воздействии электромагнитных факторов и разрядов статического электричества - измерительный приемник…». |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 4 154 796,98 |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | 100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка оборудования в течение 60 дней со дня заключения договора. но не позднее 31.12.14 |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | 1. Поставка оборудования осуществляется силами (транспортом) и за счёт Поставщика по адресу г.Саров Южное шоссе 4. Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». На территории ЗАТО г.Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО г.Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счёт организовать доставку товара до склада Покупателя любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО г.Саров. |
| Требования к участникам закупки | 1. Должно быть обеспечено выполнение требований действующего законодательства к участникам размещения Заказа. 2. Поставщик должен удовлетворять следующим требованиям: - быть правомочным заключить договор; - обладать необходимыми лицензиями или свидетельством о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не являться организацией на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которой, приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. 3. На каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: технические паспорта, полный комплект технической документации на русском языке на оборудование, приборы и блоки, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон. 4. В течение 15 дней с даты заключения договора представить копию справки об исполнении Поставщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов. 5. Участник конкурса должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков. 6. Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора (Приложение №1) и ТЗ (Приложение №2) |

Техническое задание

на поставку «Комплекса для измерения параметров микроизделий при воздействии электромагнитных факторов и разрядов статического электричества - измерительный приемник…»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерительный приемник электромагнитных помех ROHDE&SCHWARZ ESR3 в составе: Опции: - R&S ESR3 1316.3003.03- измерительный приемник 9кГц-3.6кГц; - R&S FSV-B4 1310.9522.03-опорный генератор с повышенной стабильностью ; - R&S FSP-B9 1310.9545.02-следящий генератор; - R&S FSV-B22 1310.9600.02-предусилитель 20dB; - R&S ESR-B50 1316.3584.02-аппаратная опция для анализа сигналов во временной области и анализа спектра в реальном времени; - R&S ESR-K55 1316.3603.02-программная опция для анализа спектра в реальном времени; - сетевой шнур. | Компл. | 1 | 2 мес | 12 мес |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации приемника должны быть: - диапазон рабочих температур от 0°C до +50°C; - атмосферное давление 84-106,7 кПа (630-800) мм рт.ст..

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры

Требования к измерительному приемнику ROHDE&SCHWARZ ESR3 : Приемник применяется для измерения электромагнитного излучения в соответствии с промышленными стандартами, в том числе в стандарте АСР, регистрации зависимости помех от времени, с временем записи не менее двух часов, проведения сертификационных измерений в качестве самостоятельного прибора. Приемник должен соответствовать следующим техническим характеристикам: Требования к частотным характеристикам: 1) Диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц. 2) Разрешение по частоте 0.01 Гц. 3) Отображение частоты (режим приемника) числовое отображение. 4) Отображение частоты (режим анализатора) по маркеру или частотомеру. 5) Уровень фазовых шумов на несущей частоте 500 MГц, при отстройке от несущей, не более 10 кГц (- 106 (тип. -113) дБн/Гц), 1 МГц (- 120 (тип. -125) дБн/Гц), 10 МГц (тип. -145 дБн/Гц). 6) Сканирование до 10 поддиапазонов сканирования с различными параметрами. 7) Время измерения на одну частоту от 33 мкс до 100 с (выбирается). 8) Развертка (режим анализатора) во временном диапазоне, полоса обзора 0 Гц от 1 мкс до 16000 с, разрешение 125 нс. 9) Развертка (режим анализатора) в частотном диапазоне, полоса обзора ≥ 10 Гц от 2,5 мс до 16000 с. 10) Полоса разрешения фильтрация при развертке от 10 Гц до 3 МГц, с кратностью шага 1, 3, 11) ЭМП - фильтры (по уровню –6 дБ, импульсный диапазон) 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц. 12) Ширина видеополосы (режим анализатора) от 1 Гц до 10 МГц, с кратностью шага 1, 3, 10. 13) Фильтр БПФ, ширина полосы (по уровню –3 дБ, режим анализатора) от 1 Гц до 30 кГц, с кратностью шага 1, 3, 10. 14) Канальные фильтры (полосы пропускания) 100/200/300/500 Гц, 1/1, 5/2/2, 4/2, 7/3/3, 4/4/4, 5/5/6/8, 5/9/10/12, 5/14/15/16/18 (RRC) 24, 3 (RRC)/25/30/50/100/150/192/200/300/500 кГц, 1/1, 228/1, 28 (RRC)/1, 5/2/3/3, 84 (RRC)/4, 096 (RRC)/5 МГц. 15) Преселекция 11 фильтров преселекции. 16) Предусилитель (переключение между преселекцией и 1-м миксером) 20 дБ. Требования к уровням принимаемых сигналов: 1) Отображаемый уровень собственных шумов до 30 дБмВт. 2) Максимальный уровень входного сигнала ослабление ВЧ сигнала ≥ 10 дБ постоянное напряжение 0 В (связь по пост. току); 50 В (связь по перем. току). 3) Мощность ВЧ - сигнала 30 дБмВт. 4) Максимальное импульсное напряжение (10 мкс) 150 В. 5) Максимальная энергия импульса (20 мкс) 10 мВт*с. 6) Спектральная плотность импульсной последовательности 97 дБ (мкВ/МГц). 7) Интермодуляционные искажения Компрессия входного смесителя 1 дБ (f>200 МГц, ослабление ВЧ - сигнала 0 дБ, предусиление и преселекция откл.) 5 дБмВт (номинал). 8) Точка пересечения 3-го порядка (T.O.I., от 200 МГц до 3 ГГц, уровень 2 × минус 30 дБмВт, Δf>5 × ПЧ или ширина полосы разрешения или >10 кГц). 9) Без преселекции >5...10 дБмВт, тип. 10...15 дБмВт. 10) С преселекцией, без предусилителя >0...10 дБмВт, тип. 5...15 дБмВт. 11) С преселекцией и предусилением >-20...минус 10 дБмВт, тип. минус 15... минус 5 дБмВт. 12) Точка пересечения 2-го порядка (от 100 МГц до 3 ГГц) 13) Без преселекции тип. 35 дБмВт до 1,5 ГГц тип. 70 дБмВт свыше 1,5 ГГц. 14) С преселекцией, без предусилителя >50 дБмВт до 1,5 ГГц >70 дБмВт свыше 1,5 ГГц. 15) С преселекцией и предусилением >35 дБмВт до 1,5 ГГц >10 дБмВт свыше 1,5 ГГц. 16) Средний уровень собственных шумов (режим анализатора) ВЧ - ослабление 0 дБ, полоса разрешения = 10 Гц, видеполоса = 1 Гц, полоса обзора = 0 Гц, 20 усреднений, усреднение кривой, оконечная нагрузка 50 Ом, от 10 МГц до 1 ГГц. 17) Без преселекции (AC/DC-связь) < минус 142 дБмВт, тип. минус 145 дБмВт. 18) С преселекцией, без предусилителя < минус 142 дБмВт, тип. минус 145 дБмВт. 19) С преселекцией и предусилением < минус 152 дБмВт, тип. минус 155 дБмВт. 20) Средний уровень собственных шумов (режим приемника) Усредненное отображение, от 30) МГц до 1 ГГц, полоса = 120 кГц. 21) Без предусилителя <6 дБмкВ, тип. 3 дБмкВ. 22) С предусилителем < минус 4 дБмВт, тип. минус 7 дБмкВ. 23) Невосприимчивость к помехам зеркальная частота, IF > 70 дБ. 24) Избирательность по побочному каналу (f >1 МГц, без сигнала на входе, ВЧ - ослабление 0 дБ < минус 103 дБмВт. 25) Прочие помехи < минус 70 дБн. 26) Потери ВЧ Отображение уровня, напряженность 3 В/м, ВЧ - ослабление 0 дБ, окон. нагрузка 50 Ω, f ≠ f IF <10 дБмкВ (номинал). 27) Отображение уровня (режим приемника) Отображение уровня, цифровое В числовом виде, разрешение 0,01 дБ. 28) Отображение уровня, аналоговое В виде гистограммы, раздельно для каждого детектора. 29) Спектр, ось уровней ось уровней от 10 до 200 дБ с шагом 10 дБ. 30) Спектр, ось частот Выбирается пользователем, линейный или логарифмический масштаб. 31) Отображение уровня (режим анализатора) Отображение результатов измерения 501 х 400 пикселей (один график), макс. возможно отображение двух графиков с разл. настройками. 32) Логарифмическая шкала уровней 1 дБ, от 10 до 200 дБ с шагом 10 дБ. 33) Линейная шкала уровней 10% от опорного уровня на деление (10 делений). 34) Погрешность измерения уровня. Общая погрешность с выключенным преселектором/предусилителем: до 3 ГГц 0,5 дБ от 3 ГГц до 7 ГГц 1,5 дБ. 35) С включенным преселектором/предусилителем: до 3 ГГц 1 дБ от 3 ГГц до 7 ГГц 1,5 дБ. - Масса приемника без опций должна быть не более 12,4 кг; - Габариты: 412 мм × 197 мм × 417 мм; - Потребляемая мощность не более 120 Вт. Измерительный приемник должен: 1) соответствовать всем промышленным стандартам на электромагнитные помехи, таким как CISPR, EN, ETS, FCC, ANSI C63.4, VCCI и VDE. 2) содержать в своем составе пиковый (макс., мин.), квазипиковый, среднеквадратический, усредняющий по стандарту CISPR и усредняющий детекторы (до трех детекторов одновременно). 3) Отображать показания различных детекторов в виде линейчатой диаграммы с индикацией «удержания максимума». 4) обеспечивать взвешивание импульсов согласно CISPR 16-1-1 с квазипиковым детектором. 5) проводить анализ во временной области, например, для измерения кратковременных помех. 6) содержать полосовые фильтры для измерения электромагнитных помех с полосами CISPR: 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц. 7) содержать 11 фильтров предварительной селекции и встроенный предусилитель. 8) содержать ВЧ - вход с защитой от шумовых щелчков. 9) содержать индикатор перегрузки. 10) содержать встроенный демодулятор звуковой частоты. 11) содержать яркий цветной ЖК - экран с диагональю 21 см. Полный средний срок службы должен быть не менее 20 лет; Требования по надежности средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.; среднее время восстановление на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены – не более 0,25 ч.; средний срок сохраняемости в заводской упаковке в отапливаемом помещении должен быть не менее 6 лет. Требования к конструкции, монтажно-технические требования Уровень защиты должен быть IP2X. Требования к электропитанию Приемник должен быть работоспособен при следующих характеристиках электропитания: - Напряжение питания переменного тока от 100 до 240 В, - Напряжение питания постоянного тока 10-28 В; - Допустимое колебание номинального напряжения должно составлять ±10%, колебание номинальной частоты ±5%. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Класс точности приемника должен быть не хуже 2,5; Рекомендуемый интервал проверки (калибровки) должен быть не менее 1 года.

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Питание оборудования должно осуществляться от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой (50 ± 0,5) Гц.

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Для транспортировки или перевозки должна быть оригинальная упаковка. Чтобы не повредить устройство должны быть две защитные крышки для передней и задней панели прибора. Приемник должен транспортироваться в укладке. Приемник должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий: - температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °C; - относительная влажность до 90 % при температуре плюс 25 °C. Приемник должен транспортироваться всеми видами транспорта в укладке при условии защиты от прямого воздействия осадков.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

1.При поставке оборудования согласно перечню: при поступлении товара на склад Заказчика Заказчиком проводится входной контроль, в ходе которого проверяется комплектность поставленного оборудования и его соответствие спецификации, являющейся приложением к договору поставки, проводится внешний осмотр поставленного оборудования. По результатам входного контроля подписывается акт приема-передачи. 2.Все поставляемое оборудование должно иметь паспорта и руководства пользователя на русском языке, предусмотренные производителем. Все контрольно-измерительное оборудование должно быть внесено в госреестр РФ как средство измерения - иметь сертификат об утверждении типа средств измерения, быть поверенным - иметь свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки установленного образца, сертификаты соответствия (или заверенные копии).

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета- фактуры, товарные накладные 2. Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе: - Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой). - Паспорт завода изготовителя (с поставкой). - Сертификат об утверждении типа средств измерения (в составе котировочной заявки). Свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки (с поставкой)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

- Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 94 для средств измерения группы 1, кроме транспортирования воздушным и морским транспортом и транспортирования в районы с тропическим климатом.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Приемник должен храниться в течение 12 месяцев, и также должен допускать длительное хранение до 15 лет. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. Приемник должен храниться в упакованном виде в следующих условиях: - температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °C; - относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 25 °C; - среднегодовая влажность окружающего воздуха 70 % при температуре окружающего воздуха 27 °C; - предельное верхнее значение влажности окружающего воздуха 98 % при температуре окружающего воздуха 35 °C.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Срок гарантии на поставляемое оборудование должен быть не менее срока гарантии предоставленных производителем оборудования (официальными поставщиками, уполномоченными производителем) на территории РФ. Ремонт и сервисное обслуживание оборудования должен выполняться в официальных сервисных центрах производителя оборудования. Устранение дефектов/недостатков оборудования во время гарантийного периода в срок не более 30 дней с даты обнаружения дефекта. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно заменяет или ремонтирует прибор, если он за этот срок выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных норм.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться: - модульным принципом конструкции; - использованием стандартных комплектующих и составных частей; - возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Закупаемое оборудование должно быть зарегистрировано в Госреестре средств измерений Госстандарта России.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз её на территорию РФ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. В КД должны быть указаны места и способы маркировки в соответствии с требованиями ГОСТ В 23370–78, и ГОСТ 19433–88, а также другой нормативно–технической документации, действующей на предприятии.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка оборудования в течение 60 дней со дня заключения договора.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет