PAGE  
2

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение
«Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»


	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку автоклавной системы (автоклава) для проведения испытаний при высоком давлении (HP) и высокой температуре (HT)
от «7» октября 2011 года № 111007/0552/020

Настоящее извещение является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме и должно рассматриваться вместе с ним. 
Заказчик/организатор конкурса: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ОАО НПО «ЦНИИТМАШ») сообщает, что в Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию были внесены следующие изменения:
1. Пункты №№ 11-13 Извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме от «7» октября 2011 года № 111007/0552/020 изложить в следующей редакции:
11. Место, дата и время приема заявок: электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru  (ЭТП АКД) в автоматическом режиме с момента опубликования извещения о проведении конкурса на официальном сайте закупок до «15» ноября  2011 года 12-00 (время московское).

12. Дата и время продления срока подачи заявок: 12-00 (время московское)
«15» ноября 2011 года.

13. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: ЭТП АКД в автоматическом режиме «15» ноября  2011 года 12-00 (время московское).

2. Раздел 7 Информационная карта конкурса.

	№ пункта в конкурсной документации
	Редакция конкурсной документации до внесения изменений
	Редакция конкурсной документации после внесения изменений

	Раздел 7 Информационная карта конкурса

	п. 22 
	http://www.a-k-d.ru.

До 12-00 «08» ноября  2011 года (время московское)
	http://www.a-k-d.ru.

До 12-00 «15» ноября  2011 года (время московское)

	п. 23
	Электронная площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru (в автоматическом режиме). Заявки на участие в конкурсе подаются с момента опубликования извещения о проведении конкурса до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Дата открытия доступа:

«08» ноября 2011 года 12-00 (время московское)
	Электронная площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru (в автоматическом режиме). Заявки на участие в конкурсе подаются с момента опубликования извещения о проведении конкурса до открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Дата открытия доступа:

«15» ноября 2011 года 12-00 (время московское)


3. Раздел 6 Проект договора поставки дополнить приложением 1 следующего содержания:
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на поставляемое Оборудование

	Наименование
	Количество


	Цена, руб.


	Сумма, руб.



	Автоклавная система для проведения коррозионных и механических (коррозионно-усталостных) испытаний в паро-водяной среде при высокой температуре и  высоком давлении, снабженная системой измерения падения потенциала постоянного тока (DCPD), Основные составляющие данной системы:

Нагружающее устройство, представляющее собой сервогидравлическую испытательную машину фирмы «Инстрон» модели 8801:

• силовая рама 2-х колонной конструкции с гидравлическим насосом и сервоклапанами;

• максимальное нагружающее усилие ± 100 кН; 

• максимальный ход подвижного захвата 150мм (± 75 мм),

• частота изменения циклической нагрузки: 0….≥30 Гц

• динамометр для регистрации циклической нагрузки в диапазоне ± 100 кН;

• погрешность измерения нагрузки, не более 0,2% полной шкалы нагрузки; 

• абсолютная погрешность измерения перемещения подвижного захвата в рабочем диапазоне, не более  0,01 мм,

• приспособление (экстензометр) для измерения удлинения рабочей части образцов в процессе механических испытаний внутри автоклава,

• набор инструментов для работы и уходом за машиной.

 Сосуд (автоклав) производства фирмы CORTEST INC. для проведения механичес-ких испытаний в коррозионной (паро-водяной) среде при высокой температуре и высоком давлении, изготовленный из сплава Inconel 718 сплошной поковки без сварных швов и вставок, расположенный в рабочей зоне (встроен в рабочую зону) испытательной машины со следующими характеристиками, конструктивными особенностями и документацией:

- внутренний диаметр – 3,5 дюйма,

- внутренний объем – 3 литра

- при проведении испытаний до 600 ОС максимально допустимое давление в автоклаве 50 МПа,

- при проведении испытаний в диапазоне температур 600 и 650 ОС максимально допустимое давление в автоклаве 30 МПа,

- крепление крышки - болтовое с уплотнительным кольцом из сплава  Inconel,

- порты высокого давления (отверстия для подключения) в крышке 1/4″ - 4 шт., для предохранительного разрывного диска – 1 шт., заглушенные – 3 шт.,  

- порты высокого давления (заглушенные) 1/4″ в крышке сосуда для фитингов – 2 шт.,

- порты высокого давления 1/4″ в дне сосуда для клапанной панели, термопары и датчика давления – 5 шт.,

- предохранительный разрывной диск: материал крепления и материал диска – Inconel,

- клапанная панель для входа/выхода газа и дренажа,

- датчик давления со светодиодным дисплеем,

- нагревательный пояс с изоляционным кожухом

- плавкий предохранитель,

- термопара раствора,

- термопара нагревательного элемента,

- расширение программного обеспечения для контроля нагрева и давления в сосуде,

- нагрузочное приспособление внутри автоклава из сплава Inconel-718,

- захваты, обеспечивающие проведение механических испытаний компактного образца СТ-0,5, 

- захваты, обеспечивающие проведение механических испытаний плоских и цилиндрических образцов,         

- набор инструментов для работы и уходом за сосудом,

- сертификат заводской опрессовки в соответствии со стандартом ASME секция VIII, раздел 1).
Система управления испытательной машины (контроллер фирмы «Инстрон») с DCPD модулем фирмы «Cortest».

Состав и программное обеспечение:

- панель управления, вмонтированная в стойку, 

- плоский монитор с диагональю не менее 21″, USB мышь и клавиатура,

- персональный компьютер, с установленной операционной системой Windows,

- программное и аппаратное обеспечение фирмы Cortest для измерения размера трещины в компактном образце методом DCPD,

- универсальный пакет для проведения и обработки результатов механических испытаний материалов Instron Bluehill 2,

- универсальный пакет WaveMatrix для проведения динамических и квазистатических испытаний,

- программное обеспечение для проведения испытаний и обработки результатов испытаний на усталость – малоцикловую усталость,

- универсальный пакет для проведения испытаний на механику разрушения,

- программное обеспечение для проведения испытаний при случайном механическом нагружении Random software (включая программу спектрального нагружения FALSTAFF).

Устройство, обеспечивающее проведение механических (коррозионно-усталостных) испытаний при нагрузке свыше 50 кН (до 100 кН включительно).
 Комплект запасных частей из сплава Инконель марки I-718 для 3-х литровых сосудов:

- болты крышки – 4 шт.,

- уплотнительное кольцо крышки – 2 шт.,

- термопарам раствора – 2 шт.,

- термопара нагревательного элемента – 2 шт.,

- предохранительный разрывной диск – 4 шт.,

- муфта порта – 10 шт.,

- упорная гайка порта – 10 шт.,

- заглушка порта – 5 шт.,

- плавкий предохранитель блока управления - 4 шт.,

- уплотнение тяговой штанги – 12 шт.,

- уплотнительная втулка электрического ввода – 12 комплектов,

- клапан 1/4″ из материала Inconel – 1 шт.

- трубка 1/4″ х 0,65″ из материала Inconel  , длиной 2 м – 4 шт.
	1


	
	

	Всего по спецификации, руб.
	

	
	в т.ч. НДС 18%  __руб.
	

	Итого: ___________________________________________________________________________.

Покупатель
Поставщик 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»

_______________________

м.п.

_______________________

м.п.




