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на оборудование, приобретаемое в 2015 г.
1. Наименование лота: Поставка климатической камеры холода - тепла.
2. Технические характеристики оборудования:
	№

п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок

гарантии
	Кол.
шт.

	1
	Климатическая  камеры холода- тепла  (КХТ)

	- Диапазон температуры, 0С          - 70….+80
- Полезный объём, м3                                   1 

- Внутренние размеры КХТ, (В х Ш х Г), мм 

  не менее 950х1000х1000

- Точность поддержания температуры   ±1 0С

- Равномерность температуры                 ±2 0С
- Погрешность контроля заданной темпера
   туры                                                      ±0,1 0С

- Скорость нагрева             0,5…2,5 0С  в мин.

- Скорость охлаждения       1,0…3,0 0С  в мин

- Размер смотрового окна – 600х400 мм.

                                   
	12 мес.
с момента

пуска в эксплуатацию.
	


3. Комплект поставки для холодильной установки:
- фреон R 404 A – баллон 15 кг.

- фреон R 23 – баллон 12 кг.

4. Технический паспорт – 1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию – 1 шт.

6. Пакет документов первичной аттестации: аттестат, программа первичной аттестации, методика  периодической аттестации.  (Проведение первичной аттестации выполнять организацией, аккредитованной ФГКУ «ГНМЦ» МО РФ).                                   

7.Условия поставки:

    В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы 
   на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, 

   налогов и других обязательных платежей, выполнение пуско-наладочных работ и 

   первичной аттестации.                                                                       

8. Требования к упаковке оборудования
    Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,
    обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна 
    обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с
     учётом перегрузок и длительного хранения (до 40 (сорока) дней). (Деревянный ящик)
9. Прочие условия

    Поставленное оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных 
    образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
    Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и 
    функциональную совместимость. 
    Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия, декларацию соответствия таможенного союза. Завод изготовитель оборудования должен иметь сертификат качества менеджмента ISO 9001-2011. Поставщик обязуется подтвердить происхождение оборудования. При необходимости заказчик имеет право посетить действующие производство  завода изготовителя, как перед заключением контракта так и на любом этапе изготовления оборудования.
    Участие в данном тендере должно быть подтверждено официальным письмом от завода-изготовителя оборудования, в котором должен быть указан дилер, имеющий право участия в тендере.
10. Место поставки и условия допуска

Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3. тел./факс    2713277

Шефмонтажные и пуско-наладочные работы, в том числе обучение оператора, должны входить в цену и  выполняться специалистами Поставщика
11. Срок поставки товара – не более 70 рабочих дней с момента оплаты аванса Заказчиком. 
Главный технолог                                                                                                С.А. Семиков

В.М.Пургин

т/факс (383) 274 46 77

сот. 913 748 31 03

e-mail   semikovsa@posever.ru
              info@posever.ru
