ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на оборудование, приобретаемое по проекту:
«Техническое перевооружение базы…»

1.  Наименование лота:  Комплект радиометрического оборудования: установка для измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ и Установка для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б, НПП «Доза»
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование, товарный знак, модель
	Технические характеристики
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних
границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Кол-во

	
	Комплект радиометрического оборудования, в составе:
	12 месяцев
	1 комплект

	1
	Установка для измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей 

УДА-1АБ, НПП «Доза»  (или эквивалент)
	Установка предназначена для:

-    непрерывных     измерений     объёмной     активности     радиоактивных     аэрозолей, обусловленной техногенными альфа- и бета-излучающими нуклидами;

-    индикации   эквивалентной   равновесной   объёмной   активности 222Rn в   воздухе помещений.

Установка  применяется  для  контроля  аэрозольных  выбросов  на  объектах  атомной энергетики и промышленности, на судах с ядерными энергетическими установками.

Установка  имеет  возможность  передачи  данных  в  информационные  каналы  связи  и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов Ethernet  IEEE  802.3  (протокол обмена TCP/IP) или  RS-485 (протокол обмена ModBus),  RS-232  и  может  работать  как  в  автономном  режиме,  так  и  в  составе  систем, комплексов и установок радиационного контроля.

Установка  способна работать  с  насосным  блоком  типа  БН-01 ФВКМ.064424.002 или другим   устройством  внешнего  пробоотбора,  а   также  сохранять  работоспособность  при совместной работе с установкой для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б ФВКМ.412123.001 с общим насосным блоком БН-01.

Установка способна управлять исполнительными механизмами (насосами, клапанами и т.д.) коммутируя напряжение 220 В, 50 Гц.

Установка может размещаться стационарно или служить в качестве переносного средства измерения.

1 Технические характеристики

1.1 Энергетический диапазон регистрации альфа-излучения…. от 3000 до 9000 кэВ.

1.2 Энергетический диапазон регистрации бета-излучения…. от 50 до 3000 кэВ.

1.3 Диапазон измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными:

– альфа-излучающими нуклидами………………………………от 1,0 (
[image: image1.wmf]2

10

-

 до 2(
[image: image2.wmf]5

10

Бк/
[image: image3.wmf]3

м

;

– бета -излучающими нуклидами………………………………от 1,0 (
[image: image4.wmf]1

10

-

 до 1,0 (
[image: image5.wmf]6

10

Бк/
[image: image6.wmf]3

м

.

1.4 Диапазон ЭРОА 
[image: image7.wmf]Rn

222

……………………………………….1,0  до 2(
[image: image8.wmf]5

10

Бк/
[image: image9.wmf]3

м

.

1.5 Коэффициент чувствительности для частиц регистрируемых энергий:

– альфа-излучение по 
[image: image10.wmf]Pu

239

……………………………………..не менее 0,02;

– бета-излучения 
[image: image11.wmf]Y

Sr

90

90

-

……………………………………… не менее 0,01.

1.6 Пределы допустимой основной относительной погрешности измерений:

1) объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами:

– в диапазоне измерений от 1,0 (
[image: image12.wmf]2

10

-

 до 1,0 Бк………………………(50%;

– в диапазоне измерений от 1,0  до 2(
[image: image13.wmf]5

10

Бк ………………………….(20%;

2) объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными бета-излучающими нуклидами:

– в диапазоне измерений от 1,0 (
[image: image14.wmf]1

10

-

 до 10 Бк/
[image: image15.wmf]3

м

.………………………(50%;

– в диапазоне измерений от 1,0  до 1(
[image: image16.wmf]6

10

Бк /
[image: image17.wmf]3

м

………………………….(20%;

1.7 Собственный фон установки не превышает:

– альфа-излучение……………………………………..1,0 (
[image: image18.wmf]2

10

-

 Бк /
[image: image19.wmf]3

м

;

– бета-излучения……………………………………… 1,0 (
[image: image20.wmf]1

10

-

 Бк/
[image: image21.wmf]3

м

.

1.8 Время установления рабочего режима

при постоянных внешних условиях ..………………………………..…………...…..… 10 мин.
1.9 Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы ……...…….................. ±15 %.
1.10 Объёмный расход прокачанного через фильтр воздуха .………………от 20 до 60 л/мин.

1.11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений

объёмного расхода прокачанного через фильтр воздуха ..……...……………….…….. 10 %.

1.12 Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока

напряжением 220-33+22 В, частотой 50+2,5-2,5 Гц.

1.13 Мощность, потребляемая установкой ...……….…..…………………….....….... 50 ВА.

1.13.1 Мощность, потребляемая установкой с дополнительным устройством ….. 300 ВА.

1.14 Коммутируемая установкой мощность ............…..……..…..………..….….…. 225 ВА.

1.15 Номинальное значение тока, потребляемого установкой ...........................….. 100 мА.

1.16 Пиковый ток управления внешними устройствами ...……….….………….….. до 4 А.

1.17 Установка обеспечивает:

-    возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование;

-    выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост;

-    замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении пороговой уставки;

-    управление внешними исполнительными устройствами, подавая напряжение 220 В,

50 Гц на разъем «К НАСОСУ».

1.18  Рабочие условия эксплуатации:

-    диапазон температур ..……………………………………..…. от минус 10 до плюс 50 °С;

-    предельное значение относительной влажности ...………...……………98 % при +35 °С;

-    атмосферное давление в диапазоне …………………...……..……... от 84,0 до 106,7 кПа;

-    содержание в воздухе коррозионно-активных агентов

соответствует типам атмосферы ..……………………………….…………..………… I, II, III.

1.19  Пределы    допускаемой    дополнительной    погрешности    измерений    объёмной активности радиоактивных аэрозолей:

-    при  отклонении  температуры  окружающего  воздуха  от  нормальных  условий  до предельных рабочих значений ……………………………………………………………. ±10 %;

-    при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35 °С …….……. ±10 %.
1.20 В комплекте с установкой поставляются:

· контрольный источник ОИСН-210, который располагается в держателе и предназначен для проверки работоспособности установки;
· катушка фильтра, служащая для намотки ленточного фильтра при его замене на приборе; 

· программное  обеспечение  «Конфигуратор»,  предназначенное  для  оперативного управления  установкой,  поверки  и,  при  необходимости,  настройки  установки  с  помощью ПЭВМ; 

· кабель связи с ПЭВМ, подключаемый к разъёму «RS-232»; 

· кабель питания длиной не менее 1.5м;

· узел для настенного крепления прибора УДА - 1АБ;

· ​блок насосный стационарный БН – 01обеспечивающий расход  воздуха о 20 до 60 л/мин;

· трубка силиконовая 10/16 длинной  20м - 2 шт. для подключения к системе вентиляции на "вход" и  на "выход";

· расходные материалы, комплекты монтажные и ЗИП; 

· схема  электрическая  соединений,  схема  электрическая  подключений.

1.21 Габаритные размеры установки ………….………....……….….… 389(260(304 мм. 

Масса установки ………….……….….…………….………………….……… 15,6 кг.


	12 месяцев 
	1

	2
	Установка для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б, НПП «Доза» (или эквивалент)
	Установка  предназначена  для  непрерывных  измерений  объёмной  активности  бета- излучающих газов (аргон, криптон, ксенон) в контролируемых местах на объектах атомной энергетики и промышленности, на судах с атомными энергетическими установками.

Установка  имеет  возможность  передачи  данных  в  информационные  каналы  связи  и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов Ethernet  IEEE  802.3  (протокол обмена  TCP/IP) или  RS-485 (протокол обмена ModBus),  RS-232  и  может  работать  как  в  автономном  режиме,  так  и  в  составе  систем, комплексов и установок радиационного контроля.

Установка способна работать с установкой контроля объёмной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ ФВКМ.412123.002 с общим насосным блоком БН-01.

Установка может устанавливаться стационарно на  несущих конструкциях с  помощью кронштейна или служить в качестве мобильного средства измерения при совместной работе с

насосным блоком БН-01 ФВКМ.064424.002.

 2 Технические характеристики

2.1 Энергетический диапазон регистрации бета-излучающих газов … от 80 до 3000 кэВ.

2.2 Диапазон измерений объёмной активности

бета-излучающих газов …………………………………….... от 1,0·10
[image: image22.wmf]4

до 6,0·10
[image: image23.wmf]9

Бк/м
[image: image24.wmf]3

.

2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной

активности бета-излучающих газов …….…….……………………………………. 20 %.

2.4 Коэффициент чувствительности установки к бета-излучению:

- 
[image: image25.wmf]90

Sr (
[image: image26.wmf]90

Y) …………...……….…….…………..……… от 1,7·10
[image: image27.wmf]4

-

до 8,5·10
[image: image28.wmf]4

-

част∙м
[image: image29.wmf]3

/Бк∙с;

- 
[image: image30.wmf]85

Kr …………………………………………………….….. от 1·10
[image: image31.wmf]6

-

 до 5·10
[image: image32.wmf]6

-

 имп∙м
[image: image33.wmf]3

/Бк·с.

2.5 Время установления рабочего режима ………………………………... не более 10 мин.

2.6 Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы ……...…….................. ±15 %.

2.7 Собственный фон установки не превышает ...……………………………… 4·10
[image: image34.wmf]3

-

Бк/м
[image: image35.wmf]3

.

2.8 Объёмный расход воздуха ………………...…………...…….…..….. не менее 10 л/мин.

2.9 Установка обеспечивает:

- возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование;

- выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых

сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост;

- замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении порогового уровня.

2.10 Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока

напряжением 
220-33+22 В, частотой 50+2,5-2,5  Гц.

2.11 Мощность, потребляемая установкой ...……….…………….....….... не более 300 ВА.

2.12 Рабочие условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур …………………………..….... от минус 10 до плюс 50 °С;

- предельное значение относительной влажности ……….....…………… 98 % при +35 °С;

- атмосферное давление в диапазоне …………………...………..…... от 84,0 до 106,7 кПа;

- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов

- соответствует типу атмосферы …………………………………..……..…….. I, II, III.

2.13 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений объёмной

активности бета-излучающих газов:

- при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до

предельных рабочих значений ……………………………………………..…±10 %;

- при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35°С  …..…. ±10%.
2.14 В комплекте с установкой поставляются: 

· контрольный источник ОИСН-90-3, располагаемый в держателе и предназначенный для проверки работоспособности установки; 

· программное  обеспечение  «Конфигуратор»  (далее  –  программа  «Конфигуратор»), предназначенное  для  оперативного  управления  установкой,  при  необходимости  настройки  и поверки установки с помощью ПЭВМ; 

· узел настенного крепления прибора УДГ- 1Б;

· ​блок насосный стационарный БН – 01 обеспечивающий расход  воздуха о 20 до 60 л/мин;

· трубка силиконовая 10/16 длинной  20м - 2 шт. для подключения к системе вентиляции на "вход" и на "выход";

· кабель питания для подключения к сети переменного тока длиной не менее 1.5м; 

· кабель связи с ПЭВМ подключаемый к разъёму «RS-232»; 

· схема  электрическая  соединений,  схема  электрическая  подключений,  схема  внешних соединений.

 2.15 Габаритные размеры …….….……………………………….….……. 395(240(304 мм. 

Масса установки …………………….…..…….…..………………………....... 29,5 кг.


	12 месяцев
	2


3. Условия поставки

В общую сумму контракта входит НДС, доставка DDP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект документации на русском языке, и уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке оборудования


Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической  документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации, включая паспорт и сертификат, на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.
В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия ОИТ.
6. Прочие требования

Средства измерений должны иметь первичную поверку, и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. Поставляемое оборудование должно быть новым (не ранее 2013 г выпуска), не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ОИТ.
Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет при трехсменном режиме. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Оборудование должно быть полностью укомплектовано всеми необходимыми блоками, модулями и устройствами и готово к работе. Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при работе по восемь часов пятидневной рабочей недели в течение 12 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ. Поставщик должен гарантировать, что при поставке программного обеспечения не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности.

7. Место поставки и условия допуска

DDP, Россия, Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13 (согласно «Инкотермс 2000»). 
Въезд на территорию ЗАТО г. Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от14.07.1992 г. №3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г.; № 693.

Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на Поставщика.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации, Технической части или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия ОИТ и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
8. Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 18 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

PAGE  
1

_1424783424.unknown

_1424843125.unknown

_1424843752.unknown

_1424843771.unknown

_1424843788.unknown

_1424843147.unknown

_1424842945.unknown

_1424842999.unknown

_1424843011.unknown

_1424842980.unknown

_1424842902.unknown

_1424842933.unknown

_1424842882.unknown

_1424782690.unknown

_1424782759.unknown

_1424783387.unknown

_1424782704.unknown

_1424782646.unknown

_1424782670.unknown

_1424781910.unknown

_1424782622.unknown

_1424782593.unknown

_1424781726.unknown

