Техническая часть
на поставку стандартного промышленного оборудования.
Предмет закупки _Трансформатор тока эталонный двухступенчатый 
1-го разряда ИТТ-3000.5 
Снежинск
2014
СОДЕРЖАНИЕ
	
	Стр.

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                       
	3

	         Подраздел 1.1 Наименование                                                                                  
	3

	         Подраздел 1.2 Сведения о новизне                                                                         
	3

	         Подраздел 1.3 Код ОКП                                                                                           
	3

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                             
	3

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                      
	3

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                   
	3

	         Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры                                                    
	3

	         Подраздел 4.2. Требования по надежности                                                            
	3

	         Подраздел 4.3 Требования к контрольно-измерительным приборам и 
автоматике                                                                                                                            
	3

	         Подраздел 4.4 Требования к комплектности                                                         
	4

	         Подраздел 4.5. Требования к маркировке
	4

	         Подраздел 4.6. Требования к упаковке
	4

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ                            
	4

	         Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки                                                               
	4

	         Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных              
документов при поставке товаров                                                                                      
	4

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ                                             
	4

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ                                                                                                                           
	5

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ                                                                                                                           
	5

	         Подраздел 8.1 Количество поставки
	5

	         Подраздел 8.2 Срок поставки                                                                                                    
	5


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	         Трансформатор тока эталонный двухступенчатый 1-го разряда ИТТ-3000.5

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	        Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее года, не

	бывшим в употреблении, не восстановленным не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42  2742  8


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	     Трансформатор тока эталонный двухступенчатый "ИТТ-3000.5"  предназначен для использования в качестве эталонного средства измерений 1-ого разряда при проведении поверки эталонных средств из​мерений 2-ого разряда и рабочих средств измерений класса точ​ности 0,05 и менее точных.
       Область применения - поверка трансформаторов тока промышлен​ной частоты 50 Гц с первичными номинальными токами до 3000 А и вторичным номинальным 
токам 5 А.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-температура окружающего воздуха, °С                        10-35; 

-относительная влажность воздуха, % 
                      30-80.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры, мм (не более)                                  250х100х300

	Масса, кг (не более)                                                             10

	Подраздел 4.2. Требования по надежности

	Наработка на отказ, час. (не менее)
  10000

Срок службы, лет (не менее)
                                    6

	Подраздел 4.3 Требования к контрольно-измерительным приборам и
автоматике

	Номинальное напряжение, кВ
	0,66

	Номинальные значения первичного тока, А
	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75 80; 100; 150; 200; 50; 300; 400 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000

	Номинальные значения вторичного тока, А
	5

	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	5

	Номинальные частота, Гц
	50

	Предел допускаемой относительной токовой погрешности, %
	0,01

	Предел допускаемой абсолютной угловой погрешности, мин


	0,3

	Подраздел 4.4 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

1. Трансформатор тока ИТТ-3000.5                                                                  1 шт.

2. Комплект перемычек                                                                                      1 шт.

3. Руководство по эксплуатации                                                                        1 шт.

4. Методика поверки                                                                                           1 шт.

5.Свидетельство о первичной поверке в качестве эталона 1-разряда по ГОСТ 8.550-86 

«ГСИ. Государственный специальный эталон и государ​ственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока».                                                                                   1 шт.

	Подраздел 4.5 Требования к маркировке

	           Знак утверждения типа должен быть нанесен способом термопечати на  табличку и на титульный лист руководства по эксплуатации.

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	        Оборудование должно поставляться в специальной упаковке завода производителя, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка должна осуществляться  сразу после транспортирования.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений и отсутствие признаков ее вскрытия.

Содержимое упаковки должно быть внимательно осмотрено на наличие любых механических повреждений и на соответствие комплектности.

В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

         В случае предъявления претензий по повреждению упаковки - материалы упаковки должны быть сохранены.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

	При поставке должны быть переданы следующие документы: 

Руководство по эксплуатации                                                                        1 шт.

Методика поверки                                                                                           1 шт.

Свидетельство о первичной поверке в качестве эталона 1-разряда по ГОСТ 8.550-86 

«ГСИ. Государственный специальный эталон и государ​ственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока».                                                                               1 шт.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	      Транспортирование должно осуществляться в закрепленной заводской упаковке крытым транспортом любого вида при тряске с ускорением не более 30 м/с2.
       Поставка в город Снежинск Челябинской области. 

       Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 

       Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 

       Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 

       Разрешение на  въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

       Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

	Минимальный срок гарантии оборудования - 12 месяцев с момента поставки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

	8.1 Количество поставки:

	Трансформатор тока   ИТТ-3000.5 в указанной комплектации поставить в 
количестве     - 1 шт.

	8.2 Срок поставки

	Срок поставки не позднее декабря 2014 года


PAGE  
3

