|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекса инклинометрического ИОН-2/42

1.Общие требования:  поставка комплекса инклинометрического ИОН-2/42

1.1. Год выпуска оборудования: новое, не ранее 2011 г.

1.2.Обязательные документы: паспорт комплекса с отметкой о метрологической поверке

в аттестованном метрологическом центре, руководство по эксплуатации.

1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии,

установленным предприятием изготовителем.

1.4.Прочие требования:  количество -1 (один) комплекс.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В состав комплекса должны входить:

- 2 (два) скважинных прибора диаметром 42мм, состоящиеиз: блока инклинометрического(БИ) и блока согласования каротажного (БСК), БИ- 2 (две) штуки, БСК – 2 (две) штуки;

- набор ЗИП (кольца, контакты, ключи);

- программное обеспечение (ПО) комплекса на электронном носителе, ПО должно быть совместимо с WinLOGкаротажного регистратора «Вулкан 3V».

| Основные технические характеристики комплекса |  |
| --- | --- |
| Скважинный прибор (СП), d 42мм. |  |
| Группа по воздействию механического фактора по ГОСТ 26116 | МС 2-3 |
| Группа по воздействию климатического фактора по ГОСТ 26116 | КС 4, подгруппа КС 4-3, верхний предел температуры 1200С, верхний предел гидростатического давления 80 МПа |
| Основные технические характеристики комплекса: основная погрешность при измерении азимута, в диапазоне от 0 до 3600, не более: -зенитные углы от 0,5 до 10 -зенитные углы от 1 до 20 -зенитные углы от 2 до 30 -зенитные углы от 3 до 70 -зенитные углы от 7 до 1200 | +/- 600 +/- 300 +/- 100 +/- 30 +/- 1,50 |
| Основная погрешность при измерении зенитного угла от 0 до 1200, не более | +/- 0,250 |
| Основная погрешность при измерении угла поворота от 0 до 3600, не более | +/- 30 |
| Габаритные размеры СП, не более, мм: - диаметр - длина | 42 2403 |
| Масса, не более, кг. | 9,8 |
| Возможность подключения к комплексу канала гамма-каротажа для одновременного выполнения инклинометрии и гамма-каротажа | да |
| Возможность определения температуры рабочей среды встроенным термометром | да |
| Основная погрешность при измерении температуры в диапазоне от: минус 10 до плюс 1200С, 0С, не более | +/- 40 |
| Совместимость скважинных приборов с каротажным регистратором «Вулкан 3V» | да |
| Возможность использования приборов со сменными кожухами с диаметром скважинных приборов 60 и 73мм. | да |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |