Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку альфа-, бета-, гамма- спектрометрического комплекса для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ АЛЬФА-, БЕТА-, ГАММА- СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ НУЖД КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка альфа-, бета-, гамма- спектрометрического комплекса для нужд Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Альфа-бета-гамма спектрометрический комплекс с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» (или аналог).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов), работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКП

436230

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс спектрометрический предназначен для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов в пробах пищевых продуктов, биологических пробах, пробах воды и других объектов окружающей среды, а также для определения и измерения активности гамма-излучающих нуклидов в теле человека и критическом органе спектрометрическим методом.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лабораторные помещения с температурой окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажностью воздуха не более 75% при 30°С и более низких температурах без конденсации влаги.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Альфа-спектрометрический тракт «Прогресс-альфа» (или аналог):

- диапазон энергии регистрируемого альфа-излучения от 2 до 8 МэВ;

- энергетическое разрешение для линии 5,1567 МэВ не более 40 кэБ;

- интегральная нелинейность не более 0,1% для всего диапазона энергии;

- площадь чувствительной поверхности детектора от 200 до 3000 мм; фон не более 100 импульсов за сутки;

- минимальная измеряемая активность (далее - МИА) плутония-238, плутония-239 и плутония-240 в тонкой пробе диаметром не более 5 мм составляет 0,1 Бк;

- масса блока детектирования в сборе не более 12 кг.

Бета-спектрометрический тракт «Прогресс-бета» (или аналог):

- диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 200-3000 кэБ;

- энергетическое разрешение по линии 624 кэВ не более 20%; интегральная нелинейность не более 5% для всего диапазона энергии;

- МИА стронция-90 в пробе массой 10 г в стандартной кювете за время измерения 1 час составляет 0,1 Бк при отсутствии калия-40 в измеряемой пробе и 0,5 Бк при ' наличии калия-40 активностью до 5 Бк/г в пробе;

- размер сцинтилляционного пластикового детектора 070x10 мм или 040x10 мм;

- масса блока с защитой не более 50 кг.

# Гамма-спектрометрический тракт «Прогресс-гамма» (или аналог):

- диапазон энергии регистрируемого гамма-излучения 200-2800 кэВ с энергетическим разрешением по линии 662 кэБ (цезий-137) в пределах (7-9)%;

- интегральная нелинейность не более 1% для всего диапазона энергии;

- МИА пробы за 1 час по нуклидам (не более): Cs-137......3 Бк/кг, Ra-226.......8 Бк/кг, К-40......40 Бк/кг, Th-232......8 Бк/кг при погрешности измерения активности 50%;

- масса свинцовой защиты 170 кг;

- блок детектирования содержит сцинтилляционный детектор из кристалла следующих размеров: 045x50 мм, 063x63 мм, 0150x100 мм или 0150x150 мм.

Значение максимальной измеряемой активности счетного образца или пробы для каждого тракта ограничивается для каждой геометрии измерения максимальным значением входной загрузки статистических импульсов от блоков детектирования, составляющим не менее 5.10 имп/с для всех трактов.

Время установления рабочего режима для каждого тракта не превышает 1 час.

Время непрерывной работы комплекса не менее 8 часов.

Характеристика преобразования каждого измерительного тракта - линейная и ее нестабильность за 8 часов непрерывной работы не превышает ±2%.

Погрешность определения активности радионуклидов в измеряемых пробах определяется в каждом конкретном случае в зависимости от измерительной задачи и методики выполнения измерений, а неисключенная систематическая составляющая погрешности не превышает ±10% для каждого спектрометрического тракта.

Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменениях внешних условий не превышает: ±1% на каждые 10°С изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне от +10 до +35 °С, ±5% при изменении напряжения питания от 200 до 240 В, ±10%) при воздействии переменного магнитного ноля напряженностью до 40 А/м и ±15% при воздействии внешнего радиационного фона гамма-излучения с энергией 662 кэБ с мощностью экспозиционной дозы 50 мкР/час.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Питание комплекса осуществляется от сети общего назначения с частотой переменного тока (50±1)Гц и напряжением 220В с использованием стандартного сетевого стабилизатора, потребляемая мощность не превышает 500ВА.

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Альфа-спектрометрический тракт «Прогресс-альфа» (или аналог) в сборе – 1 шт.

Бета-спектрометрический тракт «Прогресс-бета» (или аналог) в сборе – 1 шт.

Гамма-спектрометрический тракт «Прогресс-гамма» (или аналог) в сборе – 1 шт.

Аналого-цифровой преобразователь АЦП – 1 плато или 1 отдельный блок.

ПЭВМ с принтером – 1 комплект.

Контрольные (калибровочные) радионуклидные источники из урана природного, плутония-239 или полония-210 для трактов измерения альфа-излучения, из стронция-90 для тракта измерения бета-излучения, из цезия-137, натрия-22 и калия-40 для сцинтилляционных и полупроводникового трактов измерения гамма-излучения – по 1 шт. для каждого тракта.

Сетевой стабилизатор напряжения типа «ПИЛОТ» (или аналог)  - 1 шт.

Комплект соединительных кабелей для всех узлов – 1 комплект.

Пакет программ «ПРОГРЕСС-2000» (или аналог) - 1 пакет программ.

Руководство пользователя программного обеспечения «ПРОГРЕСС-2000» (или аналог) - 1 шт.

Руководство по эксплуатации комплекса «ПРОГРЕСС»  (или аналог) – 1 шт.

Методики выполнения измерений активности нуклидов для каждого тракта – 1 комплект.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- г)	товарную накладную и счета-фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара производится силами и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленный товар  – 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7. (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») – 1 комплект.

Дата начала поставки товара –  дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 15 декабря 2013 года.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | МИА | Минимальная измеряемая активность |
| 3 | ПЭВМ | Персональная электронная вычислительная машина. |
| 4 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 5 | ФГУП | Федеральное Государственное Унитарное предприятие |