# Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

# АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»

# Калининский филиал «Калининатомтехэнерго»

# УТВЕРЖДАЮ

Директор КАТЭ

_____________Н.Б. Шестаков

«___» _____________ 2015

# Техническое задание

на поставку ультразвукового расходомера Fluxus

Предмет закупки: двухканальный портативный ультразвуковой расходомер Fluxus F601 QSTRU с высокотемпературными приставками (Wave Injector) с креплениями (WaveInjector) для высокотемпературных измерений с механическими инструментами для подготовки поверхности труб с комплектом свинцовых и серебряных прокладок и с накладными ультразвуковыми датчиками CDG 0,2 МГц

# Удомля

2015

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования |
| 1 | Fluxus F601 QSTRU – портативный двухканальный ультразвуковой расходомер, или аналог/эквивалент |
| 2 | CDG 0,2 МГц, или аналог/эквивалент – накладные ультразвуковые датчики (2 комплекта) в комплекте с бронированным кабелем 5 м, высокотемпературными приставками (Wave Injector) с креплениями (WaveInjector) для высокотемпературных измерений, с комплектом свинцовых и серебряных прокладок и механическим инструментом для подготовки поверхности металлических труб (зачистка поверхности труб под места установки датчиков) |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц |  |
| Подраздел 1.3 Код ОКП |  |
| 4213 |  |

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Портативный двухканальный ультразвуковой расходомер Fluxus F601 QSTRU, или аналог/эквивалент, с высокотемпературными приставками (Wave Injector) с креплениями (WaveInjector) для высокотемпературных измерений с механическими инструментами для подготовки поверхности труб с комплектом свинцовых и серебряных прокладок и с накладными ультразвуковыми датчиками CDG 0,2 МГц предназначен для измерений объёмного, массового расхода высокотемпературных сред

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальное значение климатических факторов внешней среды при эксплуатации по ГОСТу-15150-69 исполнение изделия – УХЛ3.1, при этом диапазон рабочего значения температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 60 С

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| № п/п | Оборудование |
| 1 | Переносной расходомер Fluxus F601 QSTRU: Масса 1,9 кг (без кейса). Диапазон измерений скорости потока: 0,01…25 м/с. Погрешность: ±1 %. Возможность подключения толщиномера. Выходы: интерфейс RS232, токовый 0/4…20мА пассивный – 2 шт., дискретный (оптореле) – 2 шт. Размеры – 226х213х59 мм. Аналог/эквивалент: Масса не более 1,9 кг (без кейса). Диапазон измерений скорости потока: 0,01…25 м/с. Погрешность: не более ±1 %. Возможность подключения толщиномера. Выходы: интерфейс RS232, токовый 0/4…20мА пассивный – 2 шт., дискретный (оптореле) – 2 шт. Размеры не более 226х213х59 мм. |
| 2 | Накладные у/з датчики CDG 0,2 МГц: Частота: 0,2 МГц. Диаметр трубы: 200…6500 мм. Рекомендованный: 320…1000 мм (при использовании высокотемпературной приставки Wave Injector). Температурный диапазон трубы: -190…+600 C (при использовании высокотемпкратурной приставки WI). Температурная компенсация в соответствии стандарта ANSI/ASME MFC 5M-1985. Аналог/эквивалент: Частота: 0,2 МГц. Диаметр трубы: 200…6500 мм. Рекомендованный: 320…1000 мм (при использовании высокотемпературной приставки Wave Injector). Температурный диапазон трубы: -190…+600 C (при использовании высокотемпкратурной приставки WI). Температурная компенсация в соответствии стандарта ANSI/ASME MFC 5M-1985. |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Режим работы от встроенной батареи не менее 14 часов при постоянном измерении. Получение результата измерения до 5 минут. Рабочие среды: вода, масло, конденсат, суспензии, кислоты с содержанием газообразных и твёрдых включений до 10 % от объёма |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Срок службы 10 лет |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| - степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 400050, ГОСТ 14254-96): электронный блок – IP65 (полная защита от пыли, защита от водяных струй в любом направлении), датчики – IP67 (полная защита от пыли, защита при частичном погружении в воду); - наличие транспортировочного чемодана (кейса) повышенной прочности для переноски, степень защиты – IP67 (полная защита от пыли, защита при частичном погружении в воду); - конструкция портативного двухканального ультразвукового расходомера Fluxus F601 QSTRU должна позволять удобство обслуживания одним человеком; - возможность установки преобразователя как на рукоятке для переноски, так и на трубопроводе с помощью специального крепления |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Взрывозащита общепромышленная согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не требуется |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Питание СИ возможно от двух независимых источников: - питание от встроенной батареи, при этом не менее 14 часов работы в режиме измерений, время зарядки батареи не более 5 часов; - питание от сети переменного тока: 100…240 В/ 50…60 Гц (блок питания), 10,5…15 В (гнездо на преобразователе); - потребляемая мощность менее 6 Вт |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| - погрешность измерений +/- 1%; - диапазон измерения скорости потока 0,01…25 м/с; - время отклика не более 1 с (1 канал); - сохраняемые значений – все измеряемые величины, суммированные измеряемые величины и диагностические значения; - ёмкость памяти более 100 000 измеряемых величин; - первичная проверка через 4 года (межповерочный интервал 4 года); - сведения о внесении в Госреестр средств измерений РФ |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Комплект поставки (одного прибора) портативного ультразвукового расходомера Fluxus F601 QSTRU с накладными у/з датчиками CDG 0,2 МГц, или аналог/эквивалент: - расходомер жидкости Fluxus F601 QSTRU – 1 шт.; - накладные у/з датчики CDG 0,2 МГц – 2 комплекта; - высокотемпературные приставки Wave Injector - 2 комплекта; - крепление датчика – 2 комплекта; - крепление WaveInjector для высокотемпературных измерений до +600 C 2 комплекта; - система QuicFix (крепление преобразователя к трубе) – 1 шт.; - кейс повышенной прочности для переноски – 1 шт.; - измерительная рулетка – 1 шт.; - ПО – 1 шт.; - кабель связи с ПК – 1 шт.; - руководство пользователя, паспорт на русском языке – 1 шт.; - механический инструмент для подготовки поверхности труб – 2 шт.; - бронированный кабель в корпусе из нержавеющей стали – 5 м; - комплект свинцовых и серебряных прокладок – 4 шт.(каждой); - контактная паста –2 шт.; - блок питания, кабель питания – 1 шт.; - свидетельство о первичной поверке портативного ультразвукового расходомера Fluxus F601 QSTRU и накладных у/з датчиков CDG 0,2 МГц на 4 года |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Оборудование должно иметь маркировку: - номер модели; - серийный номер; - питание (вид тока, диапазон напряжения). Маркировка должна оставаться чёткой и различимой в условиях нормального применения и должна быть стойкой к воздействию средств очистки, указанных изготовителем |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Транспортировочный чемодан (кейс) повышенной прочности для переноски, степень защиты – IP67 (полная защита от пыли, защита при частичном погружении в воду), размеры 500х400х190 |  |

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Оборудование поставляется поставщиком непосредственно в адрес покупателя – 171841, Тверская обл., г. Удомля, Ул. Тверская д. 5. Проведение входного контроля продукции осуществляется не позднее 5 дней с даты поступления, в соответствии с требованиями РД АТЭ.112.0564-2014 «Входной контроль материалов и комплектующих изделий». В случае поставки оборудования, качество которого не соответствует установленным требованиям готовится документация для оформления претензии поставщику. Претензионная работа и её результаты осуществляются и документируются в соответствии с ПЛ АТЭ.121.0553 «О претензионно-исковой работе и деятельности по принудительному исполнению в АО «Атомтехэнерго»»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В состав сопроводительной документации должны входить: - товарная накладная (ТОРГ-12); - товарно-транспортная накладная, комплектовочная ведомость или упаковочный лист ( товаросопроводительная документация); - счёт-фактура; - счёт на оплату; - заводская эксплуатационная, техническая и иная документация поставщика (свидетельство о поверке, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон или гарантийное свидетельство) на русском языке, предусмотренная договором поставки продукции; - решение о применении. При отсутствии указанных документов разрешается принимать продукцию с отметкой об отсутствии необходимых документов в товарно-транспортной накладной или составлением акта о фактическом наличии продукции с указанием отсутствия необходимых сопровождающих документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться в собранном виде и упакованным, Транспортировка осуществляется закрытым автомобильным или железнодорожным транспортом до адреса покупателя. При перевозках по железной дороге вид отправки – грузобагаж. Обеспечение перевозки груза без повреждений и потерь, сохранение исправного и работоспособного состояния груза в течение и после транспортировки в соответствии с ГОСТ 26653-90

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных техническим заданием, стандартами или техническими условиями в течение срока хранения при условии хранения в соответствии с требованиями завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (поставщика)

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонт изделия осуществляется в специализированных мастерских. Замена составных частей или элементов, не подлежащих ремонту, должна выполняться на оригинальные детали

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Первичная поверка комплекта датчиков осуществляется поставщиком продукции

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция должно обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током, класс защиты 0 по ГОСТ Р МЭК 61140-2000

# РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Класс безопасности поставляемого изделия (элемента) – 4Н по ОПБ 88/97 (к элементам класса безопасности 4Н, предъявляются требования общепромышленных нормативных документов)

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Ультразвуковой расходомер Fluxus F601 QSTRU – 2 (два) комплекта, комплектация каждого поставляемого прибора должна соответствовать подразделу 4.9 настоящего ТЗ. Срок поставки приборов в течение 60 календарных дней после заключения договора.

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть на русском языке и представлена на бумажных носителях. Оборудование должно быть укомплектовано всем необходимым программным обеспечением с русифицированным интерфейсом. Программное обеспечение предоставляется на CD-дисках

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АЭС | Атомная электрическая станция |
| ПО | Программное обеспечение |
| СИ | Средства измерений |
| УТС и ОТО РТЦ | Участок технологических систем и оборудования турбинного отделения реакторно-турбиннго цеха |
| ТЗ | Техническое задание |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют

# Начальник УТС и ОТО РТЦ

Калининского филиала «Калининатомтехэнерго»

АО «Атомтехэнерго»									Н.И. Демид