РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку средств измерения уровня на емкостях ЖРО зд. 11, 13 для Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

- Назначение…………………………………….……………………………..3

- Технические характеристики……………..……………………..….…..…...5

- Состав изделия………………………………….……………………….…10

- Дополнительные условия…………………………………………….……10

Технические требования для поставки

уровнемеров акустических УА-2-Н-1-4-20 РЮКЯ.407632.002ТУ для Ленинградского отделения.

  - Назначение.

Уровнемер акустический УА-2-Н-1-4-20 или аналог (далее- уровнемер) предназначен для непрерывного автоматического измерения и контроля уровней наполнения (далее - уровней) резервуаров и емкостей жидкостями, сыпучими материалами, вязкими средами и суспензиями, в том числе химически агрессивными*, на предприятиях различных отраслей.

*Примечание. Под агрессивными средами  понимаются среды, химическая активность которых нейтральна по отношению к стали марки 12Х18Н10Т и фторопласту марки Ф 4.

Уровнемер должен обеспечивать измерение высоты среды не менее  8,0 м.

Уровнемер должен состоять из преобразователя акустического ПА-2 (далее - акустический преобразователь), блока преобразования и усиления БПУ-1 (далее - блок преобразования) и пульта сигнализации и управления ПСУ-1 (далее - пульт сигнализации).

Акустический преобразователь и блок преобразования должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ2Т3 по ГОСТ 15150 (приложение А), но для работы при температуре окружающего воздуха по 1.2.15 и 1.2.16.

Пульт сигнализации должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха по 1.2.17.

Степень защиты по ГОСТ 14254,  обеспечиваемая оболочками:

-  акустического преобразователя соответствует коду двойного использования IP65/IP67;

-  блока преобразования соответствует коду IP65;

-  пульта сигнализации соответствует коду  IP30.

Уровнемер должен быть выполнен  в виброустойчивом исполнении, допускающем эксплуатацию акустических преобразователей и блоков преобразования в соответствии с требованиями группы V1 по       ГОСТ Р 52931, с учетом требований группы устойчивости 2 по ГОСТ 29075, пультов сигнализации - в соответствии с требованиями группы L3 по ГОСТ  Р 52931.

По устойчивости к сейсмическим воздействиям уровнемер должен  соответствовать  исполнению 2 группы В по РД 25 818. Проектная высотная отметка размещения:

- акустического преобразователя и блока преобразования-  40 м;

- пульта сигнализации-  20 м.

По условиям размещения на объектах атомных станций акустический преобразователь относится к группе по размещению 2, блок преобразования относится к группе по размещению 3, а пульт сигнализации- к группе по размещению 6а по ОТТ 08042462.

Уровнемер должен относиться к изделиям конкретного назначения, вида II по ГОСТ 27.003, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, ремонтируемым необезличенным способом, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

В уровнемере должны быть предусмотрены:

-  выбор направления и точки отсчета при измерении;

-  настройка диапазона измерений;

-  выбор двух предельных значений уровней сигнализации внутри диапазона измерения;

-  выбор предельного значения  изменения уровня относительно контролируемого;

- возможность использования медного термометра  сопротивления для температурной компенсации результатов измерений;

- автоматическое включение резервного источника питания при пропадании напряжения сети.

Текущие результаты измерений уровня должны отображаться на цифровом индикаторе и преобразовываться  в  выходной сигнал постоянного тока, пропорциональный измеряемому уровню.

Уровнемер дополнительно должен обеспечивать:

- контроль наличия наполняющей среды на верхнем и отсутствия наполняющей среды на нижнем уровнях, задаваемых по условиям поставки потребителем, с сигнализацией о достижении контролируемых значений в виде визуальных сигналов оптических индикаторов МАКСИМАЛЬНЫЙ и МИНИМАЛЬНЫЙ  и замыкания электрических цепей;

- контроль несанкционированного изменения уровня наполняющей среды, задаваемого по условиям поставки  потребителем, с сигнализацией о превышении допустимой величины изменения в виде визуального сигнала оптического индикатора НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ  и замыкания электрических цепей;

- контроль исправности акустического преобразователя, блока преобразования и термометра  сопротивления (при его наличии), с сигнализацией о появлении неисправности в виде визуальных сигналов оптических индикаторов НЕИСПРАВНОСТЬ ПА,  НЕИСПРАВНОСТЬ БПУ, НЕИСПРАВНОСТЬ ТС и замыкания электрических цепей.

Пример записи уровнемера общего назначения с одним акустическим преобразователем,  имеющего выходной сигнал тока с пределами изменения силы тока от 4 до 20 мА, верхний предел измерений уровня 8.0 м, при заказе и в документации других изделий:

Уровнемер УА-2-Н-1-4-20-8,0  РЮКЯ.407632.002ТУ

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Уровнемер должен обеспечивает непрерывное автоматическое измерение и контроль уровня в заданном потребителем  диапазоне измерений, нормирующее значение верхнего предела которого 8,0 метров по ГОСТ 28725.

1.2.2 Минимальная неизмеряемая область уровнемера составляет:

- не более  0,80 м от излучающей поверхности акустического преобразователя (нижний предел измерений с направлением отсчета к дну);

- не более 0,10 м от максимально удаленной от излучающей поверхности акустического преобразователя границы, принятой за начало отсчета (нижний предел измерений с направлением отсчета от дна).

1.2.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности  уровнемера, выраженной в процентах от нормирующего значения верхнего предела измерений, не превышают:

1,5 % для диапазонов измерений со  значениями верхнего предела измерений 1,0 и 1,6 м;

1,0 % для диапазонов измерений со  значениями верхнего предела измерений 2,5 и 4,0 м;

0,5 % для остальных диапазонов измерений.

П р и м е ч а н и я

1 При эксплуатации акустического преобразователя в диапазоне температуры окружающей среды, значения которой выходят за пределы (201) С, в уровнемере предусмотрена возможность подключения медного термометра сопротивления по ГОСТ Р 8.625  со следующими характеристиками:

- номинальное  сопротивление при 0 С - 100 Ом;

- класс допуска- А или В;

- температурный коэффициент -  0,00428 ºС-1;

- схема соединения внутренних проводов –  трехпроводная.

Типы и исполнения термометров сопротивления определяются в зависимости от условий монтажа и эксплуатации.

2 При эксплуатации акустического преобразователя в условиях воздействия любой постоянной температуры окружающей среды с отклонениями не более 1 С допускается применение вместо  термометра сопротивления устройства температурной компенсации с нормированным сопротивлением.

1.2.4 Вариация показаний измеряемого уровня на любой отметке  диапазона измерений не превышает + 0,01 м.

1.2.5 Показания измеряемого уровня отображаются в абсолютных единицах на четырехразрядном жидкокристаллическом цифровом индикаторе, высота цифр составляет 13 мм.

1.2.6  Порог чувствительности выходного сигнала тока в любом  диапазоне измерений  соответствует 0,006 м.

1.2.7  Величина сопротивления внешней нагрузки, включенной в цепь выходного сигнала тока, с учетом сопротивления линии связи, не должна превышать:

- 2,5 кОм для выходного сигнала с пределами изменения силы тока 0 - 5 мА;

- 1,0 кОм для выходного сигнала с пределами изменения силы тока 0 - 20 мА и 4 - 20 мА.

1.2.8 Допустимая нагрузка на контакты реле определяется из расчета максимального значения тока  10 А при максимальном напряжении переменного тока на разомкнутых контактах  120 В.

1.2.9 Уровнемеры устойчивы к воздействию внешних постоянных магнитных полей и переменных магнитных полей промышленной частоты напряженностью 400 А/м.

1.2.10 Длина кабеля акустического преобразователя (базовый вариант поставки)  составляет:

-  (100,2) м – в составе уровнемеров общего назначения;

-  (25+0,2) м – в составе уровнемеров взрывозащищенного исполнения и при поставке на АЭС.

Длина кабеля акустического преобразователя может быть изменена предприятием-изготовителем в соответствии с индивидуальными требованиями потребителя.

1.2.11 Длина кабельной линии связи между блоком преобразования и пультом сигнализации должна быть не более 250 м при условии электрического соединения экранированными проводами с  сечением жилы не менее 0,35 мм2 и электрическим сопротивлением каждого провода не более 12 Ом, например кабелем КУПР- 7эх0,35-250В по ГОСТ 18404.2.

Кабель с изделием не поставляется.

1.2.12 Питание уровнемера осуществляется от сети переменного тока частотой (502) Гц с колебаниями напряжения от 187 до 242 В.

1.2.13 Уровнемер обеспечивает автоматическое включение резервного источника питания (при его подключении потребителем) постоянного тока напряжением (24,0  2,4) В при пропадании напряжения сети переменного тока на время более 50 мс.

1.2.14 Полная мощность, потребляемая уровнемером от сети при номинальном напряжении питания не превышает 15 ВА.

1.2.15 Акустический преобразователь соответствует группе исполнения Д1 по ГОСТ Р 52931,  для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 80 оС и относительной влажности до 100% при 40 оС и более низких температурах окружающей среды.

1.2.16 Блок преобразования соответствует группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 оС и относительной влажности до 98% при 35 оС и более низких температурах окружающей среды.

1.2.17  Пульт сигнализации соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 50 оС и относительной влажности до  80% при 35 оС и более низких температурах окружающей среды.

1.2.18 Дополнительная приведенная погрешность уровнемера, обусловленная изменением температуры  воздуха, окружающего пульт сигнализации, выраженная в процентах от нормирующего значения верхнего предела измерений, не превышает 0,4 II на каждые 10 С отклонения температуры воздуха от  (20+5) С.

1.2.19 Дополнительная приведенная погрешность уровнемера,  обусловленная изменением температуры контролируемой среды в пределах, не нарушающих рабочие условия эксплуатации акустического преобразователя, выраженная в процентах от нормирующего значения верхнего предела измерений:

- не более + 0,2 % на каждые 10 С отклонения температуры поверхности контролируемой среды от температуры поверхности чувствительного элемента термометра сопротивления, подключенного к уровнемеру при измерениях в диапазонах измерений с нормирующими значениями верхнего предела измерений 1,0; 1,6; 2,5; 4,0;  6,0 м;

- не более + 0,4 % на каждые 10 С отклонения температуры поверхности контролируемой среды от температуры поверхности чувствительного элемента термометра сопротивления, подключенного к уровнемеру при измерениях в диапазонах измерений с нормирующими значениями верхнего предела измерений 8,0; 10,0; 12,0; 16,0 м.

1.2.20 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания относительно корпуса пульта сигнализации составляет не менее 20 Мом при нормальных условиях, не менее 5 Мом при верхнем значении температуры и не менее 5 Мом при верхнем значении относительной влажности, соответствующих рабочим условиям эксплуатации пульта сигнализации.

1.2.21 Габаритные размеры составных частей уровнемера не превышают:

акустический преобразователь………………………… 75  115 мм (без учета длины кабеля)

блок преобразования………………….……………..170  220  55  мм

пульт  сигнализации …………………………..…… 265  80  295 мм

Масса составных частей уровнемера, не превышает:

акустический  преобразователь (с кабелем до 25 м)……… …… 3,5 кг

блок преобразования ……………………………………………. 2,0 кг

пульт сигнализации………………………………………………. 3,7 кг

1.2.22 Время установления рабочего режима уровнемера с момента подачи питания не превышает 30 мин.

1.2.23 Режим работы уровнемера непрерывный круглосуточный.

1.2.24 Среднее время восстановления работоспособного состояния уровнемера не превышает 4 ч при вероятности восстановления 0,9.

1.2.25 Средний полный срок службы уровнемера составляет не менее 12 лет  при условии замены элементов, выработавших свой ресурс.

# 1.3 Состав изделия

# 1.3.6 Состав  и комплект поставки уровнемера  общего назначения УА-2-Н-1-4-20 указан в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| РЮКЯ.407632.002-05 | Уровнемер акустический УА-2-Н-1-4-20 Состав: | 16 изделий |
| РЮКЯ.407532.004-** РЮКЯ.408837.001-01 РЮКЯ.408844.001-02 РЮКЯ.407632.002РЭ РЮКЯ.407632.002ИМ РЮКЯ.407632.002Д2 РЮКЯ.407632.002ФО РЮКЯ.305651.001 | Преобразователь акустический ПА-2-Н-** Блок преобразования и усиления БПУ-1-Н-1 Пульт сигнализации и управления ПСУ-1-4-20 Руководство по эксплуатации Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия Методика поверки Формуляр Комплект монтажных частей | 1 шт/изделие 1 шт/изделие 1 шт/изделие 1 экз в адрес 1 экз в адрес 1 экз в адрес 1 экз/ изделие 1 шт /изделие |
| РЮКЯ.407632.002ЗИ | Комплект инструмента и принадлежностей Состав: по ведомости ЗИП | 1 шт в адрес |

# Примечание- Обозначение и наименование дополняется двумя цифрами на позициях **, указывающими длину кабеля акустического преобразователя из ряда 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 м

1.4   Дополнительные условия.

- наличие гарантии не менее 12 месяцев;

- включение в комплект поставки: ЗИП (запасные приспособления и инструмент);

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;