ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку шкафа вытяжного радиохимического для нужд Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технические характеристики

Подраздел 4.2. Требования к комплектности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка шкафа вытяжного радиохимического для нужд Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть поставлен новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

696812

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкаф вытяжной радиохимический предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами под вытяжкой (расфасовка, дозирование, проведение химических реакций и т.д.) по III классу работ согласно классификации «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСПОРБ 99/2010).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вытяжной шкаф должен быть рассчитан для общепромышленного применения в помещениях со средой, соответствующей значениям атмосферы типа 11 по ГОСТ 15150 с содержанием коррозийно-активных агентов и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающих норм ПДК, установленных по ГОСТ 12.1.005-88.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  |  | Значение |
| Количество рабочих мест, не менее |  |  | 2 |
| Внутренний объем камеры, м3, не менее |  |  | 1,92 |
| Площадь столешницы, м2, не менее |  |  | 1,92 |
| Проем обоймы под перчатку (диаметр), мм, не менее |  |  | 180 |
| Расчетная статистическая нагрузка на столешницу, Н/м2 , не менее |  |  | 1000 |
| Освещенность столешницы, лк, не менее |  |  | 300 |
| Максимальная допустимая температура внутри камеры, 0С |  |  | 60 |
| Электрическая мощность подключаемого оборудования, Вт, не более |  |  | 5000 |
| Рабочее давление подводимых коммуникаций, кПа, не более |  |  | 300 |
| Вытяжная труба размещена с левой стороны с внутренним диаметром, мм |  |  | 200 |
| Напряжение питания трехфазного тока с нулевым проводом, В |  |  | 380 |
| Количество розеток с заземленным контуром, шт. |  |  | 2 |
| Напряжение на розетках, В |  |  | 220 |
| Нагрузка на одну розетку, А, не более |  |  | 10 |
| Частота тока , Гц |  |  | 50 |
| Габаритные размеры вытяжного шкафа, мм, не более (длина х ширина х высота) |  |  | 2400х865х2200 |
| Масса вытяжного шкафа, кг, не менее |  |  | 350 |
| Подраздел 4.2. Требования к комплектности |  |  |  |
| 1.Вытяжной шкаф | 1 | Шт. |  |
| 2.Полка | 1 | Шт. |  |
| 3.Перчатки | 1 | Пара |  |
| 4. Провод с вилкой | 1 | Шт. |  |
| 5.Паспорт | 1 | Шт. |  |

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю в месте доставки. - По факту приемки Товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке Товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара и/или его комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара и/или его комплектующих требуется; - б) технический паспорт на Товар и/или его комплектующих на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) и/или его комплектующих на русском языке; - в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара и/или его комплектующих и гарантийного периода; - г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Транспортирование упакованного вытяжного шкафа выполняется любым видом транспорта в условиях, исключающих прямое воздействие атмосферных осадков, при надежном закреплении, предохраняющем упакованное изделие от повреждения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО»). Дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 20 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКДП | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг |
| 2 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 3 | РФ | Российская Федерация |
| 4 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 5 | ТУ | Технические условия |
| 6 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |