Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки 
 Комплект приборов и специнструмента
Санкт-Петербург 
2014г.

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта ОАО «НИИЭФА».
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	                               Комплект приборов и специнструмента

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	             Поставляемые приборы и инструменты должно быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	364800


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Данные приборы и специнструменты используются в технологическом процессе изготовления индукторов аппаратов ЗМД, БВР, КТК и др. по теме ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	    Приборы эксплуатируются в производственном отапливаемом помещении (корпус 7 пролет 2 в осях 11-12 и Ф-Ф1). Категория пожаро- и взрывобезопасности – В.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Сушильный вакуумный шкаф  Binder VDL 115 (или аналог):

  Камерная технология предварительного нагрева APTL с электронным регулированием с 2 фиксируемыми выдвижными полками;

  Диапазон температур от 15 °C выше температуры в помещении до 200 °C;

  MP контроллер с 2 программами по 10 сегментов, альтернативно переключаемый на 1 программу с 20 сегментами;

  Интегрированные недельные программные часы с функцией реального времени; 

  Цифровая настройка температуры с точностью до градуса; 

  Счетчик часов работы;

  Упругое предохранительное стекло с защитой от осколков; 

  Продувочный клапан с точной дозировкой; 

  Клапан инертного газа с точной дозировкой и техникой C-F; 

  Реле давления для включения нагрева < 125 мбар; 

  Защищенная от избыточного давления панель инструментов с подключением сжатого воздуха и пневмоблоком;

  Уплотнение для защиты от воспламенения; 

  Аналоговый индикатор давления (индикация внутреннего давления относительно фактического давления окружающей среды); 

  Электрополированный внутренний котел, всасывающие и вентиляционные трубы, напорный резервуар, съемные приспособления и шаровой кран выполнены из нержавеющей стали; 

  Уплотнение двери из термообработанного силикона; 

  Ограничитель выбора температуры, класс 2 (DIN 12880) с оптическим сигналом тревоги; 

  Заборник DN 16 на задней стенке; 

  Интерфейс принтера и связи RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DCS
  2 гибкие вставные полки с фиксацией, из алюминия;

  Полная функциональная и технологическая совместимость с насосом MZ2C EX+AK+EK
3 Технические характеристики:

3.1
Ширина (мм) не более

740

3.2
Высота (включая ножки) (мм) не более

900

3.3
Высота в исполнении с вакуумным модулем (мм) не более

625

3.4
Общая высота прибора в варианте исполнения с вакуумным модулем (мм) не более

1525

3.5
Глубина (мм) не более

670

3.6
С учетом дверной ручки, подключения (мм) не более

100

3.7
Расстояние от стены сзади (мм) не более

100

3.8
Расстояние от стены сбоку (мм) не более

135

 

 

4
Внутренние размеры

4.1
Ширина (мм) не более

506

4.2
Высота (мм) не более

506

4.3
Глубина (мм) не более

460

4.4
Объем камеры (л) не менее

115

4.5
Зажимные полки (алюминий) (кол-во в серийн. исп./макс.) не менее

2 / 6

4.6
Расстояние между полками (мм) не менее

68

4.7
Полезная площадь полки (ширина х глубина) (мм) не менее

455 x 440

4.8
Нагрузка на выдвижную полку (кг) не менее

20

4.9
Полная разрешенная нагрузка (кг) не менее

65

4.10
Вес (в порожнем состоянии) (кг) не более

153

 

 

 

5
Температурные характеристики

5.1
Вариация температуры 1)

5.2
при 100 °C (± K) не менее

3,5

5.3
при 200 °C (± K) не менее

9

5.4
Флуктуация температуры (± K) 1)

0,1

5.5
Время нагрева 1), 2)

5.6
до 100 °C (мин.) не более

95

5.7
до 200 °C (мин.)не более

150

 

 

 

6
Характеристики вакуума

6.1
Вакуумное соединение с малым фланцем (DN мм) не более

16

6.2
Измерительный ввод с малым фланцем (DN мм) не более

16

6.3
Подключение инертного газа с ограничителем потока, резьба (RP)

3 / 8

6.4
Присоединение сжатого воздуха для ограничитель потока (маслина шланга Ø/мм) не более

8

6.5
Разрешенное значение предельного вакуума (мбар) не менее

0,01

6.6
Интенсивность утечки (макс. бар 1/ч) не более

0,01

 

 

 

7
Электрические данные

7.1
Степень защиты IP по стандарту EN 60529 не ниже

IP 54

7.2
Номинальное напряжение (±10 %) 50 / 60 Гц (В)

230

7.3
Номинальная мощность (кВт) не менее

1,9

7.4
Потребление энергии

7.5
при 100 °C (Вт) не более

250

7.6
при 200 °C (Вт)не более

785

8. Химический мембранный насос стандарта ATEX (с комплектом для подключения) 

       MZ 2C EX+AK+EK (или аналог) 

8.1 Число цилиндров/ступеней не менее

2 / 2

8.2 Макс. производительность не менее

m3/h

1.9

8.3 Макс. производительность не менее

cfm

1.1

8.4 Предельный вакуум (абс.) не менее

mbar/torr

12 / 9

8.5 Пред. вакуум (абс.) с г. балластом не менее

mbar/torr

18 / 13.5

8.6 Скорость натекания не менее

mbar l/s

0.1

8.7 Диапазон окр. темп. (рабочий) не менее

°C

10 - 40

8.8 Диапазон окр.темп. (хранения) не менее

°C

-10 - 60

8.9 Макс. допустимая температура откачиваемой среды не более

°C

40

8.10 Макс. давление выход (абс.) не менее

bar

1.1

8.11 Входное соединение

Фланец KF DN 16

8.12 Соединение на выходе

Адаптер DN 8-10 mm

8.13 Подкл. хладагента

2 x штуцер DN 6-8 мм

8.14 Ном. мощность двигателя не менее

kW

0.15

8.15 Максимальный рабочий ток не более

A

1.2

8.16 Максимальный пусковой ток не более

A

5.5 A / 125 ms

8.17 Номинальная скорость не менее

min-1

1500

8.18 Степень защиты не менее

IP 52

8.19 Габариты (ДxШxВ) не более

mm

360 x 310 x 480

8.20 Вес не более

kg

26

8.21 Уровень шума при 50 Гц, тип. Не более

dBA

50

Стандарт ATEX 

Насосная камера (откачиваемые пары): II 2G IIC T3 X
Окруж. атмосфера с поддувкой инерт. газа: II 2G IIB T4 X
Окруж. атмосфера без поддувки инерт. газа: II 3G IIB T4 X
Motor: II 2G Ex d IIB T4

Срок службы мембран не менее 14 000 часов беспрерывной работы.

Пожаробезопасный двигатель со встроенным устройством от эл. перегрузки и защитой от перегрева для 230 В / 50 Гц однофазного соединения.

Предохранительный клапан от избыточного давления на входе и на выходе.

Безопасная конструкция рабочих камер с возможностью доп. защиты инертным газом.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	          Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Оборудование и комплектующие к нему, подлежащее обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO 9001.

Должно быть предусмотрено:

- окно со встроенной защитой от осколков;

- высокоточный клапан для подачи инертного газа с технологией поперечной инертизации;

- устройство защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией;

- DN16 измерительный порт на задней стенке;

- аналоговый манометр (отражает разницу давлений во внутренней камере и окружающей среды);

- полированная внутренняя камера и закругленные углы;

- отполированная внутренняя камера, съемные крепления полок, все вакуумные соединения и клапаны сделаны из нержавеющей стали (AISI 316 Ti);

- уплотнитель двери из термостойкого силикона;

- интерфейс RS 422 для программного обеспечения APT-COM.DataControlSystem

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	        220В/1 фаза, частота сети 50Гц

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:

-Сушильный вакуумный шкаф  Binder VDL 115 (или аналог) – 1шт.
                     -вакуумный модуль, оборудованный отключаемой розеткой

                     -комплект для соединения

                     -ввод с вакуумным уплотнением (9-контактный) для подключения

                      измерительных линий

                     -дополнительные раздвижные зажимные полки из алюминия 

                      или нержавеющей стали

                     -лотки из нержавеющей стали с бортиком для выпаривания и сушки образцов

                     -регистраторы данных для независимой регистрации данных
                      температуры с помощью Pt100

-Химический мембранный насос стандарта ATEX (с комплектом для подключения) 

       MZ 2C EX (или аналог) – 1шт.
                     -насос в собранном виде

                     -2 метра кабеля 

                     -гофрошланг вакуумный ПТФЭ DN 16мм (1000мм)

-Вискозиметр ВЗ-4 (ГОСТ 9070-80) – 2шт.

-Чаша выпарительная №2 на 50мл (ГОСТ 9147-80) – 10шт.

-Чаша выпарительная №4 на 150мл (ГОСТ 9147-80) – 10шт.
-Чаша выпарительная №5 на 250мл (ГОСТ 9147-80) – 10шт.

-Чаша выпарительная №6 на 450мл (ГОСТ 9147-80) – 10шт.

-Стакан химический №4 на 250мл (ГОСТ 9147-80)  – 3шт.
- Стакан химический №4 на 400мл (ГОСТ 9147-80) – 5шт.

- Стакан химический №4 на 600мл (ГОСТ 9147-80)  – 5шт.

-Электрощит ШМП-3(650×500×220, 1Р31) – 1шт.

-Двухканальный программный регулятор температуры Термодат-17Е5/2УВ/2С/1Р/485/2М/- 2шт.
-Конвертор RS485-USB.CK201 – 1шт.

-Принтер лазерный Samsung ML-2160 – 1шт.

-Пластинчато-роторный вакуумный насос АВПР-8Д – 1шт.

-Шкаф вытяжной химический, рабочая поверхность – керамика,  ЛК-1500ШВП (с защитным  

     экраном из противоударного стекла «Триплекс») – 1шт.
-Подвесная тумба ЛК-1500СТ – 1шт.

-Шкаф вытяжной для муфельных печей с защитным экраном ЛК-1200ШВМ -2шт.

-Вентилятор автономный Ø200мм -2шт.

-Подкатная тумба ЛК-400ТПД – 2шт.

-Шкаф для лабораторной посуды (из ЛДСП) ЛК-800 – 1шт.
-Шкаф для реактивов кислотостойкий ЛК-600 – 1шт.
-Шкаф для документов ЛК-800 – 1шт.

-Стол титровальный (рабочая поверхность - нержавеющая сталь) ЛК-1200СТ – 1шт.

-Лапка для крепления бюреток – 1шт.

-Подкатная тумба (материал ЛДСП) ЛК-400ТПЯ – 3шт.

-Стол письменный ЛК-1200С – 2шт.

- Полка выдвижная под клавиатуру – 2шт.

-Подставка под системный блок – 2 шт.
-Табурет лабораторный – 2шт.
-Кольцо опорное для ног – 2шт.

-Стул лабораторный C4 – 2шт.

-Твердотельное реле ARC-SSR, 1фазное, ток 40А – 2шт.

-Держатель для предохранителя RT18M-32X c LED-индикатором – 2шт.
-Радиатор для реле SSNT-3220 – 2шт.
-Предохранитель быстрого действия, размер 10×38, ток 40А - 4шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Приборы должны иметь маркировку:

       - марка прибора

       - заводской номер

       - год выпуска

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	      Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	    Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	    Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	     Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	    Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	     В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	    Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-класс пылевлагозащиты сушильного вакуумного шкафа – IP54;

- степень защиты химического мембранного насоса –IP54.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: не позднее 01 декабря 2014 года.
Комплект приборов и специнструмента -1шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.  


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


