Техническое задание

на устройств, блоков
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия 
«Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова»,
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Технические характеристики устройств детектирования УДБН-01
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
произво​дитель
	Ед.
изм.
	Коли​чество

	Устройство детектирования 
Типа
УДБН-01 (ДЦКИ.418252.005)
или эквивалент
	 Используется для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения, хранение результатов измерений в архиве УД, выдачи 2-х уровневой световой и звуковой сигнализации и 

обеспечения подключения дополнительных УД.Класс безопасности: ЗН по НП-001-97 (ОПБ-88/97).

Диапазон измерений мощности амбиентной дозы нейтронного излучения, мкЗв/ч: от 0,1 до 1·10⁴.

Диапазон энергий нейтронного излучения, МэВ: от 0,001 до 14,0.

Энергетическая зависимость чувствительности отличается от типовой зависимости, приведенной в Приложении В  РЭ,  не более чем на  ±25 %.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД нейтронного излучения по Pu-α-Be не превышает ±[30 +2/H*(10)] %, где Н *(10)- измеренноле значение МАЭД в мкЗв/ч.

Изделие предназначено для работы в следующих условиях эксплуатации: 

- диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С; 

- верхнее значение относительной влажности воздуха 95 % при 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги; 

- диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа. 

Класс защиты: IP65.

Устойчивость к воздействию вибрации: группа VI ГОСТ Р  52931-2008.

Климатическое исполнение: М по ГОСТ 15150-69 и категория размещения 4.

Группа/критерий качества функционирования по ЭМС, ГОСТ Р 50746-2000: III/A.

Устойчивость к радиопомехам: класс А по ГОСТ Р 51318.22-99.

Сейсмостойкость/высота размещения, балл/м: 

II категория по НП-031-01; 7/до 20.

Интерфейс: RS-485.

Протокол: MODBUS.

Двухуровневая световая и звуковая сигнализации.

Звуковой сигнал: 90 дБ.

Световой сигнал: красный, зелёный.

Допускает дезактивацию обтиркой дезактивирующими растворами (установленными в приложении 3 ГОСТ 29075-91). 

Питание:

от автономного источника питания: значение питающего напряжения от плюс 9 до 18 В, потребляемая мощность не более 2 В•А.

Изделие допускает непрерывную круглосуточную работу. 

Средняя наработка на отказ, час – не менее 20000. 

Средний срок службы , лет –  не менее 10.

Габаритные размеры и масса изделия: 

337×300×741, 21,7 кг.

Состав и комплектность:

Блок  детектирования БДН-01 – 1 шт.;

Блок коммутации БК-01 – 1 шт.;

Блок сигнализации БС-01-02 – 1 шт..

Кронштейн  ДЦКИ.301529.013 – 1 шт.; 

Кронштейн ДЦКИ.301529.010 – 1 шт.; 

Разъем 2РМТ14КПН4Г1В1В – 1 шт. 

Запасные части 

BA15D24V5W №141-290 "FARNELL" – 2 шт.

Эксплуатационная документация:

- паспорт;

-руководство по эксплуатации с методикой поверки.

Свидетельство о первичной поверке.
	
	шт.
	2

	Блок локального контроллера
Типа
БЛК-01 (ДЦКИ.425681.014)
или эквивалент
	Основное назначение блока локального контроллера БЛК-01:- подключение от 1 до 8 УД гамма-излучения УДБГ-04 или УД нейтронного излучения УДБН-01; 

- сбор, отображение и хранение данных, полученных от УД; 

- осуществление от внешнего компьютера доступа к данным архива УД и блока БЛК-01, к параметрам уставок УД. 

Функционально завершённый прибор с возможностью работы в сети.

Энергонезависимый архив до 2000 измерений.

Управление блоком сигнализации.

Передача данных и доступ к параметрам блока детектирования по каналу RS-485.

Число подключаемых блоков детектирования по линии связи, организованной на базе интерфейса RS-485: 8.

Питание постоянным напряжением всех подключённых к нему блоков детектирования.

Возможность объединения контроллеров в сеть.Класс безопасности: ЗН по НП-001-97 (ОПБ-88/97).

Диапазон рабочих температур, °С: от плюс 5 до плюс 50.

Рабочий диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

Устойчивость к воздействию вибрации: группа V1 ГОСТ Р 52931-2008.

Влагоустойчивость, %  при плюс 35ºС: 80.

Класс защиты: IP65.

Изделие относится ко II категории сейсмостойкости по НП-031-01. Изделие сохраняет свою работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до проектного значения 7 баллов включительно при условиях: 

- высота установки оборудования от нулевой отметки до 20 м; 

- изделие монтируется (крепится) на строительные конструкции. 

Группа/критерий качества функционирования по ЭМС, ГОСТ Р 50746-2000: III/A.

Устойчивость к радиопомехам: класс А по ГОСТ Р 51318.22-99.

Климатическое исполнение: М по ГОСТ 15150-69 и категория размещения 4.

Допускает дезактивацию обтиркой дезактивирующими растворами (установленными в приложении 3 ГОСТ 29075-91).

Питание изделия осуществляется от сети переменного тока частотой 50 (+1; -2,5) Гц, напряжение сети 220 (+22; -33) В, потребляемая мощность не более 10 ВА. 

Изделие допускает непрерывную круглосуточную работу. Время установления рабочего режима - не более 10 мин.

Габаритные размеры, мм, не более: 300×283×173.

Масса, кг, не более: 6,25.

Комплектность БЛК-01:

БЛК-01 – 1 шт.;

Комплект монтажных частей:

Розетка 2РМТ18КПН7Г1В1В – 1 шт. 

Розетка 2РМТ22КПЭ10Г1В1В – 2 шт. 

Эксплуатационная документация:

- паспорт;

- «Программа обслуживания Modbus устройств. Руководство оператора ДЦКИ.00034-02 34 01».
	
	шт.
	2

	Устройство детектирования
Типа
УДБГ-04 (ДЦКИ.418264.007)
или эквивалент
	Используется для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения, хранения результатов измерений в архиве УД, выдачи 2-х уровневой световой и звуковой сигнализации и обеспечения подключения дополнительных УД. Класс безопасности: 3Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97).

Диапазон измерений мощности амбиентной дозы фотонного излучения, мкЗв/ч: от 0,1 до 1×10⁸.

Диапазон энергий фотонного излучения, МэВ: от 0,06 до 3,0.

Энергетическая зависимость чувствительности отно-си¬тельно энергии 0,662 МэВ (137Cs), %,  не более: ±25.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД: ±[20+3/Н*(10)] %, где Н *(10)- измеренное значение МАЭД в мкЗв/ч.

Класс защиты: IP65.

Устойчивость к воздействию вибрации: группа VI ГОСТ Р 52931-2008.

Климатическое исполнение: М по ГОСТ 15150-69 и категория размещения 4.

Диапазон рабочих температур: от плюс 5 до плюс 50 °С; 

Верхнее значение относительной влажности воздуха 80 % при 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги.

Группа/критерий качества функционирования по ЭМС, ГОСТ Р 50746-2000: III/A.

Устойчивость к радиопомехам: класс А по ГОСТ Р 51318.22-99.

Сейсмостойкость/высота размещения, балл/м: 

II категория по НП-031-01; 7/до 20.

Интерфейс: RS-485.

Протокол: MODBUS.

Двухуровневая световая и звуковая сигнализации.

Звуковой сигнал: 90 дБ.

Световой сигнал: красный, зелёный.

Допускает дезактивацию обтиркой дезактивирующими растворами (установленными в приложении 3 ГОСТ 29075-91).

Питание:

от автономного источника питания: значение питающего напряжения от плюс 9 до 18 В, потребляемая мощность не более 3 В•А; 

Изделие допускает непрерывную круглосуточную работу. 

Средняя наработка на отказ, час – не менее 20000. 

Средний срок службы , лет –  не менее 10.

Состав и габаритные размеры:

Блок  детектирования гамма-излучения БДГ-04, размеры 248хФ65мм, вес 1,5кг;

Блок контроля и коммутации БКК-03, размеры 515х162х146мм,вес 3,8кг;

Кронштейн, размеры 115х146х106мм, вес 1,5кг;  кабель, длина 50м.

Эксплуатационная документация:

- паспорт;

-руководство по эксплуатации с методикой поверки.

Свидетельство о первичной поверке.
	
	шт.
	5

	Блок коммутации
Типа
БК-02 (ДЦКИ.685179.024)
Или эквивалент
	Назначение: для подключения и коммутации внешних линий связи (RS-485) двух БЛК-01 с  ПЭВМ верхнего уровня.

Внешний диаметр подключаемого кабеля 10÷12 мм.

Содержит 10 независимых клем с угловым подключением, тип-пружинный контакт.

Сечение проводников подключаемых к клемме – от 0,008 до 2,5 мм2.

Климатическое исполнение: М по ГОСТ 15150-69 и категория размещения 1.1.

Диапазон рабочих температур, °С: от минус 40 до плюс 50.

Верхнее значение относительной влажности воздуха 95% при 35 0С.

Рабочий диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

Устойчивость по ЭМС для III группы исполнения для критерия A по ГОСТ Р 50746-2000.

Класс защиты: IP65.

Габаритные размеры, мм, не более: 170×60×400.

Масса, кг, не более: 0,8.

Комплектность:

Блок коммутации БК-02 ДЦКИ.685179.024 – 1шт.;

Паспорт ДЦКИ.685179.024ПС.

Класс безопасности: ЗН по НП-001-97 (ОПБ-88/97).
	
	шт.
	7


Начальник отдела 8:

 ____________ В.Г.  Ильин
«___»________ 2014 г.
