Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке измерителя параметров изоляции «Тангенс-2000», прибора «ВИТОК-омметр», прибора для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент»

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Один прибор «ВИТОК-омметр» (с комбинированным питанием), один измеритель параметров изоляции «Тангенс-2000», один прибор для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС в комплекте:

Технические характеристики приборов

Прибор «ВИТОК-омметр» (с комбинированным питанием).

ТУ РУКЮ.411212.025

| №№ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор «ВИТОК» | 1 |
| 2. | Руководство по эксплуатации | 1 |

Дополнительная комплектация:

| № | Наименование | Артикул |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение 10 входного кабеля и контакторов - для ВИТОК, а именно: Контактор представляет собой одну пару подпружиненных клещей длиной 150 мм с двумя заточенными штырями в верхней части губок и одним заточенным штырём в нижней части губок. Два верхних штыря подпаяны к токовому проводу, а один нижний подпаян к потенциальному поводу. Штыри изолированы от клещей. Максимальное расстояние между потенциальным и токовыми штырями при раскрытых клещах составляет 40 мм. Заострённые штыри служат для лучшего контактирования с объектом измерения. Трубка. Эластичная силиконовая трубка, стойкая к низким и высоким температурам и агрессивным средам. | 904352 |

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых сопротивлений | от 1 мкОм до 100 кОм |
| Погрешность % , ±, не более | 0,2 … 0,5 |
| Диапазон рабочих температур | от -5 до + 40 °С |
| Потребляемая мощность, не более | 70 ВА |
| Питание прибора | сеть 50 Гц, 220 В аккумулятор |
| Продолжительность непрерывного измерения при работе омметра от встроенного аккумулятора, не менее | 3 часа |
| Габаритные размеры, не более | 270х246х124 мм |
| Масса прибора, не более | 4,0 кг |

измеритель параметров изоляции «Тангенс-2000»

ТУ РУКЮ.411724.001

| Наименование составной части | Кол-во, шт | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| 1. Блок управления | 1 | 520 | 310 | 260 | 17 |
| 2. Блок преобразователя | 1 | 440 | 270 | 160 | 7,5 |
| 3. Блок поверки | 1 | 220 | 80 | 170 | 2 |
| 4. Трансформатор ОЛ-1/10 У3 | 1 | 270 | 210 | 280 | 20 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |  |  |
| 6. Кабель питания БУ | 1 |  |  |  |  |
| 7. Кабель вых. БУ | 1 |  |  |  |  |
| 8. Кабель ВП | 1 |  |  |  |  |
| 9. Кабель Сх | 1 |  |  |  |  |
| 10. Кабель Э | 1 |  |  |  |  |
| 11. Антенна | 1 |  |  |  |  |
| 12. Аккумулятор 1,2 V,1300 mAh | 1 |  |  |  |  |
| Запасные части и принадлежности |  |  |  |  |  |
| 1. Зарядное устройство для аккумуляторов | 2 |  |  |  |  |
| 2. Дискета с программным обеспечением | 1 |  |  |  |  |
| 3. Картридж | 1 |  |  |  |  |
| 4. Втулка переходная | 1 |  |  |  |  |
| 5. Вставка плавкая ВП3Б-1-6,3 А | 1 |  |  |  |  |
| 6. Вставка плавкая ВП3Б-1-10 А | 1 |  |  |  |  |
| 7. Вставка плавкая ВП2Б-1-0,25 А | 1 |  |  |  |  |
| 8. Изолирующая подставка | 1 | 430 | 100 | 10 | 1,8 |

Измеритель Тангенс-2000 обеспечивает в нормальных условиях применения виды измеряемых величин, диапазоны измерений в соответствии с данными, приведенными в таблице:

| tgδ |  | Сх |  | U исп, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пределы допускаемой основной погрешности | Диапазон измерения | Пределы допускаемой основной погрешности, пФ | Диапазон измерения |  |
| ±(2х10-4+0,01 tgδх) | 1х10-5-1,00 | ±(0,5+0,005Сх) | 500 пФ -340 нФ | 1 |
|  |  |  | 50 пФ-65 нФ | 2,0-5,0 |
|  |  |  | 10 пФ - 34 нФ | 5,0-10,0 |
| где: Сх, tgδх - показания измерителя |  |  |  |  |

прибор для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент»

Гост 3484-84

Оборудование для ПЭиТС в комплекте:

  - прибор;

  - преобразователь тока (токовые клещи) с руководством по эксплуатации;

  - сборник схем подключения;

  - шнур питания;

  - документация.

Дополнительная комплектация прибора, для измерения параметров силовых трансформаторов «Коэффициент»:

- Измерительный кабель 5м – для прибора «Коэффициент» (комплект из 4 кабелей).

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| при измерении коэффициента трансформации (Кт): |  |
| диапазон измерения Кт | от 1,0 до 50,0 |
| напряжение на обмотке возбуждения | 220 В ± 22 В (частотой 50 Гц ± 2 Гц); |
| схема соединения | трансформаторная или автотрансформаторная |
| индицируемые величины | коэффициент трансформации (Кт), величина первичного (U1) и вторичного (U2) напряжений |
| погрешность измерения Кт, U1 и U2, не более | ±0,5% |
| при измерении тока (Iхх) и потерь (Pхх) холостого хода на малом напряжении: |  |
| диапазон измерения тока | от 0,025 до 2,5 А |
| диапазон измерения напряжения | от 190,1 до 500,0 В |
| диапазон измерения мощности | От 2,5 до 1250 Вт |
| погрешность измерения тока, напряжения и мощности, не более | 1.0% |
| индицируемые результаты | ток, напряжение и активная мощность |
| напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В |
| при измерении сопротивления короткого замыкания (Zк): |  |
| диапазон измерения сопротивления | от 0,001 до 1000 Ом |
| диапазон измерения тока, | от 0,1 до 50 А |
| диапазон измерения напряжения | от 190, 0 до 500 В |
| погрешность измерения, тока и напряжения, не более | 0,5% |
| индицируемые результаты | ток, напряжение и сопротивление |
| напряжение питания | фазное 220 В или линейное 380 В |

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ в горнодобывающей промышленности, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее,  на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011 года, согласно Приложения №1 к Договору поставки ТМЦ.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара. Требования к месту поставки товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков  в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9. Требования к безопасности поставляемого товара

9.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

9.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

10. Требования к результатам работ.

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12.Требования к потенциальному участнику:

12.1 Опыт работы на рынке подобного рода не менее пяти лет.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |