Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку печной системы L9/12/SW c контроллером Р330, весами EW-3000 и программным обеспечением для определения потерь при прокаливании («Nabertherm», Германия)

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

# Указание Участником запроса цен эквивалентов товаров, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

| № п/п | Наименование Продукции (марка, модель, технические характеристики, параметры эквивалентности) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печная система (модуль) с весами и программным обеспечением для определения потерь при прокаливании L 9/12/SW с контроллером P330 (Nabertherm, Германия) В состав модуля входит: 1. Функциональный блок - должен иметь рабочую камеру с многослойной волокнистой изоляцией. Обогрев внутреннего пространства рабочей камеры должен осуществляться посредством встроенных в керамические плиты нагревательных элементов. Нагревательные элементы должны быть изготовлены из нихромовой проволоки и иметь вид спирали. 2.Блок управления - должен иметь регулирующее устройство и панель ввода и отображения данных. Регулирующее устройство должно обеспечивать программирование условий проведения термообработки, а также иметь разъем для подключения модуля к персональному компьютеру. В цепи управления нагревом должны быть установлены однофазное оптоэлектронное твердотельное реле и термопреобразователь, изготовленный из платинородий-платиновой композиции. Панель ввода и отображения данных должна иметь защиту от проникновения пыли и влаги. На панели должны располагаться цифровые, функциональные и программируемые клавиши, жидкокристаллический дисплей для индикации задаваемых и фактических параметров работы комплекса, светодиодные индикаторы диаграммы программирования. 3. Система контроля изменения массы обрабатываемого материала - должна состоять из измерительного устройства и пакета аксессуаров, необходимых для передачи, обработки и архивирования данных на персональном компьютере. Измерительное устройство должно быть поверено и иметь встроенный плунжер и опорную керамическую плиту для размещения во внутреннем пространстве рабочей камеры модуля. Пакет аксессуаров для ПК должен включать: трансмиттер-преобразователь, соответствующие кабели и адаптеры, лицензированное ПО. Корпус модуля должен быть выполнен из листов перфорированной матовой нержавеющей стали марки ANSI 316, иметь двойные стенки с изолирующим пространством для обеспечения теплоизоляции и стабилизации температуры внутри рабочей камеры. Конструкция модуля должна обеспечивать усиленный воздухообмен внутри рабочей камеры. Для этого в дверце должно располагаться механически регулируемое отверстие для поступления воздуха, а на задней стенке корпуса должно располагаться вытяжное отверстие. Конструкция корпуса должна обеспечивать возможность установки откидной дверцы. Модуль должен иметь возможность подключения дополнительного оборудования, например, для вытяжки и нейтрализации паров, образованных в процессе обработки материалов. В стандартной комплектации с модулем должен поставляться установочный каркас. Модуль должен иметь следующие технические характеристики: - максимальная температура нагрева не должна быть менее 1150оС; - время достижения максимальной температуры должно быть не более 100 мин; - полезный объем внутреннего пространства рабочей камеры должен быть не менее 8,5 л; - размеры рабочей камеры (Ш х В х Г) должны быть не более 233 х 180 х 248 мм; - размеры модуля (Ш х В х Г) должны быть не более 485 х 908 х 553 мм; - потребляемая мощность должна быть не более 3,5 кВт; - общая масса модуля без дополнительного оборудования должна быть не более 58 кг; - количество программ регулирующего устройства должно быть не менее 7; - количество шагов программирования регулирующего устройства должно быть не менее 35; - количество дополнительных устройств, работа которых может быть запрограммирована с помощью регулирующего устройства, должно быть не менее1; - предельная нагрузка на устройство для измерения изменения массы должна быть не менее 2750 г; - точность считывания показаний устройством для измерения массы должна быть не более 0,005 г; электропитание модуля должно соответствовать параметрам 220 – 240В/50 Гц | шт | 1 |