# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________ К.В. Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Установки поверочной низкого давления.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам

товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к месту и срокам поставки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

1.1.  Общие требования

1.1.1. Установка поверочная низкого давления (далее установка) должна соответствовать требованиям настоящих технических требований и комплекта конструкторской документации.

1.2.  Комплектность

1.2.1. Установка должна содержать следующие основные элементы:

- эталонные средства измерения давления во всем диапазоне измерений установки, эталоны не ниже 2 разряда;

- вспомогательные средства измерений давления;

- оборудование для задания давления в заданном рабочем диапазоне, включая разрежение и избыточное давление;

- измерительная камера с портами для поверяемых и образцовых СИ;

- барометрическая камера;

- устройства регулирования давления для задания поверяемых значений;

- пневматическая система;

- рабочий стол с панелями управления;

- ноутбук и принтер;

- программное обеспечение;

- штуцеры и переходники для подключения поверяемых типов СИ;

- комплект эксплуатационной документации.

1.3.  Требования к параметрам и характеристикам

1.3.1. Эталонные средства измерения давления предназначены для применения в качестве рабочих эталонов при поверке вакуумметров,  барометров и других рабочих средств измерений (далее – СИ), измеряющих давление в диапазоне от 1*10-7 мм.рт.ст. до 800 мм.рт.ст.

Требования к техническим характеристикам эталонов:

- общий диапазон измерений абсолютного давления от 1*10-7 мм.рт.ст. до 800 мм.рт.ст.;

- пределы допускаемой относительной погрешности ±15% в диапазоне от 1*10-7 мм.рт.ст. до 1*10-5 мм.рт.ст.;

- пределы допускаемой относительной погрешности ±10% в диапазоне от 1*10-5 мм.рт.ст. до 50 мм.рт.ст.;

- пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 1,5 мм.рт.ст в диапазоне от 5 до 800 мм.рт.ст.;

- время установления рабочего режима – не более 1 ч.

1.3.2. Вспомогательные средства измерений предназначены для обеспечения работы установки, т.е. для автоматического запуска соответствующих насосов при достижении определенного остаточного давления, включения и выключения образцовых вакуумметров, индикации давления в линиях пневмосистемы.

1.3.3. Установка должна быть оснащена насосами и компрессорами для обеспечения задания давления во всем диапазоне измерений. Важно, чтобы это были малошумящие устройства, предназначенные для работы в лабораторных условиях. Электрическое питание насосов и компрессоров осуществляется от сети 220 В/50 Гц.

1.3.4. Измерительная камера – это измерительная высоковакуумная камера, соответствующая требованиями МИ-140. Количество портов камеры определяется таким образом, чтобы обеспечивалось одновременное подключение двух вакуумных преобразователей поверяемого вакуумметра, образцовых и вспомогательных вакуумметров, и работа во всем диапазоне давлений.

1.3.5. С помощью установки необходимо поверять барометры ВК-316, М-110, прецизионные манометры МЦП-2-0,3, соответственно, необходимо барометрическая камера. С помощью нее обеспечить сглаживание пульсаций давления от источников давления и термокомпенсацию. Обеспечить подключение СИ со штуцерами диаметрами 7 и 11 мм.

1.3.6. Установка должна обеспечивать задание и удерживание давления в поверяемых точках согласно методикам поверки вакуумметров и барометров, поэтому должна быть оснащена блоками или устройствами для точного регулирования давления во всем диапазоне давлений.

Требования к техническим характеристикам устройства регулирования давления:

- при поверке барометров обеспечить скорость изменения давления в пневмосистеме не более 27 гПа/мин;

- обеспечение регулировки (изменения) и фиксированных значений давления в диапазоне от 1*10-7 мм.рт.ст. до 800 мм.рт.ст.

1.3.7. Пневмосистема предназначена для создания вакуума и избыточного давления – необходимого диапазона измерений абсолютного давления для поверки СИ абсолютного давления.

Требования к техническим характеристикам пневмосистемы:

- обеспечение фиксированных значений абсолютного давления в пределах рабочего диапазона;

- обеспечение подключения поверяемых вакуумных преобразователей, имеющих грибковое уплотнение по корпусу;

- обеспечение подключения поверяемых вакуумных преобразователей, имеющих фланцы стандартов KF16, KF25, CF16, CF25;

- обеспечение подключения поверяемых барометров, имеющих герметичную конструкцию чувствительного элемента со штуцерами, диаметрами 7 мм и 11 мм.

1.3.8. Рабочий стол предназначен для комфортной работы поверителя, включая размещение поверяемых СИ, инструментов и приспособлений, а также компьютера, принтера и документации.

Требования к столу:

- металлическая основа,

- прочная столешница с влагостойким покрытием,

- приборные панели (в надстройке). Приборные панели предназначены для включения/отключения электропитания, регулирования давления и др.

- светильник,

- клемма для видимого защитного заземления,

- розетки для электропитания приборов, 220В/50 Гц,

- в состав стола должны входить тумба и кресло.

1.3.9. Ноутбук и принтер предназначены для функционирования специального ПО и оформления результатов поверки СИ.

1.3.10. Программное обеспечение включает в себя стандартное ПО MS Windows, MS Office (русскоязычные, с последними обновлениями), а также специальное ПО для поверки вакуумметров и СИ абсолютного давления в соответствии с Методиками поверки. Кроме того, ноутбук должен быть оснащен интерфейсными кабелями для связи с управляемыми приборами установки.

1.3.11. Состав комплекта эксплуатационной документации:

- паспорт (формуляр) на русском языке на установку;

- руководство по эксплуатации на русском языке на установку и на каждое техническое устройство;

- копии свидетельств (сертификатов) об утверждении типов СИ, входящих в установку;

- свидетельство о первичной поверке образцовых СИ.

1.3.12. Срок службы установки должен быть не менее 8 лет.

1.3.13. Рабочие условия эксплуатации установки должны быть:

- температура окружающего воздуха от 15 до 35С;

- относительная влажность от 40 до 80%;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт. ст.

1.3.14. Конструктивные требования

Установка должна иметь конструкцию с несущим металлическим каркасом и внешними защитными панелями. Органы управления должны быть вынесены на лицевые панели и защищены от поражения персонала электрическим током. Источники давления также должны быть скрыты под кожухом.

1.3.15. Параметры питания от сети переменного тока:

- среднеквадратическое значение напряжения (220±22)В;

- частота (50±1) Гц;

- потребляемая мощность не более 2500 ВА

1.4.  Требования к эксплуатационной документации

1.4.1 Эксплуатационная документация должна соответствовать ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 2.601-2006.

- 2.   Требования безопасности

2.1.  Установка должна относиться к классу I по способу защиты от поражения электрическим током и обеспечивать безопасность обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

Внешние элементы установки, находящиеся под напряжением, превышающим 42 В по отношению к корпусу, должны иметь защиту от случайных прикосновений во время работы.

Оси органов управления и регулирования, к которым имеется доступ снаружи, не должны находиться под напряжением.

В эксплуатационной документации должны быть необходимые указания по работе с установкой.

3.   Указания по эксплуатации

3.1  Эксплуатация установки должна осуществляться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

4.   Гарантии поставщика

4.1.  Поставщик гарантирует соответствие поставляемой установки техническим требованиям при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации установки должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара.

Гарантийный срок хранения должен быть не менее 18 месяцев со дня подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара.

Объем предоставления гарантий качества должен распространяться на весь Товар.

5.   Специальные требования

5.1  Установка должна быть новой, не бывшей в употреблении и изготовленной в 2015 году.

5.2.  Перед отправкой установки грузополучателю должны быть проведены приемочные испытания поставщиком. Приемочные испытания установки проводят на площадке предприятия-поставщика.

На приемочные испытания установки предъявляют:

- установку;

- комплект эксплуатационной документации (в т.ч. технические условия, руководство по эксплуатации, формуляр);

- программу приемочных испытаний, разработанную предприятием-поставщиком, согласованную с заказчиком.

5.3.  Требования к СИ, входящим в состав установки:

образцовые и вспомогательные средства измерений должны быть утвержденного типа;

все СИ из состава установки должны иметь действующие свидетельства о поверке;

межповерочный интервал СИ должен быть не менее 1 года.

5.4.  Поставщик обязан представить грузополучателю при сдаче установки следующие документы:

эксплуатационную документацию (формуляры, руководства по эксплуатации, методики поверки (при их отсутствии в руководстве по эксплуатации));

сведения о результатах первичной поверки (знак поверки и (или) свидетельство о поверке) средств измерений, входящих в состав установки.