Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры  по поставке 
комплекта измерительно-настроечного оборудования для калибровки и диагностики контрольно-измерительных приборов.
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1  Комплект измерительно-настроечного оборудования для калибровки и диагностики контрольно-измерительных приборов с комплектами  документации на русском языке (паспорта изделий, инструкции по эксплуатации и др.). 
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку комплекта измерительно-настроечного оборудования для калибровки и диагностики контрольно-измерительных приборов.
2.2.  Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки и лицензией на программное обеспечение (стоимость поверки включается в стоимость оборудования). Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее пяти лет.
 Комплект поставки:

·  Многофункциональный портативный калибратор DPI-620-ГП в комплекте.
· HART – коммуникатор Метран – 650-Ех-АК – Комплект щупов Rosemount типа «clips»
· HART – USB модем Метран – 682 – Ех
· HART – Master конфигурационная программа с лицензией 

Технические характеристики 
I. Многофункциональный портативный калибратор DPI-620-ГП в комплекте.
   Многофункциональный калибратор DPI-620-ГП предназначен для: калибровки / поверки          в полевых и лабораторных условиях различных преобразователей электрических сигналов, датчиков давления; настройки и поверки измерительных каналов измерительно-вычислительных комплексов.
   Функциональные возможности калибратора:

- измерение и воспроизведение сигналов силы тока, активного сопротивления  постоянному току; частоты импульсов, сигналов от термометров сопротивления (ТС) и термопар (ТП), измерения давления.

- одновременная работа в каналах измерения и воспроизведения электрических величин;

- компенсация температуры холодного спая;

- калибровка преобразователей избыточного, абсолютного давления, разрежения, давления-разрежения с помощью внешних модулей давления;

- запоминание и документирование данных;

- доступная версия Windows СЕ.

● Измеряемые и воспроизводимые сигналы:
   ток, напряжение, сопротивление, частота, импульсы, сигналы от термометров и    термопар
● Измерение давления от 2,5 кПа до 100 МПа
● Взаимозаменяемые модули
● Встроенный интерфейс: два USB порта, адаптер RS232
● HART - коммуникация
● Источники питания: литиево-полимерный аккумулятор 5280 мАч, встроенное и внешнее зарядные устройства ( через USB порт )
● Сенсорный экран
● Взрывобезопасная версия DPI 620 IS
● Cтепень защиты от пыли и влаги IP65 по ГОСТ 14254
● Внесен в Госреестр средств измерений под №16347-09, свидетельство №38057
Габаритные размеры DPI620  183х114х42 мм
Масса DPI620 с комплектом батарей 0,575 кг
Периодичность поверки – 1 раз в год в органах Ростехрегулирования
  Спецификация комплекта поставки :

	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	 Кол-во

	1.
	 Многофункциональный портативный калибратор
В  комплекте:

1.1 Насос PV 622  ( до 100 бар )                                  
1.2 Внешний модуль давления для DPI 620      (± 7 КПа, избыточн.) - ГП
 1.3 Внешний модуль давления для DPI 620       (± 70 КПа, избыточн.) _ ГП
 1.4 Внешний модуль давления для DPI 620       (- 100 … 700 КПа, избыточн.) - ГП
 1.5 Внешний модуль давления для DPI 620      (- 100 … 1000 КПа, избыточн.) - ГП   

 1.6 Внешний модуль давления для DPI 620       (-100 … 2000 КПа, избыточн.) – ГП
1.7 Внешний модуль давления для DPI 620        (0 …3,5 МПа, избыточн.) – ГП
1.8 Внешний модуль давления для DPI 620       (0 … 10 МПа, избыточн.) – ГП

1.9 База для подсоединения модулей               (опция РМ620 )

1.10 Аккумуляторы IO620 – BATTEPY
1.11 Сетевой адаптер IO620 – PSU
1.12 Опция IO620 - BLANK
	DPI – 620 - ГП

	Компл.
шт
шт
шт
шт
шт
шт 
шт
шт

шт
компл.
шт
шт 
	1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1 

	
	1.13 Компаратор IO620 – COMP
1.14 Ограничительный клапан   IO620-PRV-    XXX
1.15 Комплект метрических переходников        ( опция IO620 – МЕТ )

1.16 Комплект переходников NPT ( опция      IO620 – NPT )

1.17 Шланг для пневматики 2 м  ( опция         IO620 – HOSE – P2 )
1.18 Транзитный кейс (опция IO620-CASE - 3 )


	 
	шт
шт

компл.

компл.

шт
шт
	1
1

1

1

1

1


II.  HART – коммуникатор Метран – 650 – Ех-АК с комплектом щупов Rosemount типа «clips»

                                                   Комплект поставки:  
1.Коммуникатор                                                                       1 шт.

2.Паспорт                                                                                  1 шт.

3. Руководство по эксплуатации                                             1 шт.

4. Нагрузка со встроенным резистором 270 Ом                     1 шт.

5.Блок  аккумуляторов с внешним источником питания      1 шт.

6.Комплект щупов типа «crocodile»                             1 комплект

7.Сумка – чехол                                                                         1 шт.

8.Кожаный футляр ( для исполнения Ех )

Дополниельно комплект щупов Rosemount типа «clips».

 HART – коммуникатор Метран – 650-Ех –АК – портативное устройство,предназначенное

для     считывания     информации,     удаленной     настройки     и    конфигурирования 

интеллектуальных   полевых  приборов  ( датчиков  давления  Метран - 100,  датчиков

температуры Метран – 280 и т.п. ), поддерживающих HART – протокол.

    Основные преимущества коммуникатора:

- возможность настройки произвольных  HART – приборов из любой точки токовой цепи;

- доступ ко всем параметрам приборов;

- диагностика прибора;

- получение информации об устройстве ( номер прибора, версия прибора и т.д.);

- возможность работы в качестве Вторичного Мастера а АСУТП.

                    Основные технические характеристики и параметры.
● Коммуникатор не является средством измерений и не вносит дополнительной погрешности в аналоговый измерительный сигнал.
● ТУ 4213 – 032 – 12580824 – 2001
● Коммуникатор обеспечивает выдачу и прием HART – сигналов в соответствии с

требованиями спецификации физического уровня HCF SPEC– 54 для Вторичного Мастера

● Диапазон частот:

       - при передаче «0»        от 2178 до 2222 Гц;

       - при передаче «1»        от 1188 до 1212 Гц;

● Входное сопротивление коммуникатора при приеме сигналов не менее 5 кОм.

● Максимальное входное напряжение постоянного тока цепи « 4 – 20 мА» коммутатора

не более 24 В в искробезопасной цепи и не более 42 В в обычной цепи.
● Выходное сопротивление коммуникатора не более 80% от входного сопротивления ( не

более 4 кОм).

● Коммуникатор  обнаруживает  HART – сигнал  на  нагрузке  250  Ом  при  размахе амплитуды  более  120 мВ  и  не реагирует  на  HART – сигнал  при  размахе  амплитуды

менее 80 мВ.

● Степень защиты от пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254.

● Габаритные размеры 240 х 110 х 70 мм.
● Масса – не более 0,5 кг.

● Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода коммуникатора в эксплуатацию.

III. HART – USB модем Метран – 682 – Ех
                                     Комплект поставки:

1. HART – USB модем Метран – 682 – Ех                                1 шт.

2. Паспорт СПГК.5224.000.00 ПС                                              1 экз.

3. Руководство по эксплуатации СПГК.5224.000.00 РЭ          1 экз.

4. Комплект щупов типа «crocodile»                                          1 комплект

5. Сумка – чехол                                                                             1 шт.

6. USB кабель тип А – В                                                                1 шт.

7. Диск с драйверами для USB                                                     1 шт.

HART – USB модем Метран-682-Ех ( далее модем ) предназначен для связи
персонального компьютера или системных средств АСУТП с любыми интел-
лектуальными  устройствами  ( датчиками  давления,  преобразователями

температуры, расхода и др.), поддерживающими HART – протокол.
              Основные технические характеристики и параметры.

● ТУ 4218-052-12580824-2005

● Обслуживает по HART – протоколу до 15 устройств, подсоединенных к одной линии

● Питание – от USB потра персонального компьютера

● Наличие взрывозащищенного исполнения

● Модем не является средством измерений и не вносит дополнительной погрешности в
аналоговый измерительный сигнал

● Степень защиты от пыли и влаги IP40 по ГОСТ 14254

● Габаритные размеры 97 х 57 х 21 мм

● Масса – не более 0,08 кг

● Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода модема в эксплуатацию

● Амплитуда HART – сигнала синусоидальной формы с частотой 1200 или 2200 Гц

( 0,5 ± 0,1 ) В

● Входной импеданс модема ( HART – вход ) не менее 5000 Ом
● Модем обнаруживает HART – сигнал при размахе амплитуды более 120 мВ и не

реагирует на HART – сигнал при размахе амплитуды менее 80 мВ

IV. HART – Master конфигурационная программа ( с лицензией )
     Программа  HART – Master  предназначена  для  работы  пользователя  с HART – полевыми  устройствами  (  интеллектуальными  датчиками  давления,  датчиками

температуры  и  др. )  и  имеет  удобный  интуитивный  интерфейс  пользователя на

русском языке.

Программа HART – Master позволяет выполнить:

● Считывание информации о HART – устройстве и сенсоре

● Настройку HART устройства

● Настройку сенсора

● Настройку ЦАП

     При выполнении операции программы считывания информации о HART – устройстве

и сенсоре пользователь получит информацию:

о переменных процесса:
     - текущее значение параметра;

     - процент диапазона измерений;

     - выходной сигнал в мА;

     - верхний и нижний пределы измерений;

об устройстве:

     - производитель;

     - тип датчика;

     - серийный номер;

     - версия протокола HART и т.д.;

о сенсоре:

     - модель;

     - дата выпуска;

     - исполнение по кислороду;

     - код основной погрешности;

     - исполнение по назначению;

     - климатическое исполнение и т.д.

   Операция  программы  «Настройка HART – устройства»  позволяет  пользователю настроить следующие параметры:

     - единицы измерения; 

     - выходной сигнал;

     - тип передаточной функции;

     - время установления выходного сигнала;

     - пользовательские параметры ( дату, номер сборки и т.д.);
     - а  также  провести  диагностику  датчика  ( ПЗУ  на  плате  АЦП,  EEPROM микропроцессора, сенсора и т.д.).

          Комплект поставки:
     - дистрибутив программы на CD    1 шт.
     - руководство пользователя             1 экз.    
2.3. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

 3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее мая месяца 2012года.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим в РФ ТУ . ТУ 4218-052-12580824-2005 и  ТУ 4213 – 032 – 12580824 – 2001.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки.
11. Требования к результатам работ                                                                                          
 11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.
