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на оборудование, приобретаемое в 2011 г.
1. Наименование лота: Поставка генератора водорода с очистителем.
2. Технические характеристики оборудования

	№

п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок

гарантии
	Кол.
шт.

	1
2
	Генератор водорода
Деминерализатор воды на основе обратного осмоса.
	- В составе должно присутствовать оборудование для обработки газов, выравнивания и регулирования давления, а также система сброса конденсата.
- В нижней части установки должен быть поддон для сбора жидкости в случае аварийной протечки.
- Выход газов из генератора (водорода и кислорода) по отдельным трубопроводам для каждого газа.

- Должно быть наличие электронного управления  с соответствующим микроконтроллером и интерфейсом питания.

- Производительность по водороду регулируется автоматически в диапазоне 0 - 6,66 Нм3/ч, по кислороду 0 - 3,33 Нм3/ч

- Чистота водорода  99,9997%

- Чистота кислорода  99,5%

- Точка росы  - 700С

- Давление от 1 до 4 бар

- В качестве электролита должен использоваться чистый 20%-ый раствор каустической соды (NaOH).

- Суммарное потребление электроэнергии генератором водорода при максимальной нагрузке не более 46,5 кВт.

- Максимальное потребление деионизированной воды не более 5,8 л/ч.

- Генератор водорода с системой доочистки и осушки водорода и системой управления должен быть собран в едином корпусе.

- Генератор водорода не должен содержать в составе асбестосодержащих материалов.

-Гарантированный срок службы электролитических ячеек  не менее 8 лет 
 Условия эксплуатации генератора:

-электропитание- 3х380 В перем. тока, частота 50Гц
- деминерализованная вода  макс. 5 мкС/см

- представляются: копия действующего разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение предлагаемого оборудования на опасных производственных объектах, связанных с обращением взрывопожароопасных и (или) химически опасных веществ и все необходимые сертификаты или декларации  соответствия.
Назначение – финишная очистка воды 

Производительность установки не менее 9 л/ч
Деминерализованная вода макс. 5 мкС/см
	12 мес.
с момента

пуска в эксплуатацию.
	1


3. Комплект поставки
Генератор водорода должен поставляться в комплекте с расходными материалами и запчастями на один год работы. В комплекте поставленного оборудования должно быть  достаточное количество расходных материалов, предусмотренных  паспортом установки и достаточных для обеспечения выполнения пуско-наладочных работ.
4.Условия поставки
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект техдокументации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке: техническая документация по обслуживанию, эксплуатации и программированию оборудования на русском языке, все приборы обеспечения должны иметь инструкции по эксплуатации, обслуживанию и методики аттестации на русском языке 
7. Прочие условия

Поставленное оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска

Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3. тел./факс 2713277 Шефмонтажные и пуско-наладочные работы, в том числе обучение оператора, должны входить в цену и  выполняться специалистами Поставщика, имеющими Российское гражданство и форму допуска для работы на предприятиях «Росатома».
9. Срок поставки товара – не позднее 20. 12. 2011г.
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